新疆维吾尔自治区地方计量检定规程

JJG（新）××－2022

醇基燃料加注机

Alcohol-based Fuel Dispensers

2022-××-××发布               2022-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

醇基燃料加注机

JJG（新）**—2022

Verification Regulation of

Alcohol-based Fuel Dispensers

归 口 单 位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位: 伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托起草单位负责解释

本本规程主要起草人：

********

参加起草人：

********

目   录

引  言	（II）

1	范围	（1）

2	引用文件	（1）

3	术语和计量单位	（1）

3.1	术语	（1）

3.2	计量单位	（2）

4	概述	（2）

4.1	构造	（2）

4.2	工作原理	（2）

4.3	用途	（3）

5	计量性能要求	（3）

5.1	甲醇加注机的最大允许误差和重复性	（3）

5.2	甲醇加注机的付费金额误差	（3）

6	通用技术要求	（3）

6.1	铭牌和标记	（3）

6.2	外观结构	（4）

6.3	自锁功能	（4）

7	计量器具控制	（5）

7.1	检定条件	（5）

7.2	检定项目	（6）

7.3	检定方法	（6）

7.4	计算公式	（7）

7.5	数据处理	（9）

7.6	检定结果的处理	（9）

7.7	检定周期	（9）

附录A  检定证书/检定结果通知书内页信息及格式	（10）

附录B  车用甲醇燃料加注机检定记录格式	（11）

附录C  甲醇加注机自动检定装置	（15

）

# 引  言

JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》、和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程制定的基础性系列规范。

本规程参考了GB/T 9081-2008《机动车燃油加油机》、JJG443-2015《燃油加油机》的有关内容，结合工作实际制定。

本规程为首次制定。

醇基燃料加注机检定规程

# 范围

本规程主要适用于车用甲醇燃料加注机（以下简称甲醇加注机）的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 引用文件

本规程引用下列文件

JJG443-2015燃油加油机

GB/T 9081-2008机动车燃油加油机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

## 术语

本规程除引用GB/T 9081-2008中3.5～3.20的术语外，还采用下列术语：

3.1.1  甲醇加注机 methanol  fuel  dispenser

用来给车辆添加甲醇液体燃料的一种液体体积测量系统。当用户有IC卡支付、车用甲醇燃料气体回收、税控功能等其他要求时，可以具备这些功能。

3.1.2  自锁功能 self-locking  function

当甲醇加注机内涉及到计量的应用程序或参数被非法变更时，或当甲醇加注机的脉冲当量异常时，甲醇加注机应被锁机。

3.1.3  流量测量变换器 flow  measurement  transducer

将车用甲醇燃料的流动量转换为机械转动信号送给编码器的部件。

3. 1.4  编码器 encoder

将流量测量变换器的机械转动信号转换为脉冲信号送给计控主板的部件。

3.1.5  计控主板 measurement  controlling  board

主要由计量微处理器、监控微处理器、存储器等组成。其功能是接收编码器传送脉冲脉冲信号生成加注燃料数据并具有其他控制功能，该数据经监控微处理器处理后送指示装置显示。

3.1.6  最小付费变量 minimum  specified  charge  deviation

甲醇加注机的最小付费变量为单价与最小体积变量的乘积。

3.1.7  自动检定装置 automatic  verification  device

由传感器、数字转换程序和计算机程序等实现甲醇加注机自动检定过程的综合系统。

## 计量单位

体积单位：升，符号L；

流量单位：升每分钟，符号L/min；

压力单位：帕［斯卡］，符号Pa；

温度单位：摄氏度，符号℃；

时间单位：秒，符号s。

# 概述

## 构造

甲醇加注机由车用甲醇燃料泵、车用甲醇燃料气体分离器、流量测量变换器、控制阀、编码器、计控主板、指示装置、车用甲醇燃料加注枪等主要部件组成的液体体积测量系统。

## 工作原理

自带泵型甲醇加注机由电机驱动车用甲醇燃料泵，燃料泵将储燃料罐中的车用甲醇燃料经管路及过滤器泵入燃料气体分离器进行液气分离；潜入型燃料泵甲醇加注机由计控主板发出控制信号送到潜入型燃料泵控制盒，启动潜入型燃料泵。在泵压作用下车用甲醇燃料经流量测量变换器、输燃料管、车用甲醇燃料加油枪输至燃料容器。工作原理见图l。

图1工作原理

## 用途

甲醇加注机主要用于为车辆添加液体燃料。计量车用甲醇燃料的累计体积流量。

# 计量性能要求

## 甲醇加注机的最大允许误差和重复性

甲醇加注机最大允许误差为±0.30%，其重复性不超过0.10%。

## 甲醇加注机的付费金额误差

甲醇加注机显示的付费金额不大于单价和体积示值计算的付费金额，且二者之差的绝对值不超过最小付费变量。

# 通用技术要求

## 铭牌和标记

6.1.1  甲醇加注机铭牌应标明：

a）制造厂名；

b）	产品名称；

c）	规格型号；

d）	制造年、月；

e）	出厂编号；

f）	流量范围；

g）	最大允许误差；

h）	最小被测量；

i）	电源电压；

j）	Ex标志和防爆合格证编号；

6.1.2  多于一条加注枪的甲醇加注机应标注加注枪编号。

## 外观结构

6.2.1  指示装置

甲醇加注机的指示装置应显示单价、付费金额、交易的体积量。单价显示的每个数字的高度不小于4mm；付费金额、交易的体积量显示的每个数字的高度应不小于10mm。

甲醇加注机显示的体积量应是工况条件下的体积量。

6.2.2  当多条加注枪共用一个流量测量变换器时，其中一条加注枪加注时，其他加注枪应由控制阀锁定不能加注车用甲醇燃料。

6.2.3  在甲醇加注机的流量测量变换器的调整装置处、编码器与流量测量变换器之间、计控主板与机体间的三个位置应加封印。

6.2.4  计控主板与指示装置的连接电缆中间不得有接插头。

6.2.5  指示装置的显示控制板不得有微处理器。

## 自锁功能

6.3.1  自锁功能组成

自锁功能由监控微处理器、编码器、POS机和相应的程序来实现。当甲醇加注机内涉及到计量的应用程序或参数被非法变更时，甲醇加注机应被锁机。

6.3.2  监控微处理器

当计量微处理器或编码器中微处理器的程序被非法变更时，监控处理器应对甲醇加注机进行锁机，即不能进行加注车用甲醇燃料操作。

6.3.3  编码器和计控主板

6.3.3.1  编码器应与监控微处理器进行相互验证，当编码器与监控微处理器相互验证失败时，甲醇加注机应不工作。

6.3.3.2  初始化后的甲醇加注机，更换计控主板后，如不重新初始化，在进行3次加注车用甲醇燃料操作后编码器应停止向计控主板发送脉冲数，编码器应记录、保存更换计控主板的相关信息。

6.3.3.3  当加注车用甲醇燃料量异常（偏离正常脉冲当量的土0. 6%）时，在累计加注车用甲醇燃料5次后编码器应停止向计控主板发送脉冲，编码器应记录、保存异常情况的相关信息。

# 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

## 检定条件

    - 主标准器和配套设备及要求见表1。

表1 主标准器和配套设备表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准金属量器 （以下简称量器） | 量器的最大允许误差不超过±0.05%，容积不小于甲醇加注机的最小体积变量的1000倍，并不小于检定流量下1 min的排放量，量器配有水平调节装置，水平调节装置的准确度为0.05mm/m。必要时应有保温措施。 |
| 2 | 温度计 | 测量范围满足-15°C～40°C，最小分度值不大于0.2°C |
| 3 | 秒表 | 分度值不大于0.1s |
| 4 | 甲醇加注机检定 专用P0S机 | — |

量器、温度计、秒表应有有效的检定证书。对于自动检定装置和检定方法见附录C。

    - 检定环境条件

a）检定环境温度：-15°C～40°C，检定过程中环境温度的变化不超过5°C，环境温度应在甲醇加注机和量器附近测量；

b）	相对湿度：≤95%；

c）	大气压力：86kPa～106kPa；

d）	供电电源电压：单相187V～242V或三相323V～418V；

e）	供电电源频率：50Hz ± 1Hz。

f）应做好相应的安全防护措施，防止车用甲醇燃料吸入后对人体有害。

    - 检定介质温度

检定时，介质温度与环境温度的最大温差不得超过10°C，如超过10°C，量器应有保温措施。

## 检定项目

首次检定、后续检定及使用中检查的项目见表2。

表2 检定项目表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铭牌标记和外观结构 检查 | + | + | + |
| 自锁功能检查 | + | + | + |
| 示值误差检定 | + | + | + |
| 重复性检定 | + | + | + |
| 付费金额检定 | + | — | — |
| 注： 1、“+”为应检项目，“-”为不检项目。 2、使用中检查是为了检查甲醇加注机的检定标记或检定证书是否有效，封印是否损坏，使用中的计量器具状态是否受到明显变动，及其误差是否超过甲醇加注机的最大允许误差。 |  |  |  |

## 检定方法

7.3.1  铭牌标记和外观结构检查

检查甲醇加注机的铭牌标记和外观结构。

7.3.2  自锁功能检查

通过专用接口，使用甲醇加注机检定专用POS机检验监控微处理器和编码器的序列号、 甲醇加注机自锁功能的运行情况和异常加注车用甲醇燃料体积量。

7.3.3  示值误差检定

7.3.3.1  流量检定点

甲醇加注机的首次检定应在下列三个流量点下检定3次，各流量点检定示值误差和重复性应符合5.1的要求。

0.90Ql≤Q（1）≤1.0Ql

0.36Ql≤Q（2）≤O.44Ql

0.14Ql≤Q（3）≤O.18Ql

甲醇加注机的后续检定应在下列二个流量点下检定3次，各流量点检定示值误差和重复性应符合5.1的要求。

0.90Ql≤Q（1）≤1.0Ql

0.36Ql≤Q（2）≤O.44Ql

注：Ql为甲醇加注机在现场检定时的最大流量，每个流量点应大于甲醇加注机铭牌标注的最小流量。

7.3.3.2  将量器放置在坚硬的平地上（若量器安放在运载汽车上或其他支架上，则必须保证检定时无任何晃动），并使量器良好接地。

7.3.3.3  进行试运行，启动甲醇加注机（有燃料气体回收装置的甲醇加注机应同时启动燃料气体回收装置），将加注枪开启并调节到现场检定时的最大流量QL,并用秒表计时，确定现场检定时的最大流量。将车用甲醇燃料注入量器内，直至注满。量器被注满后，将加注枪放回托架，按量器检定证书上规定的放液时间将量器内的车用甲醇燃料放净，关闭阀门，使量器处于准备状态。

7.3.3.4  用水平调节装置将量器调平并使量器良好接地。

7.3.3.5  提取加注枪，启动甲醇加注机，使甲醇加注机的指示装置回零，将流量调至检定流量，向量器内注入车用甲醇燃料，同时用温度计测量加注枪出口处车用甲醇燃料温度,待温度计读数稳定时再读取车用甲醇燃料温度，当车用甲醇燃料注满量器时，关闭加注枪,读取并记录加注枪的示值和加注枪显示的付费金额。

7.3.3.6  待量器中的车用甲醇燃料泡沫和气泡消失后，读取并记录量器的示值，测量并记录量器中的车用甲醇燃料液体温度，然后按量器检定或校准证书上规定的放液时间将量器内的燃料液体放净，关闭阀门。

7.3.3.7  重复7.3.3.4～7.3.3.6的步骤，按要求完成各流量点的示值误差检定。

7.3.4  付费金额检定

在示值误差检定Q（1）的同时记录相关的数据。

## 计算公式

按式（1）计算量器测得的在检定温度下的实际体积值：

VBt=VB1+βY(tJ−tB)+βB(tB−20)              （1）

式中：

VBt——量器在tJ下给出的实际体积值，L；

VB——量器在20°C下标准容积，L；

βY、βB——分别为检定介质和量器材质的体膨胀系数，°C-1；

（车用甲醇燃料：11.9×10-4 ℃-1；不锈钢：50×10-6 ℃-1；碳钢：33×10-6 ℃-1；黄铜、青铜：53×10-6 ℃-1）

tJ、tB——分别为甲醇加注机内流量测量变换器输出的车用甲醇燃料温度（由甲醇加注枪口处车用甲醇燃料温度代替）和量器内的车用甲醇燃料温度，°C。

注：不锈钢是指材料为：lCr18Ni9Ti。

7.4.2  按公式（2）计算体积量示值误差：

EV=VJ−VBtVBt×100%                   （2）

式中：

EV——甲醇加注机的体积相对误差，%；

VJ——甲醇加注机在tJ下指示的体积值，L。

7.4.3  按公式（3）计算重复性：

En=EVmax−EVmindn                 （ 3 ）

式中：

En——重复性，%；

EVmax、EVmin——分别为规定流量下的示值误差最大值和最小值，%；

dn ——极差系数；3次测量取1.69。

7.4.4  按公式（4）计算流量：

QV=60Vtt                       （4）

式中：

QV——流经甲醇加注机的体积流量，L/min；

Vt——在流量时间t内甲醇加注机显示的体积值，L；

t——测量时间，s。

7.4.5  按公式（5）计算付费金额：

PC =PU × VJ                       （5）

式中：

Pc——付费金额，元；

Pu——车用甲醇燃料的单价，元/升。

7.4.6  按公式（6）计算付费金额误差：

Ep= |Pc - Pj|                        （6）

式中：

EP——付费金额误差，元；

PJ——甲醇加注机显示的付费金额，元。

## 数据处理

按公式（2）计算各检定点各次检定的示值误差，取平均值作为该点示值误差，在各点的示值误差中取绝对值最大作为甲醇加注机的示值误差。按公式（3）计算各检定点的重复性，在各检定点的重复性中取最大值作为甲醇加注机的重复性。按公式（6）计算加注机的付费金额误差。

## 检定结果的处理

检定合格的甲醇加注机发给检定证书，并在甲醇加注机显著位置粘贴检定合格标志；检定不合格的甲醇加注机发给检定结果通知书，指出不合格项目。检定证书和检定结果通知书的内页格式见附录A。

检定合格的甲醇加注机必须在下列三个位置加以有效封印：

a）	流量测量变换器的调整装置处；

b）编码器与流量测量变换器之间；

c）	计控主板与机体之间。

## 检定周期

车用甲醇燃料加注机检定周期一般不超过6个月。

- 附录A  检定证书/检定结果通知书内页信息及格式

A.1  检定证书内页信息格式

| 检定环境条件 | 温度： ℃ | 相对湿度： % | 大气压力： kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| （一）检定结果 |  |  |  |  |
| 1.铭牌标记和外观结构检查： |  |  |  |  |
| 2.自锁功能检查： 监控微处理器序列号： 编码器序列号： 异常记录： |  |  |  |  |
| 3.示值误差： 重复性： |  |  |  |  |
| 4.铅封号： |  |  |  |  |

A.2  检定结果通知书内页信息格式

检定结果通知书内页信息格式参照A.1格式，并给出不合格项目。

- 附录B  车用甲醇燃料加注机检定记录格式

B.1  首次检定格式

| 受检单位： | 制造厂家： | 出厂日期： |  | 规格型号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加注枪编号： |  | 出厂编号： | 标准器编号: |  |  |
| 检定环境条件：温度： | °C 相对湿度： | % | 大气压力： | kPa |  |
| 检定用介质： |  | 技术依据： |  |  |  |
| 现场检定时的最大流量： | L/min | 铅封号： |  | 检定地点： |  |

（一）铭牌标记和外观结构检查

| 序号 | 项目 | 合格 | 不合格 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加注机铭牌 |  |  |  |
| 2 | 多一条枪的加注机应标注油枪编号 |  |  |  |
| 3 | 指示装置 |  |  |  |
| 4 | 当多条加注枪共用一个流量测量变换器时，其中一条加注枪加注时，其他加注枪应由控制阀锁定不能加注车用甲醇燃料 |  |  |  |
| 5 | 封印、检定合格标志 |  |  |  |
| 6 | 计控主板与指示装置的连接电缆中间不得有接插头 |  |  |  |
| 7 | 指示装置的显示控制板不得有微处理器 |  |  |  |

注：在对应的合格、不合格或不适用栏内画“X”

（二）自锁功能检查
   监控微处理器序列号:

编码器序列号:

异常加注量:

（三）示值检定

| 测量点（L/min） | 测量 次序 | 甲醇加注机示值 VJ（L） | 量器刻度 H（mm） | 量器示值 VB（L） | 加注枪出口处车 用甲醇燃料温度 tJ（°C） | 量器内车用 甲醇燃料温 度 tB（°C） | 实际体积值 VBt（L） | 单次测量相对误差 EV（%） | 示值误差 EV（%） | 重复性 En（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90QL≤Q(1)≤1.0QL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.36QL≤Q(2)≤0.44QL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.14QL≤Q(3)≤0.18QL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）付费金额检定

| 测量点（L/min） | 测量 次序 | 甲醇加注机示值 VJ（L） | 车用甲醇燃料单价 PU（元/升） | 显示的付费金额 PJ （元） | 计算的付费金额 PC（元） | 付费金额误差 Ep=¦Pc-Pj¦ （元） | EP（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90QL≤Q(1)≤1.0QL | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

检定结论：

检定员：                     复核员：                     日期：

B.2  后续检定格式

| 受检单位： | 制造厂家： | 出厂日期： |  | 规格型号: ; ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加注枪编号： |  | 出厂编号： | 标准器编号 |  |  |
| 检定环境条件：温度： | °C 相对湿度： | % | 大气压力： | kPa |  |
| 检定用介质： |  | 技术依据： |  |  |  |
| 现场检定时的最大流量： | L/min | 铅封号： |  | 检定地点： |  |

（一）铭牌标记和外观结构检查

| 序号 | 项目 | 合格 | 不合格 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加注机铭牌 |  |  |  |
| 2 | 多于一条加注枪的车用甲醇燃料加注机应标注加注枪编号 |  |  |  |
| 3 | 指示装置 |  |  |  |
| 4 | 当多条加注枪共用一个流量测量变换器时，其中一条加注枪加注时，其他加注枪应由控制阀锁定不能加注车用甲醇燃料 |  |  |  |
| 5 | 封印、检定合格标志 |  |  |  |
| 6 | 计控主板与指示装置的连接电缆中间不得有接插头 |  |  |  |
| 7 | 指示装置的显示控制板不得有微处理器 |  |  |  |
| 8 | 在加注机显著位置粘贴检定合格标志 |  |  |  |

注：在对应的合格、不合格或不适用栏内画“X”

（二）自锁功能检查

监控微处理器序列号：	编码器序列号:

异常加注量:

（三）示值检定

| 测量点（L/min） | 测量 次序 | 甲醇加注机示值 VJ（L） | 量器刻度 H（mm） | 量器示值 VB（L） | 加注枪出口处车 用甲醇燃料温度 tJ（°C） | 量器内车用 甲醇燃料温 度 tB（°C） | 实际体积值 VBt（L） | 单次测量相对误差 EV（%） | 示值误差 EV（%） | 重复性 En（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90QL≤Q(1)≤1.0QL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.36QL≤Q(2)≤0.44QL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结论：

检定员：                     复核员：                     日期：

- 附录C  甲醇加注机自动检定装置

C.1  自动检定装置的结构和组成

自动检定装置（以下简称装置）包括配备了温度传感器和液位传感器的量器、操作控制系统和回燃料箱。量器有导车用甲醇燃料管和排气装置，回燃料箱的大小一般可容纳一台甲醇加注机检定所排放的容量。

C.2  自动检定装置的工作原理

在甲醇加注机定量加注车用甲醇燃料模式下，通过对加注枪出口处的温度、量器中车用甲醇燃料温度和液位等参数的自动测量、补偿和计算，实现对甲醇加注机的自动检定。

C.3  自动检定装置的技术要求

自动检定装置的技术要求见表C.1。

表C.1  自动检定装置技术要求表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动检定装置 | 量器的最大允许误差不超过±0.05%，容积不小于甲醇加注机的最小体积变量的1000倍，并不小于检定流量下1min的排放量，量器配有水平调节装置，水平调节装置的准确度为0.05mm/m。必要时应有保温措施。 |
|  |  | 测量范围满足-15°C～+40°C，最小分度值不大于0.2°C，经自动转换的电脑显示温度值，其读数误差不大于0.2°C。 |
|  |  | 经自动转换的电脑显示容积值，其读数误差不超过量器计量颈分辨力所对应的容量值。 |
| 2 | 甲醇加注机检定专用POS机 | — |

C.4  自动检定装置的检定方法

C.4.1  铭牌标记和外观结构检查

参照本规程7.3.1进行检查。

C.4.2  自锁功能检查

参照本规程7.3.2进行检查。

C.4.3  示值误差检定

参照本规程7.3.3选择流量点。将量器放置在坚硬的平地上（若量器安放在运载汽车上或其他支架上，则必须保证检定时无任何晃动），用水平调节装置将量器调平并使量器良好接地。进行试运行，启动甲醇加注机（有燃料气体回收装置的甲醇加注机应同时启动燃料气体回收装置），将加注枪开启并调节到现场检定时的最大流量QL，并将量器润湿，使量器处于准备状态。

提取加注枪，启动甲醇加注机，使甲醇加注机的指示装置回零，将流量调至检定流量，向量器内注入车用甲醇燃料；同时用温度传感器测量加注枪出口处车用甲醇燃料温度，并将数据传输至操作控制系统；当车用甲醇燃料注满量器时，关闭加注枪，读取并记录甲醇加注机的示值和显示的付费金额；待量器中的车用甲醇燃料泡沫和气泡消失后，用温度传感器测量量器内的车用甲醇燃料温度，并将数据传输至操作控制系统；液位传感器记录量器标尺高度并转换成体积值传输至操作控制系统；然后按量器检定证书上规定的放液时间将量器内的车用甲醇燃料放入回燃料箱，关闭阀门。

重复上述步骤，按要求完成各流量点的示值误差检定。

C.4.4  付费金额检定

参照本规程7.3.4进行检定。

C.4.5  误差计算

按照本规程7.4、7.5的要求，操作控制系统自动完成甲醇加注机的检定记录及证书 并打印，其格式分别参照本规程附录A、附录B。

C.4.6  检定结果的处理和检定周期

按照本规程7.6、7.7执行。

注：仲裁检定时，不能使用甲醇加注机自动检定装置进行检定。

JJG（新）1×－2022

新疆维吾尔自治区

地方计量检定规程

×××检定规程

JJG(新) ×－2022

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2022年×月第1版  2022年×月第×次印刷

印数  1-100