ICS 17.020

X XX

T/CMA

中国计量协会团体标准

T/CMA SY XXX.4—2023

油气田计量仪表现场校准规范

油气田计量仪表现场校准规范

第4部分：示功仪

Calibration specification for filed measurement instrument in Oil and Gas fild

part 4:indicator

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 计 量 协 会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　概述	1

5　校准条件	1

6　校准项目	2

7　校准方法	2

8　校准结果	2

9　复校时间间隔	3

附录A（资料性附录）　示功仪现场校准记录	4

附录B（资料性附录）　示功仪载荷示值误差测量不确定度评定示例	5

附录C（资料性附录）　示功仪载荷示值误差测量不确定度评定示例	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

《油气田计量仪表现场校准规范》分为如下部分：

——第1部分：基本要求；

——第2部分：流量仪表；

——第3部分：气体报警器；

——第4部分：示功仪。

本部分为第4部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会石油计量分会归口。

本文件起草单位：大庆油田有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司、中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司、中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、中国石油勘探开发研究院西北分院。

本文件起草人：冯钧、葛胜坤、王秀男、孙继红、张艳丽、李鹏、杨存青、郭志江、杨小勇、张成、王明军、王继庆、张伟、张洋、于立江、赵桂海、付占宝。

油气田计量仪表现场校准规范 第4部分：示功仪

- 范围

本文件规定了油气田应用的示功仪现场校准基本要求。

本文件适用于油气田应用的示功仪现场校准。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语与定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 概述

示功仪由主机、载荷-位移传感器组成。按载荷的实现方式不同，可分为压载式和拉载式；按照位移的实现方式不同，可分为拉线式和加速度式。现场校准方式为，将标准传感器安装在被测示功仪所在抽油机井上，同步采集功图数据进行比对，从而得到比对结果。标准载荷传感器可以采用压载式或拉载式，标准位移传感器采用激光测距方式。

- 校准条件

  - 载荷校准

根据现场实际情况可选择压载式或拉载式标准载荷传感器，准确度等级应满足表1中的要求。

- 设备要求

| 名称 | 准确度等级 |
| --- | --- |
| 标准载荷传感器（压载式） | 不低于0.3级 |
| 标准载荷传感器（拉载式） | 不低于1.0级 |
| 标准位移传感器 | 不低于0.1级 |

  - 位移校准

采用激光测距式标准位移传感器（配备激光反射板），准确度等级应满足表1中的要求。

- 校准项目

载荷的示值误差、位移的示值误差。

- 可根据计量仪表的测量参数选择校准项目。

- 校准方法

  - 外观检查

- 7.1.1  标识应清晰，包含产品名称、型号规格、准确度等级、出厂编号、制造厂等内容。

- 7.1.2  示功仪各个部分应齐全完整，无损伤，无变形，紧固螺钉无松动，壳体密封性良好，信号连接正常。

  - 校准过程

7.2.1 现场比对方式为，将标准传感器安装在被测示功仪所在抽油机井上，同步采集功图数据进行比对，从而得到比对结果。标准载荷传感器可以采用压载式或拉载式，标准位移传感器采用激光测距方式。

- 7.2.2 现场操作应遵守相关安全操作规范，需在操作工配合停机后进行安装标准传感器，正常运行平稳后开展校准。

- 7.2.3  标准载荷-位移传感器（压载式），需沿定位销插进上、下压头之间，同时观察并调整传感器的位置，使之处在压头的中心位置，保证触点接触完全。标准载荷-位移传感器（拉载式），需夹持在光杆上，通过旋转锁紧手轮来调整传感器与光杆之间的压力，直至传感器中间指示灯亮，达到安装标准。

- 7.2.4 将激光反射板固定在抽油机光杆下方的采油树上，要求水平稳定。

- 7.2.5 当设备安装完毕，随抽油机光杆上下往复运行稳定后，开启主机录入实际井号，并记录比对时间，打开采集数据功能，接收数据。将被测示功仪同时间段数据采集录入电脑，用于数据处理比对。

- 7.2.6 载荷校准。取同一时间周期内标准装置和被测示功仪的载荷示值做比较。

- 7.2.7 位移校准。取同一时间周期内标准装置和被测示功仪的位移示值（只测冲程示值）做比较。

- 校准结果

  - 载荷示值误差

- 示功仪载荷误差按照公式（1）计算：

（1）

式中：

δF——被测示功仪载荷的最大引用误差；

ΔFmax——被测示功仪各载荷校准中最大示值误差，单位为千牛（kN）；

F——被测示功仪的载荷量程，单位为千牛（kN）。

  - 位移示值误差

示功仪位移误差按照公式（2）计算：

（2）

式中：

δL——被测示功仪最大位移引用误差；

ΔLmax——被测示功仪各位移校准中位移最大示值误差，单位为米（m）；

L——被测示功仪的位移量程，单位为米（m）。

  - 校准结果表达

校准结果应给出相对示值误差及其测量不确定度。校准结果格式见附录A。测量不确定度见附录B和附录C。

- 复校时间间隔

建议示功仪现场校准周期一般不超过1年（可根据使用情况适当缩短）。

- （资料性）
示功仪现场校准记录

示功仪现场校准记录见表A.1。

表A.1  示功仪现场校准记录表

| 使用单位： 校准日期： 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器编号： 仪器型号： 制造厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷示值（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 | 引用误差(%) |
|  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  | 被测 |  | 标准 | 被测 |  | 标准 |  | 被测 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移示值（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 | 引用误差(%) |
|  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  | 被测 |  | 标准 | 被测 |  | 标准 |  | 被测 |  |  |  |
| 功图数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 名称 |  |  | 标准测量值 |  |  |  |  | 被测输出值 |  |  |  |  |
| 2 | 最大载荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最小载荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冲次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人： | 功图图形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
示功仪载荷示值误差测量不确定度评定示例

  - 被校对象

示功仪：测量范围0～150kN。

  - 测量标准

示功仪现场检装置（标准载荷位移传感器）。

  - 校准方法

按照7.2中的校准过程，对示功仪重复测量3次，3次测量结果的算术平均值与标准传感器显示值的差值，即为示功仪在该校准点的载荷示值误差。

  - 测量模型

按式(B.1)计算测量模型

（B.1）

式中：

ΔF——示功仪的载荷示值误差；

F——示功仪的载荷示值算术平均值；

Fｓ——标准载荷位移传感器的示值。

  - 标准不确定度分量

    - 测量重复性引起的标准不确定度u(F)的评定

输入量F的标准不确定度u(F)是示功仪的测量不重复性引起的，可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

对于一台示功仪，在60kN这一校准点，连续测量10次，得到测量列 59.89，60.14，60.12，60.23，59.92，59.78，60.23，59.95，59.77，60.09。

按式(B.2)计算平均值

（B.2）

按式(B.3)计算单次实验标准差

（B.3）

重复测量3次，3次的算术平均值为实际值，则按式(B.4)计算不确定度

（B.4）

    - 输入量τs标准不确定度u(Fs)的评定

标准不确定度u(Fs)的主要来源是标准传感器的不确定度，根据标准物质证书给出的定值不确定度采用B类方法评定。

实验所用的标准载荷位移传感器，在60kN处的相对扩展不确定度为0.4%（k=2）,那么半宽度为0.4%×60，按式(B.5)计算

（B.5）

  - 合成标准不确定度

    - 灵敏系数

按式(B.6)计算

（B.6）

灵敏系数： C1=1    C2=-1

    - 标准不确定度分量汇总表

标准不确定度分量见表B.1。

表B.1  标准不确定度分量汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度ui(kN) | Ci | ci×ui(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(F) | 测量重复性 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| u(Fs) | 标准传感器不确定度 | 0.12 | -1 | 0.12 |

    - 合成标准不确定度 uc 的计算

因输入量F与Fs彼此独立不相关，所以合成标准不确定度uc 按式(B.7)计算

（B.7）

相对不确定度按式(B.8)计算

（B.8）

  - 扩展不确定度的计算

k取2，扩展不确定度按式(B.9)计算

（B.9）

- （资料性）
示功仪位移示值误差测量不确定度评定示例

  - 被校对象

示功仪：测量范围（0～12）m。

  - 测量标准

示功仪现场检装置（标准载荷位移传感器）。

  - 校准方法

按照7.2中的校准过程，对示功仪重复测量3次，3次测量结果的算术平均值与标准传感器显示值的差值，即为示功仪在该校准点的载荷示值误差。

  - 测量模型

按式(C.1)计算测量模型

（C.1）

式中：

ΔL——示功仪的载荷示值误差；

L——示功仪的载荷示值算术平均值；

Lｓ——标准载荷位移传感器的示值。

  - 标准不确定度分量

    - 测量重复性引起的标准不确定度u(L)的评定

输入量L的标准不确定度u(L)是示功仪的测量不重复性引起的，可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

对于一台示功仪，在10m这一校准点，连续测量10次，得到测量列10.001，9.998，10.001，10.002，9.999，10.000，10.004，9.999，10.002，10.001。

按式(C.2)计算平均值

（C.2）

按式(C.3)计算单次实验标准差

（C.3）

重复测量3次，3次的算术平均值为实际值，则按式(C.4)计算不确定度

（C.4）

    - 输入量Ls标准不确定度u(Ls)的评定

标准不确定度u(Ls)的主要来源是标准传感器的不确定度，根据标准物质证书给出的定值不确定度采用B类方法评定。

实验所用的标准载荷位移传感器，在10m处的相对扩展不确定度为0.02%（k=2）,那么半宽度为0.02×10，按式(C.5)计算

（C.5）

  - 合成标准不确定度

    - 灵敏系数

按式(C.6)计算

（C.6）

灵敏系数： C1=1    C2=-1

    - 标准不确定度分量汇总表

标准不确定度分量见表C.1。

表C.1  标准不确定度分量汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度ui(m) | Ci | ci×ui(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uFL) | 测量重复性 | 0.001 | 1 | 0.001 |
| u(Ls) | 标准传感器不确定度 | 0.001 | -1 | 0.001 |

    - 合成标准不确定度 uc 的计算

因输入量L与Ls彼此独立不相关，所以合成标准不确定度uc 按式(C.7)计算

（C.7）

相对不确定度按式(C.8)计算

（C.8）

  - 扩展不确定度的计算

k取2，扩展不确定度按式(C.9)计算

（C.9）