计量技术规范

《传声器风罩校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

计量技术规范《传声器风罩校准规范》

编制工作组

2023.06.26

计量技术规范《传声器风罩校准规范》

（征求意见稿）编制说明

- 任务来源和目的意义

- 本技术规范制定任务是国家市场监管总局2022年MTC13技术规范制定项目。

- 本规范由中国计量科学研究院、上海计量科学研究院、北京小米移动软件有限公司、新疆维吾尔自治区计量测试研究院和中国环境监测总站共同起草，计划于2023年底完成并报批。

- 传声器防风罩是户外噪声测量时必不可少的附件，其主要用来降低户外噪声测试时风对测试结果的影响。风噪声主要是气流直接冲击传声器振膜引起的，风噪声不仅影响了测试时的准确性，严重时风噪声会使传声器过载而无法工作。

- 在GB3222-82《城市环境噪声测量方法》的2.3条规定“...为了避免风噪声的干扰，并使传声器膜片保持清洁，要求在测量时加风罩”，GBJ122-88《工业企业噪声测量规范》的第2.4.1条规定“室外测量时传声器应加风罩，风速大于6m/s时应停止测量”，GB3768-88《噪声源声功率的测量—简易法》的3.3条规定“室外测量时风速小于6 m/s（相当于四级风），应使用防风罩”等标准中都要求户外噪声监测时需使用防风罩，但目前关于防风罩的声学性能测试还没有相应的规范，因此，有必要制定传声器防风罩校准规范。

风噪声不仅影响测试的准确性，严重时风噪声会使传声器过载而无法工作，因此，风罩是传声器不可缺失的附件之一。传声器风罩的使用是在牺牲传声器平直的自由场频响来减小风噪声对测量的影响，因此，对于风罩的声学性能，一方面需尽可能减小对传声器频率响应的的影响，另一方面，尽可能多的降低风噪声对测量的影响。

平稳来流下，风噪声主要由平稳气流通过传声器后，在传声器表面产生边界层分离以及后方形成尾流区引起的，因此在湍流度小于0.1%的风洞来流中，测得的是风与传声器或风罩表面直接作用时风罩的防风性能。

- 如果是不平稳湍流来流，风噪声主要由湍流结构导致的速度起伏在传声器表面产生的滞止压强引起的，也是户外测量时风噪声的主要成分，但湍流具有不规则性，给测量造成很大的不确定性，因此在本规范中不考虑湍流引起的风噪声。

- 编制原则

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

本规范编制过程中主要参考IEC62585-2012《Electroacoustics–Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound level meter 》，GB/T42553-2023《电声学 确定声级计自由场响应修正值的方法》制定。

本规范的测试项目包括传声器风罩的频率响应修正、防风性能。

- 规范制定的工作过程

- 2022年6月成立规范编制小组；

- 2022年6~12月，调研不同传声器防风罩的技术指标，明确主要计量特性；

- 2023年3~6月，完成传声器防风罩频率响应修正、防风性能的实验及不确定度评定。

- 2023年6月，召开“传声器防风罩”起草组会，讨论了本规范内的技术问题；

《传声器防风罩校准规范》

编制工作组

2023-06-26