中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××—××××

光伏用水蒸气透过率测定仪校准规范

Calibration Specification of Water Vapor Transmission Rate Meter for Photovoltaic

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX　发布XXXX－XX－XX　实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJF ××××-××××

光伏用水蒸气透过率测定仪

校准规范

Calibration Specification of Water Vapor Transmission Rate Meter for Photovoltaic

归口单位：全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

福建省计量科学研究院

参加起草单位：济南兰光机电技术有限公司

阿美特克商贸（上海）有限公司

本规范委托全国光伏专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目  录

引 言	（II）

1	范围	（1）

2	引用文件	（1）

3	术语和计量单位	（1）

3.1 水蒸气透过率	（1）

3.2 水汽透过量标准物质	（1）

4	概述	（1）

5	计量特性	（2）

5.1 温度示值误差	（2）

5.2 湿度示值误差	（2）

5.3 水蒸气透过率示值误差	（2）

5.3 水蒸气透过率测量重复性	（2）

6	校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 校准用设备和标准物质	（3）

7	校准项目和校准方法	（3）

7.1 校准项目	（3）

7.2 校准方法	（3）

8	校准结果表达	（5）

9	复校时间间隔	（6）

附录A光伏用水蒸气透过率校准原始记录推荐格式	（7）

附录B光伏用水蒸气透过率校准证书内页推荐格式	（8）

附录C光伏用水蒸气透过率校准结果不确定度评定示例	（9）

引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支持本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

光伏用水蒸气透过率测定仪校准规范

# 范围

本规范适用于光伏行业领域内采用电解传感器法和红外传感器法原理的水蒸气透过率测定仪的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 31034 晶体硅太阳电池组件用绝缘背板

GB/T 21529 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法

GB/T 26253 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

以下术语和定义适用于本规范。

## 3.1 水蒸气透过率 water vapor transmission rate；WVTR

在规定的条件下，单位时间内透过试样单位面积的水蒸气量，单位为克每平方米24小时[g/(m2·24h) ]。

## 3.2 水汽透过量标准物质 water vapor permeability reference material

在特定的条件下，厚度和水蒸气透过率值均已知的标准物质，通常为聚脂（PET）材料的薄膜。

# 概述

- 光伏用水蒸气透过率测定仪（下文简称为透过率仪）主要用于测定光伏组件绝缘背板在一定条件下的水蒸气透过率参量。根据GB/T 31034的规定，绝缘背板水蒸气透过率的测定应采用电解传感器法和红外传感器法。

- 电解传感器法透过率仪主要由测试腔、渗透腔、电解池、温湿度调节装置、流量调节阀、干燥管、换向阀等构成，在渗透腔的两腔之间夹装背板试样，测量原理是利用电解水分传感器分析计算不同水蒸气浓度产生的电量，从而得到背板的水蒸气透过率；红外传感器法透过率仪主要由测试腔、温湿度调节装置、外红检测器、干燥管、流量表等组成，测试腔中高湿腔的湿度可采用载气加湿或饱和溶液的方式调节，红外检测器与低湿腔相连接，利用红外水分传感器分析计算不同水蒸气浓度产生的光信号获得背板的水蒸气透过率。

# 计量特性

## 5.1 温度示值误差

透过率仪设定温度的示值误差不大于±1.0℃。

## 5.2 湿度示值误差

透过率仪设定湿度的示值误差不大于±2.5 %RH。

## 5.3水蒸气透过率示值误差

透过率仪的水蒸气透过率示值误差不大于±20 %。

## 5.4水蒸气透过率测量重复性

透过率仪的水蒸气透过率测量重复性不大于10 %。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 6.1环境条件

6.1.1 温度应为（23±5）℃，相对湿度应小于85%。

6.1.2其他条件：周围环境清洁，无电场、强磁场和振动等因素的干扰。

## 6.2 校准用设备和标准物质

6.2.1 温度测量设备

温度测量范围应包含（0~50）℃，分辨率优于0.01℃，最大允许误差不大于±0.1℃。

6.2.2 湿度测量设备

湿度测量范围应包含（5~95）%RH，分辨率优于0.1%RH，最大允许误差不大于±2.0%RH。

6.2.3 温湿度发生装置

为温湿度示值误差校准提供恒温恒湿场，温湿度范围应包含（0~50）℃和（5~95）%RH。

6.2.4水汽透过量标准物质

应经过国家行政部门批准的有效期内的有证标准物质，并至少有一个标准值在2.0±0.5 g/(m2·24h) 范围内的薄膜标准物质。

# 校准项目和校准方法

## 7.1 校准项目

本规范的校准项目为温度示值误差、湿度示值误差、水蒸气透过率示值误差和水蒸气透过率测量重复性。

## 7.2 校准方法

7.2.1 校准前准备

透过率仪应具有名称、规格型号、编号、制造厂名及生产日期等标记；透过率仪不应有影响其电气性能的机械损伤，通电后能正常工作。

透过率仪在校准前应进行充分预热，并对测试腔口进行必要的清洁工作，以避免对水汽透过量标准物质造成污染而影响校准结果。

7.2.2温度示值误差

根据被校透过率仪温度显示范围和客户实际需求，选择温度校准点，校准点应不少于3个，并包含上、下限附近。对于温度传感器可插拔的透过率仪，应使用温湿度发生装置作为恒温场进行温度示值误差的校准。待温度发生装置预热完成后，将标准温度测量设备探头和被校透过率仪温度传感器先后放入温度发生装置进行温度测量，分别重复测量三次确定温度标准值和测量值，按照公式（1）计算被校透过率仪的温度示值误差；对于温度传感器不可插拔的透过率仪，应将标准温度测量设备探头直接放入被校透过率仪测试腔进行温度示值误差的校准，分别读取温度标准值和透过率仪温度显示值，重复测量三次，同样按照公式（1）计算被校透过率仪的温度示值误差。

（1）

式中：ΔT——温度示值误差，℃；

TS——温度标准值，℃；

——温度测量值，℃。

7.2.3湿度示值误差

根据被校透过率仪湿度显示范围和客户实际需求，选择湿度校准点，校准点应不少于5个，并包含上、下限附近。对于湿度传感器可插拔的透过率仪，应使用温湿度发生装置作为恒温恒湿场进行湿度示值误差的校准。待湿度发生装置稳定后，将标准湿度测量设备探头和被校透过率仪湿度传感器先后放入湿度发生装置进行湿度测量，分别重复测量三次确定湿度标准值和测量值，按照公式（2）计算被校透过率仪的湿度示值误差；对于湿度传感器不可插拔的透过率仪，应将标准湿度测量设备探头直接放入被校透过率仪测试腔进行湿度示值误差的校准，分别读取湿度标准值和透过率仪湿度显示值，重复测量三次，按照公式（2）计算被校透过率仪的湿度示值误差。

（2）

式中：ΔH——湿度示值误差，%RH；

——湿度标准值，%RH；

——湿度测量值，%RH。

7.2.4水蒸气透过率示值误差

根据被校透过率仪的实际使用情况和客户需求，选择合适厚度和水蒸气透过率值的标准物质薄膜。设定透过率仪的测试温度和湿度与标准物质的定值条件一致，预热完成并清理测试腔后放入薄膜进行校准，读取水蒸气透过率测量值，另选两片同一量值（尽量为同一批次）的标准物质薄膜，再重复测量两次，计算以上三次测量结果平均值作为水蒸气透过率测量值，按照公式（3）计算得到被校透过率仪的水蒸气透过率示值误差。

（3）

式中：ΔW——水蒸气透过率示值误差，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率测量值，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率标准值，g/(m2·24h)。

对于具有多仓口测试腔的被校透过率仪，应根据客户要求进行单一固定仓口或者多仓口的校准。

7.2.5水蒸气透过率测量重复性

利用7.2.4中水蒸气透过率三次的测量值，使用极差法计算被校透过率仪水蒸气透过率的测量重复性，如公式（4）所示。

（4）

式中： s  ——水蒸气透过率测量重复性，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率三次测量最大值，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率三次测量最小值，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率三次测量平均值，g/(m2·24h)。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短由被校透过率仪的使用情况等因素决定，因此送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

###### 附录A

光伏用水蒸气透过率测定仪校准原始记录推荐格式

校准证书编号:

委托单位：                                 地址：

| 仪器名称 |  |  | 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 温度 | ℃ |  | 相对 湿度 | %RH |
| 校准日期 |  | 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |

校准使用的标准器或标准装置

| 名称 | 测量范围 | 扩展不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 | 证书有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A1  校准前检查：

A2  温度示值误差

| 标准值/ ℃ |  |  | 标准平均值/ ℃ | 测量值/ ℃ |  |  | 测量平均值/ ℃ | 示值误差/ ℃ | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

A3  湿度示值误差

| 标准值/ %RH |  |  | 标准平均值/ %RH | 测量值/ %RH |  |  | 测量平均值/ %RH | 示值误差/ %RH | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

A4  水蒸气透过率示值误差及测量重复性

| 标准物质水蒸气透过率标准值 g/(m2·24h) | 水蒸气透过率测量值 g/(m2·24h) |  |  | 平均值 g/(m2·24h) | 示值误差 g/(m2·24h) | 不确定度 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

#### 附录B

光伏用水蒸气透过率测定仪校准证书内页推荐格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

校  准  结  果

B1 温度示值误差

| 温度标准值 ℃ | 测量值 ℃ | 温度示值误差 ℃ | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

B2 湿度示值误差

| 湿度标准值 %RH | 测定仪湿度示值 %RH | 湿度示值误差 %RH | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

B3水蒸气透过率示值误差及测量重复性

| 标准膜片水蒸气透过率标准值 g/(m2·24h) | 水蒸气透过率测量值 g/(m2·24h) | 水蒸气透过率示值误差 g/(m2·24h) | 不确定度 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录C

光伏用水蒸气透过率测定仪水蒸气透过率示值误差

校准结果不确定度评定示例

本附录分别对对透过率仪水蒸气透过率示值误差测量结果的不确定度进行了实例分析。

C.1 测量方法

按照本校准规范的要求和步骤，使用300μmPET薄膜水汽透过量标准物质对被校透过率仪的水蒸气透过率示值误差进行校准，标准物质的水蒸气透过率标准值为1.8 g/(m2·24h)，扩展不确定度为0.3 g/(m2·24h)，k=2。

C.2 数学模型

建立数学模型

C.1

式中：ΔW——水蒸气透过率示值误差，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率测量值，g/(m2·24h)；

——水蒸气透过率标准值，g/(m2·24h)。

由于ΔW一般为常数，故测量结果不确定度的来源主要是测量仪器的示值不确定度。除此之外，还应该考虑水蒸气透过率测量重复性及被校透过率仪的温湿度波动性对测量结果的影响。

C.3 输入量的标准不确定度评定

C.3.1 标准物质薄膜水蒸气透过率值的标准不确定度评定

由薄膜的标准物质证书可知其扩展不确定度为U=0.3 g/(m2·24h) ( k=2)，则标准不确定度为：

u1=0.15 g/(m2·24h)                 C.2

C.3.2 水蒸气透过率测量重复性引入的标准不确定度评定

仪器开机预热稳定后，按照规范要求对被校透过率仪的水蒸气透过率进行3次校准，校准数据如下表所示：

表C.1 水蒸气透过率测量值

| 测量值g/(m2·24h) |  |  | 平均值g/(m2·24h) | 重复性g/(m2·24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.87 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 0.03 |

采用A类评定，根据极差法计算单次测量标准偏差为：s=0.03 g/(m2·24h)，本规范规定取三次测量结果的平均值为测量结果，则测量重复性引入的标准不确定度分量为：

u2=s/3=0.02 g/(m2·24h)             C.3

C.3.3 温湿度波动引入的标准不确定度评定

在测量过程中，温湿度的波动对水蒸气透过率的测量结果带来影响。根据被校测定仪的技术指标，最大变化量为不超过1.0%，用B类方法评定，按正态分布计算，则温湿度波动引入的标准不确定度分量为：

u3=0.03 g/(m2·24h)                  C.4

C.4 合成标准不确定度的评定

表C.2 标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 标准物质薄膜水蒸气透过率值 u1 | 0.15 g/(m2·24h) |
| 水蒸气透过率测量重复性 u2 | 0.02 g/(m2·24h) |
| 温湿度波动 u3 | 0.03 g/(m2·24h) |

由于各标准不确定度分量不相关，故合成标准不确定度为：

g/(m2·24h)           C.5

C.5 扩展不确定度的评定

取k=2，故扩展不确定度为：

Uc=uc×2=0.301≈0.31 g/(m2·24h)          C.6

扩展相对不确定度为：

Urel= Uc/1.8 g/(m2·24h)=17.2%             C.7

C.7 测量不确定度的报告

水蒸气透过率示值误差测量结果的扩展相对不确定度为：

Urel=17.2%  （k =2）                   C.8

——————————————————

JJF ××××—××××