|  |  |  | JJG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国国家计量检定规程 |  |  |  |  |
| JJG - |  |  |  |  |
| 矿用激光甲烷测定器检定规程 |  |  |  |  |
| Verification Regulation of Laser Methane Sensor for Coal Mine |  |  |  |  |
| （征求意见稿） |  |  |  |  |
| ****-**-** 发布 |  |  |  | ****-**-** 实施 |
| 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布 |  |  |  |  |

JJGXXXX-XXXX

矿用激光甲烷测定器

检定规程

Verification Regulation of Laser

Methane Sensor for Coal Mine

归 口 单 位：全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准

计量技术研究院）

国家矿山安全计量站

山西省节能中心有限公司

参加起草单位：江苏三恒科技股份有限公司

本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

李  梅    山西省检验检测中心（山西省计量标准技术研究院）

董春阳    国家矿山安全计量站

王素玲    山西省节能中心有限公司

参加起草人：

卫睿华    山西省检验检测中心（山西省计量标准技术研究院）

刘官虎    山西省节能中心有限公司

朱  平    国家矿山安全计量站

陶德保    江苏三恒科技股份有限公司

目  录

引  言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量性能要求	1

4.1 示值误差	1

4.2 重复性	2

4.3 响应时间	2

4.4 漂移	2

5 通用技术要求	2

5.1 外观与结构	2

5.2 通电检查	2

5.3 报警功能	2

5.4 绝缘电阻	2

6 计量器具控制	3

6.1 检定条件	3

6.2检定项目	4

6.3 检定方法	4

7 检定结果的处理	6

8 检定周期	7

附录A	8

附录B	10

- 引  言

JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。

本规程的主要技术指标参考了AQ6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》安全生产行业标准、JJG1138-2017《煤矿用非色散红外甲烷传感器》检定规程、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》检定规程。

本规程为首次发布。

矿用激光甲烷测定器检定规程

# 1 范围

本规程适用于激光原理的煤矿用甲烷测定器（以下简称“测定器”）的检定。

本规程不适用于巡检测漏的遥测仪器。

# 2 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJF1001        通用计量术语及定义

AQ6211-2008   煤矿用非色散红外甲烷传感器

JJG1138-2017   煤矿用非色散红外甲烷传感器

JJG1133-2017   煤矿用高低浓度甲烷传感器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3 概述

煤矿用激光甲烷测定器用于检测矿井下空气中的甲烷含量，由检测单元（气室、激光光源、激光接收器等）、信号处理单元和显示单元等组成。当被测量环境中的甲烷以扩散方式通过激光接收器时，测定器通过检测激光光强被吸收的强弱来判断被测环境中甲烷气体的浓度，仪器电路部分对信号进行采集、处理，从而实现甲烷气体浓度的检测与报警。当甲烷浓度达到报警设定点时，测定器发出声、光报警信号。根据使用方式不同，测定器分为便携式和固定式两类，固定式测定器通常称为传感器。按测定器用途分为环境监测和瓦斯抽放管道监测两类。

# 4 计量性能要求

## 4.1 示值误差

测定器的示值误差应符合表1的规定。

表1示值误差限值

| 测量范围 | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对误差 | 相对误差 |
| 0%＜≤1% | 摩尔分数：±0.06 % | —— |
| 1%＜≤100% | —— | ±6 % |
| 注：—甲烷的摩尔分数。 |  |  |

## 4.2 重复性

重复性不大于1 %。

## 4.3 响应时间

环境监测类测定器响应时间不大于25 s。

瓦斯抽放管道监测类测定器响应时间不大于50 s。

## 4.4 漂移

表2 漂移限值

| 漂 移 |  |
| --- | --- |
| 零点漂移 | 量程漂移 |
| 摩尔分数：±0.03 % | ±2 %FS |

# 5 通用技术要求

## 5.1 外观与结构

5.1.1 测定器的显示应清晰完整，各机械调节部件应能正常工作，各紧固件应无松动。

5.1.2 测定器不应有影响其正常工作的外观损伤。新制造测定器的表面应光洁平整，漆色镀层均匀，无剥落锈蚀现象，各部件接合处应平整。

5.1.3 测定器的充电器、通气罩、固定式测定器的输出连接电缆和遥控调校器等附件应齐全，并附有使用说明书。

5.1.4 测定器名称、型号、编号、测量范围、制造单位名称、出厂日期、防爆标志及编号、煤矿安全标志及编号等信息应齐全、清楚。

5.1.5 测定器应在铭牌中注明其测量范围和最大允许误差等主要技术指标。

## 5.2 通电检查

5.2.1 便携式测定器各按键应能正常操作和控制。

5.2.2 固定式测定器应具有遥控调校功能且能正常调节。

## 5.3 报警功能

5.3.1 测定器的声光报警应正常。

5.3.2 便携式测定器的报警声级强度应不小于75dB(A)；固定式测定器的报警声级强度应不小于80dB(A)。

5.3.3 测定器的报警光信号应清晰可见。

## 5.4 绝缘电阻

常态下，固定式测定器的电源正极、负极、信号输出端与外壳之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。便携式测定器不测此项。

# 6 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

## 6.1 检定条件

6.1.1 检定环境条件

6.1.1.1 环境温度：(5～35) ℃；

6.1.1.2 相对湿度：不大于85 %；

6.1.1.3 应无影响测定器正常工作的气体和电磁场干扰；

6.1.1.4 应配备必要的防爆和通风设施。

6.1.2 检定用设备

6.1.2.1 气体标准物质

应采用国家有证标准物质氮气中甲烷标准气体，其相对扩展不确定度不大于2%(k=2)。

所用标准气体浓度值应符合表3的要求。

表3 标准气体浓度取值表

| 检定项目 | 氮气中甲烷标准气体标准物质浓度取值范围 |  |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 | 测量上限≤10% | 摩尔分数约为0.50%、1.5%、3.5%、8.5% |
|  | 测量上限＞10% | 摩尔分数约为0.50%、1.5%、3.5%、8.5%、35 %FS、85 %FS |
| 重复性 | 35 %FS |  |
| 响应时间 | 20 %FS |  |
| 漂 移 | 85 %FS |  |
| 注：FS—测量范围上限 标准气样值与标准气样标称值的允许偏离应不超过±10% |  |  |

6.1.2.2 零点气体

氮气（纯度≥99.999%）。

6.1.2.3 流量计

流量范围为(60～600) mL/min，准确度级别不低于4.0级。

6.1.2.4 声级计

测量范围为(30～130)dB(A)，准确度级别不低于2级。

6.1.2.5秒表

电子秒表：1 h内，最大允许误差不超过±0.10 s。

机械秒表：准确度等别不低于一等。

6.1.2.6 绝缘电阻表

输出电压500 V，准确度级别不低于10级。

## 6.2检定项目

检定项目如表4所示

表4 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 |  | + | + | + |
| 2 | 通电检查 |  | + | + | + |
| 3 | 报警功能 | 报警动作值 | + | + | + |
|  |  | 报警声级强度 | + | + | - |
|  |  | 报警光信号 | + | + | - |
| 4 | 绝缘电阻 |  | + | - | - |
| 5 | 示值误差 |  | + | + | + |
| 6 | 重复性 |  | + | + | - |
| 7 | 响应时间 |  | + | + | - |
| 8 | 漂 移 |  | + | + | - |
| 注: 1. “+”为需要检定项目，“-”为不需要检定项目。 2. 经安装及维修后对传感器计量性能有较大影响的的，其后续检定按首次检定要求进行。 |  |  |  |  |  |

## 6.3 检定方法

6.3.1  外观与结构

用目测、手感法按5.1要求进行逐条检查。

6.3.2  通电检查

用目测、手感法按5.2要求进行逐条检查。

6.3.3  报警功能

6.3.3.1 报警动作值

缓慢通入略大于报警设定点浓度的气体标准物质，观察测定器声光报警是否正常，并记录测定器首次报警时的示值，重复测量3次，取3次算术平均值为测定器的报警动作值。

6.3.3.2 报警声级强度

报警声级强度用声级计测量，且环境噪音应不大于50dB（A）。将声级计置于测定器的报警声响器轴心正前方1m处，测量3次，取其平均值。

6.3.4 绝缘电阻

在未通电情况下，对固定式测定器用绝缘电阻表分别测量其电源正、负极、信号输出端与其外壳裸露金属件之间的绝缘电阻，取其最小值为测定器的绝缘电阻值。

6.3.5测定器的调整

便携式测定器采用本机电源供电，检定前应充足电；固定式测定器采用直流稳压电源

供电。

按照测定器使用说明书要求对其进行预热及零点和示值的调整。如使用说明书无明确

规定的，一般按照以下方法进行测定器的调整。接通电源，首先对其进行不少于15 min的预热，然后按照图1连接各检定用设备，以(200±10) mL/min的通气流量通入零点气体调整测定器零点，待仪器稳定后，再以(200±10) mL/min的通气流量通入测量上限的20%的氮气中甲烷气体标准物质，然后将测定器显示值调至与标准气样值一致。按上述零点和示值调校的顺序，分别调整3次。在此后的检定过程中不得再次调整。

流量计

流量调节阀

测定器

标准气体

直流稳压电源

图1测定器与各检定设备连接示意图

6.3.6 示值误差

测定器零点稳定后，按规定流量，依次通入表3规定的气体标准物质各3min，读取测定器的稳定显示值，每点重复测量3次，取其算术平均值作为各点示值。按式(1)、式(2)计算测定器的示值误差。

Δ=x−x0                   (1)

δ=x−x0x0×100%

(2)

式中：

Δ——示值的绝对误差，摩尔分数；

δ——示值的相对误差；

x——三次示值的算术平均值，摩尔分数；

x0——通入的甲烷气体标准物质浓度值，摩尔分数。

6.3.7 重复性

测定器零点稳定后，按规定流量对测定器通入测量上限的35%氮气中甲烷气体标准物质，读数稳定后，记录测定器显示值，撤去甲烷气体标准物质。在相同条件下，重复上述测量6次。

重复性以单次测量的相对标准偏差sr来表示，并按式（3）进行计算。sr=1xi=1n(xi−x)2n−1×100%       （3）

式中：

sr——单次测量的相对标准偏差，%；

——6次示值的算术平均值，摩尔分数；

——测定器第i次的示值，摩尔分数。

n——测量次数

6.3.8 响应时间

将制造厂提供的扩散取样注气装置与测定器进气部位相连接。待测定器零点稳定后，按规定流量通入测量上限的20%的氮气中甲烷气体标准物质3min，读数稳定后，撤去甲烷气体标准物质；通入零点气体至示值稳定，再通入测量上限的20%的氮气中甲烷气体标准物质，同时用秒表记录从通入甲烷气体标准物质瞬间起到测定器显示第一次稳定示值90%的时间。重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为测定器的响应时间。

6.3.9 漂移

测定器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气体，记录测定器的稳定示值xz0,再通入约为85% FS的氮气中甲烷气体标准物质，记录测定器的稳定示值xs0。连续运行4 h，每间隔1 h重复上述步骤一次，同时记录测定器零点稳定示值xzi和量程稳定示值xsi(i=1，2，3，4)。

按式（4）计算零点漂移，取绝对值最大的Δzi为传感器的零点漂移Δz。

Δzi=xzi−xz0          （4）

按式（5）计算量程漂移，取绝对值最大的Δsi为传感器的零点漂移Δs。

Δsi=(xsi−xzi)−(xs0−xz0)R×100%FS          （5）

式中：

R ——测定器的测量范围上限，摩尔分数。

# 7 检定结果的处理

按本规程的规定和要求检定合格的测定器，出具检定证书；检定不合格的测定器，出具检定结果通知书，并注明不合格项目。

# 8 检定周期

测定器的检定周期一般不超过一年。

如果用户对测定器的测量数据产生怀疑，测定器更换了影响计量性能或安全性能的主要部件或修理后应及时送检。

- 附录A

矿用激光甲烷测定器检定原始记录参考格式

| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制 造 厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器分类 |  |  |  |  |  | 便携式 □ 固定式 □ |  |  |  |  |
| 检定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定环境条件 |  |  |  |  |  | 温度： ℃， 相对湿度： % |  |  |  |  |
| 检定地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书（记录）编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据 |  |  |  |  |  |  |  | 检定员 |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |
| 检定所用主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 测量范围 | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |  |  |
| 序号 | 检定项目 |  | 检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通电检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报警功能 |  | 报警动作值 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值（%） |  |
|  |  |  | 报警声级强度 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值（dB（A）） |  |
|  |  |  | 报警光信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  | 正极—外壳 |  |  |  | 负极—外壳 |  |  |  |  |  | 信号输出端—外壳 |  |  |  | 最小值 （MΩ） |  |  |  |

矿用激光甲烷测定器检定原始记录参考格式

| 5 | 示值误差 | 标气浓度 （%） |  |  | 显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 重复性 | 标气浓度（%） |  | 显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 (%) |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | x |  |  |  |
| 7 | 响应时间 | 标气浓度 （%） |  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（s） |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 漂移 | / |  |  |  |  |  |  | 0 h |  |  |  | 1 h |  |  |  |  | 2 h |  | 3 h |  |  |  | 4 h |
|  |  | 零点值(%) |  |  |  |  |  |  | ΔZ0= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量 程 值 | 标气浓度（%） |  |  |  |  |  | xs0= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Δzi=xzi−xz0 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Δsi=(xsi−xzi)−(xs0−xz0)R×100% |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零点漂移(%) |  |  |  |  |  |  | Δz= |  |  |  |  | 量程漂移(%FS) |  |  |  |  |  | Δs= |  |  |  |  |

附录B检定证书/检定结果通知书内页格式式样

B1 检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号 XXXXXX-XXXX 检定机构授权说明：. 检定依据：. 检定环境条件及地点：. 温 度; ℃; 相对湿度; % RH. 地点. 检定使用的计量（基）标准装置. 名 称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 检定使用的标准器. 名 称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 第X页 共X页

B2 检定证书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX 检定结果 检定项目; 技术要求; 检定结果. 外观与结构. 通电检查. 报警功能; 声光报警应正常; 报警动作值：. 报警声级强度 便携式≥75dB(A) 固定式≥80dB(A). 绝缘电阻; 正极—外壳; 负极—外壳; 信号输出端—外壳; 最小值（MΩ）. 示值误差; ——; 标气浓度值; 平均值; 示值误差. 0%＜≤1% 绝对误差±0.06%. 1%＜≤100% 相对误差±6%. 重复性; ≤1%. 响应时间; 环境监测类测定器≤25 s. 瓦斯抽放管道监测类≤50 s. 漂移; 零点 漂移; 摩尔分数：±0.03 %. 量程 漂移; ±2 %FS. 第X页 共X页

B3 检定结果通知书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX 检定结果 检定项目; 技术要求; 检定结果. 外观与结构. 通电检查. 报警功能; 声光报警应正常; 报警动作值：. 报警声级强度 便携式≥75dB(A) 固定式≥80dB(A). 绝缘电阻; 正极—外壳; 负极—外壳; 信号输出端—外壳; 最小值（MΩ）. 示值误差; ——; 标气浓度值; 平均值; 示值误差. 0%＜≤1% 绝对误差±0.06%. 1%＜≤100% 相对误差±6%. 重复性; ≤1%. 响应时间; 环境监测类测定器≤25 s. 瓦斯抽放管道监测类≤50 s. 漂移; 零点 漂移; 摩尔分数：±0.03 %. 量程 漂移; ±2 %FS. 附加说明 说明检定结果不合格项 以下空白 第X页 共X页