大气采样器型式评价大纲

编制说明

2023年10月

大气采样器型式评价大纲编制说明

- 任务来源

按照环化委员会（2023）023号发文《关于落实2023年国家计量技术规范

制定、修订计划的函》的通知要求，由山西省检验检测中心 （山西省标准计量技术研究院）、北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院、河北省计量监督检测研究院共同修订 JJF1404-2013 大气采样器型式评价大纲。

二、规程修订的目的和意义

大气采样器是测量环境空气污染物的的采样设备，将环境空气采到吸收瓶或吸收管，再实施后续的分析，因此采样对仪器采样流量的准确与否，起着非常重要的作用。

2021年，JJG 956-2018 《大气采样器检定规程》被修订，且进入待审核状态。为保证大气采样器型评与相应检定、校准工作的统一，大气采样器型式评价大纲也需要进行相应调整。

三、规程修订的依据

GB/T17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范

GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJG 956-202X 大气采样器检定规程

HJ/T375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ/T376-2007 24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法

四、规程编制的主要内容及说明

1、取消按承受负载的能力分类，按仪器使用要求加载压力

在GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中要求恒流采样器“当流量为0.5 L/min时，应能克服5 kPa~10 kPa的阻力”，因此取消按承受负载的能力分类，改为“根据说明书或使用要求选定负载压力，调节负载压力至选定压力”。

2、补充了流量示值误差数据处理方法

按照市场需求及JJG956《大气采样器》修订过程中的成功经验，将大气采样器按照浮子式及其他原理（大多为数字显示式）进行分类。在不同分类中，明确了“空载”、“负载”及折算“标准状态”的计算方法，其中，明确了“其他原理”采样器的工况流量仅与标准器对标即可，无需转换。

3、气密性检查的变化

仪器运转状态下，将仪器入口密封，采样器显示流量应能下降到零。部分型号采样器虽然流量不能下降到零，但仪器停止工作，也满足要求。故将内容调整为“能下降到零或采样泵停止运转”。

4、计时误差计量性能的变化

HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》及HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》中的计时误差均要求不超过±0.1%，电子秒表1 h最大允许误差为±0.10 s，即±0.0028%，完全可以满足溯源要求，所以将计量性能中计时误差±0.2%改为±0.1%。经过实验验证，所有采样器都能满足要求。

5、增加了环境温度、流量计前温度、大气压和流量计前压力的要求

不同厂家的仪器内部流量计算公式不同，这四个参数都有可能参与到差压式流量计和质量流量计内部流量的换算，为了进一步保障仪器准确度，增加了这四个参数的检定。

6、取消了贮存试验和绝缘电阻、绝缘强度检测。

随着技术的进步，仪器的电气安全技术已经比较完善，贮存试验也对仪器影响较小，因此近几年发布的型式评价大纲中，一般不再做贮存试验和绝缘电阻、绝缘强度的要求。因此将该项目删除。

五、总结

在型评大纲的编制过程中，编制组以国内外技术资料及相关标准、广泛细致地与多个计量机构及厂方沟通，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则进行编制。经过此次修订，完善了大气采样器型式评价大纲。