中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××—××××

固态高分辨率食管测压系统

校准规范

Calibration Specification for Solid-State High-Resolution

Esophageal Manometry System

（征求意见稿）

××××－××－××发布                   ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局   发  布

固态高分辨率食管测压系统

JJF××—××××

校准规范

Calibration Specification for Solid-State

High-Resolution Esophageal Manometry System

归 口 单  位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引  言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和计量单位	(1)

3.1  术语	(1)

3.2 计量单位	(1)

4  概述	(1)

5  计量特性	(2)

5.1  压力测量范围	(2)

5.2  压力示值误差	(2)

5.3  压力动态响应速率	(2)

6  校准条件	(2)

6.1  环境条件	(2)

6.2  测量标准及其它设备	(3)

7  校准项目和校准方法	(3)

7.1  校准项目	(3)

7.2  校准方法	(4)

8  校准结果的表达	(5)

9  复校时间间隔	(5)

附录A  恒温稳压罐示意图	(6)

附录B  校准原始记录格式	(7)

附录C  校准证书（内页）格式	(8)

附录D  固态高分辨率食管测压系统压力示值误差测量不确定度评定示例	(9)

# 引  言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》等基础性系列规范进行制定。

本规范为首次发布。

固态高分辨率食管测压系统校准规范

# 1  范围

本规范适用于固态高分辨率食管测压系统的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 875-2019 数字压力计检定规程

JJF1008-2008 压力计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  术语

## 3.1.1固态高分辨率食管测压系统 Solid-state high-resolution esophageal manometry system

固态高分辨率食管测压系统是将一根布有多个压力传感器的测压导管，通过患者鼻腔插入胃部，根据导管上分布的压力传感器的不同位置高度，相应检测食管上括约肌、体部、食管下括约肌和胃内等处的压力值。

## 3.1.2  压力测量范围pressure measurement range

在规定使用温度条件[人体温度区间：(37±1)℃]内，固态高分辨率食管测压系统所能检测的最大和最小压力。

## 3.1.3  压力示值误差 pressure indication error

在规定使用温度条件[人体温度区间：(37±1)℃]内，固态高分辨率食管测压系统的压力显示值与标准压力计示值的差值。

## 3.1.4  压力动态响应速率 pressure dynamic response rate

在规定使用温度条件[人体温度区间：(37±1)℃]内，固态高分辨率食管测压系统的压力随时间的变化特性。

## 3.2 计量单位

固态高分辨率食管测压系统的压力计量单位：千帕斯卡（kPa），可与毫米汞柱(mmHg)同时使用。

# 4  概述

固态高分辨率食管测压系统（以下简称食管测压系统）主要由测压导管和计算机处理系统组成，其测量原理是将一根布有多个压力传感器的测压导管，通过患者鼻腔插入胃部，根据导管上分布的压力传感器的不同位置高度，相应检测食管上括约肌、体部、食管下括约肌和胃内等处的压力值。固态食管测压系统的测压导管一般包括微晶片固态传感器导管和电容电极导管两种。典型的食管测压系统的组成如图1所示。

图1 固态高分辨率食管测压系统示意图

# 5  计量特性

## 5.1  压力测量范围：至少应满足：(0~40)kPa[(0~300)mmHg]。

## 5.2  压力示值误差：

表1 压力示值有关参数

| 压力测量范围 | 压力示值误差 |
| --- | --- |
| (0~13.3)kPa[(0~100)mmHg] | ±0.3kPa(±2mmHg) |
| ＞13.3kPa(100mmHg) | ±0.7kPa(±5mmHg) |

## 5.3  压力动态响应速率：≥8kPa/s(60mmHg/s)。

注1：作为校准，不判断合格与否，5.1~5.3中的计量特性技术要求，仅供参考。

注2：1mmHg=0.133kPa。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

校准过程中环境条件见表2。

表2  校准环境条件

| 环境温度(℃) | 20±5 |
| --- | --- |
| 环境湿度 | ≤85% |
| 大气压力(kPa) | 70~106 |

标准器和被检食管测压系统所处的附近应无明显的机械振动和外磁场（地磁场除外）；设备周围无腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

## 6.2  测量标准及其它设备

校准过程中使用的测量标准器及其他设备见表2。

表3  主要校准设备

| 序号 | 测量标准器 | 技术特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准压力计 | 压力测量范围至少应满足：(0~40)kPa[(0~300)mmHg]； 压力示值最大允许误差： ±0.02kPa(±0.15mmHg)。 |
| 序号 | 配套设备 | 技术特性 |
| 1 | 恒温稳压罐（罐内含温度传感器、湿度传感器和压力传感器及显示装置） | - 罐体有效测量段高度：≥40cm； - 罐内温度：校准过程中，在有效测量段长度范围内温度保持在(37±1)℃，恒温时间≥30min，温度均匀度≤0.4℃； - 罐内湿度：罐内湿度≤85%RH； - 放气速率：罐体放气速率≥8kPa/s(60mmHg/s)； - 压力密封性：对稳压罐施加40kPa压力，保持3min，后1min内无压力下降。 |
| 2 | 秒表 | 测量范围：(0~11)时59分59.99秒； 分辨力：0.1s。 |
| 3 | 其他辅助设备：加压泵、加热器、三通管等。 |  |

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目见表4:

表4 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力测量范围 | 7.2.1 |
| 2 | 压力示值误差 | 7.2.2 |
| 3 | 压力动态响应速率 | 7.2.3 |

## 7.2  校准方法

7.2.1  压力测量范围

a) 用气路管道和三通把恒温稳压罐、标准压力计和加压泵连接起来组成校准系统，如图2所示。

密封圈

标准压力计

恒温稳压罐

加压泵

图 2  校准系统示意图

调节恒温稳压罐的温度，使罐内温度稳定在(37±1)℃内，并记录下测量开始和结束时罐体内的温度值；温度稳定后，将食管测压系统的测压导管垂直缓慢插入恒温稳压罐的测量罐体内，使导管的有效测量长度段到达装置设定的指定位置，并完成固定。将测压导管在罐内静置5min后，由加压泵和标准压力计对食管测压系统加压至测量上限，进行两次预压试验。

b) 由加压泵和标准压力计选择适当的压力值对食管测压系统加压，目测检查压力测量范围。

7.2.2  压力示值误差

食管测压系统压力示值误差的校准：在食管测压系统的测量压力范围内测量点不得小于5点（不含零点），基本均匀分布在全量程上。用户有要求时，可按用户要求选择校准点。将预热好的食管测压系统的各通道压力示值清零，记录各通道压力零点示值。调节加压泵缓慢加压，观察标准压力计，使罐内压力稳定在各个测量压力点上，并依次记录下食管测压系统各通道的显示压力值P。

食管测压系统压力示值误差按下式计算：

(1)

式中：—食管测压系统各通道的压力示值误差，kPa；

—食管测压系统各通道的压力示值，kPa；

—标准压力计示值，kPa。

7.2.3  压力动态响应速率

调节恒温稳压罐的温度，使罐内温度稳定在（37±1）℃内。调节加压泵，使罐内压力缓慢上升至食管测压系统的最大测量压力值Pmax。压力稳定后，打开罐体卸压阀，使筒内压力迅速放空至0kPa，用秒表记录食管测压系统压力从最大测量压力值Pmax下降到0kPa所需时间t，按下式计算压力动态响应速率：

(2)

# 8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明；

- 校准证书发布的日期。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C，测量不确定度评定示例见附录D。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

# 附录A

恒温稳压罐示意图

注：①为恒温稳压罐罐体，②为温度探头，两个温度探头垂直间距H1要求≥40cm，校准过程中，在有效测量段长度范围内温度保持在(37±1)℃，恒温时间≥30min，温度均匀度≤0.4℃。③为压力传感器，通过一段管路从罐体引出，压力传感器与罐体间距H2约为(1~2)cm，保证压力传感器使用温度为(20±5)℃。[注：若压力传感器置于罐体内，则后续溯源温度需为(37±1)℃）]。④为温度压力显示器。

# 附录B

校准原始记录记录格式

证书编号

受校单位

仪器名称                型号规格                     制 造 厂

出厂编号                校准依据

校准地点                             环境温度           ℃  相对湿度               %

校准使用主要标准器

| 名 称 | 型号/规格 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 编 号 | 测量范围 | 出证机构 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准项目和校准结果

| 压力测量范围/kPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道数 | 标准压力计示值/kPa |  | 压力实测值/kPa |  | 压力示值误差/kPa |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 压力动态响应速率/(kPa/s) |  |  |  |  |  |
| 罐内温度 |  | 校准开始： ℃ |  | 校准结束： ℃ |  |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  |  |  |  |  |

校准员：                 核验员：            年     月     日   第   页共   页

# 附录C

校准证书（内页）格式

| 压力测量范围(kPa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力动态响应速率(kPa/s) |  |  |  |
| 压力示值误差： |  |  |  |
| 通道数 | 标准压力计示值(kPa) | 压力实测值(kPa) | 扩展不确定度(kPa)(k=2) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 附注： |  |  |  |

# 附录D

固态高分辨率食管测压系统压力示值误差测量不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 环境条件：环境温度：20.0℃；相对湿度：60%；大气压力：102kPa；设备周围无强烈振动及腐蚀性气体存在。

D.1.2 测量标准：固态高分辨率食管测压系统校准装置(以下简称SHRM检测装置)，压力最大允许误差为：MPE：±0.02kPa。

D.1.3 测量方法：本规范7.2.2。

D.1.4 被测对象：压力校准范围为(0~40)kPa的固态高分辨率食管测压系统。

D.2 测量模型

（C1）

式中：  ─食管测压系统各通道的压力示值误差，kPa；

─食管测压系统各通道的压力示值，kPa；

─标准压力计示值，kPa。

D.3 输入量的标准不确定度的评定

D.3.1 输入量标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度的来源主要是由被校食管测压系统的压力测量重复性引入的不确定度分量和分辨率引入的不确定度分量。

D.3.1.1食管测压系统的压力测量重复性引入的不确定度分量采用A类方法进行评定。

对被校食管测压系统10kPa压力点连续独立测量10次，得到测量列：9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.98kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa；

平均值                 kPa

单次实验标准差         kPa

实际测量结果是取单次测量值，故由重复性引起的测量不确定度分量用下式计算得到：

kPa

D.3.1.2 被校食管测压系统估读为0.01kPa，所引入的标准不确定度采用B类评定方法进行评定。认为其半宽a为0.005kPa范围内服从均匀分布，取包含因子k=3。

kPa

和取其较大者。kPa

D.3.2输入量标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度主要来源于SHRM检测装置的压力测量误差，该部分误差主要由两个方面：检测装置配备压力传感器带显示装置的压力测量误差引起的不确定度、校准腔体内温度变化引起压力变化产生的不确定度。

D.3.2.1检测装置配备压力传感器带显示装置的压力测量误差引起的不确定度采用B类方法进行评定。

标准压力计在测量范围的最大允许误差为±0.02kPa，采用B类评定方法进行评定。认为其半宽a为0.02kPa范围内服从均匀分布，取包含因子k=3。

kPa

D.3.2.2校准腔体内温度变化引起压力变化产生的不确定度采用B类方法进行评定。

由于腔体校准控制温度范围为(37±1)℃，对SHRM检测装置在36℃和38℃的温度下分别进行压力参数的校准，SHRM检测装置的工作温度范围在(37±1)℃区间内变化时，对压力产生的影响最大为0.02kPa，符合均匀分布，k=3，所以kPa。

和不相关，则：kPa。

D.4 合成标准不确定度的评定

D.4.1 灵敏系数

数学模型

灵敏系数

D.4.2 合成标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度(kPa) | ci | (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食管测压系统压力的测量重复性 | 0.042 | 1 | 0.042 |
|  | SHRM检测装置测量误差 | 0.017 | -1 | 0.017 |

D.4.3 合成标准不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度按下式得到：

kPa

D.5 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

kPa

D.6 测量不确定度的报告与表示

被校食管测压系统压力示值误差测量结果的扩展不确定度为：

kPa (k=2)