#### JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范  淋浴器

Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products

Showers

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF XXXX－202X

用水产品水效标识计量 专项监督检查工作规范 淋浴器 Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products Showers

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
| 参加起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

参加起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX)

目     录

引言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查对象	2

5 抽查人员	3

6 检查依据	3

7.检验检测机构	3

8 生产领域抽样	3

9 流通领域抽样	4

9 检验检查要求	4

11 判定原则	5

12 结果通知	6

13 异议处理	6

14 样品处置	7

15 保密要求	7

16 附则	7

附录A 环境条件、测量设备及测量不确定度要求	8

A.1 环境条件	8

A.2 测量设备	8

A.3 测量不确定度	8

附录B  流量测量不确定度评定示例	9

附录C  抽样单（生产领域）	12

附录D  抽样单（流通领域）	13

附录E  抽样单（网络抽样）	14

## 引言

为规范淋浴器产品水效标识计量专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《水效标识管理办法》等法律法规、规章制度，以及GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》、CWL01-2021《淋浴器水效标识实施规则》等要求，制定本规范。

本规范为首次发布。

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范  淋浴器

## 1 范围

本规范规定了淋浴器产品水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检查和判定原则等活动的通用要求和程序。

本规范适用于《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》（以下简称目录）内的淋浴器水效标识国家专项监督检查，地方监管部门组织的水效标识专项监督检查可参考执行。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1071   国家计量校准规范编写规则

JJF XXXX-202X 《用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则》

CWL 01-2021 《淋浴器水效标识实施规则》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语和定义

JJF XXXX-202X 《用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则》及GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》界定的术语和定义适用于本规范。

3.1 用水产品 water-using products

列入国家实行水效标识管理产品目录的产品。

3.2 淋浴器  showers

由淋浴水嘴与其配套使用的软管、花洒等组成的系统。

3.3 最大流量  maximum flow

在标准规定的试验条件下，淋浴器每种出水方式的流量所能达到的最大值。

3.4 流量均匀性  uniformity of flow

在不同试验压力下，淋浴器手持式花洒的最高平均流量与最低平均流量之差。

3.5 喷射力  spray force

在标准规定的试验条件下，淋浴器手持式花洒喷射时所达到的冲击力。

3.6 水效等级 water efficiency grades

表示淋浴器产品用水效率高低差别的一种分级方法，一般分为3个等级，1级表示水效最高。

3.5 水效标识  water efficiency label

表示淋浴器产品水效等级等性能指标的一种信息标识。计量单位的标注应符合国家法定计量单位的要求。

3.6 标注值 nominal value

由生产者或进口商在淋浴器产品水效标识上标出的值。

3.7 实测值 actual value

按照本规范通过计量检验检测确定的淋浴器产品的水效指标（最大流量）。

注：在实测值的完整表述中应包括测量不确定度，必要时还应说明有关影响量的取值范围。

3.8 宽限判据criterion of maximum conformance zone

对被测对象进行合格评定时，将位于最大允许误差的模加上测量不确定度区间内的值判定为合格，超出此区间的值判定为不合格。

- 4 检查对象

检查对象淋浴器为列入国家实行水效标识管理产品目录的产品，采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库”中随机确定检查对象。

## 5 抽查人员

采取“双随机”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等，从抽查（检查）人员名录库中随机确定抽查人员。

## 6 检查依据

水效标识管理办法

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》

CWL 01-2021 《淋浴器水效标识实施规则》

产品明示水效指标（“水效标识”）等

## 7.检验检测机构

应具备淋浴器产品水效项目CMA资质，经授权开展淋浴器产品水效项目的检验检测机构。

## 8 生产领域抽样

8.1 抽样方法

生产企业成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取。抽样样品应当是国内销售的水效标识目录内产品，并且已经获得“中国水效标识”备案。抽查人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2抽样数量

抽样数量应满足抽样需求的最小量要求。针对具体产品按照有关标准要求执行。

8.3 抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽样记录见附录C。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象公章。

8.4 样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

## 9 流通领域抽样

9.1 抽样方法

以购买方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽样样品应当是国内销售的水效标识目录内产品，并且已经获得“中国水效标识”备案。抽查人员应完整记录抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录D或E。

9.2抽样数量

抽样数量应满足抽样需求的最小量要求。针对具体产品按照有关标准要求执行。

9.3 抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对买样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录买样产品、检查对象及销售单位等相关信息。

9.4 样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

9.5样品确认

检验检测机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确认。

## 9 检验检查要求

检验检测机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样单或买样单的记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，检验检测人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。对检验前需要受检单位配合安装、调试的样品，受检单位应当做好安装、调试等协助工作，检验检测机构应当对安装、调试过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装、调试结束后，受检单位和检验检测机构应当以书面形式确认。检验检查项目见表1。

表1检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 依据标准及检验检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识标注检查 | CWL 01-2021 淋浴器水效标识实施规则 |
| 2 | 水效指标（流量、流量均匀性、喷射力） | GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级 |
| 3 | 水效等级 | GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级 |

## 11 判定原则

计量专项检查合格判定以单台样品的检验检测结果作出。“重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；“一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出。所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；“重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表2要求判定。

检验数据应给出测量不确定度，检验结果判定应考虑测量不确定度的影响。检验检测机构测量技术能力（测量不确定度）应满足要求。

淋浴器水效标准没有规定最大允许误差，合格判定时采用宽限判据原则。

合格判据

考虑测量不确定度U(k=2)，实测值位于下述区间的判定为合格：

流量实测值≤标注值（或标准中规定的最大值）+U；

合格判定要求见表2。

表2 合格判定要求

| 序号 | 检验检查项目 | 判定要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识标注 | 水效标识样式和内容应符合 水效标识实施细则要求。 |  | 一般项目 |
| 2 | 水效指标 | 流量 | 实测值≤标注值（或标准中规定的最大值）+U | 重要项目 |
|  |  | 喷射力 (手持式花洒） | 实测值≥0.85N |  |
|  |  | 流量均匀性 (手持式花洒） | 实测值≤4.0 L/min |  |
| 3 | 水效等级 | 实测的水效等级满足标注的水效等级 |  | 重要项目 |

## 12 结果通知

检验检测机构按规定要求将检查结果和检验报告报送组织监督抽查的市场监督管理部门并保留相应凭证。检验检查结论为合格寄送检查结果和检验报告至检查对象。检验检查结论为不合格寄送检查结果和检验报告至检查对象所在地市场监督管理部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

## 13 异议处理

受检单位或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时，应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

(三)其他不予复检的情形。

出现下列情况之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门应当终止复检，并以原监督抽查结果为最终结果：

(一)异议申请人无正当理由拒绝配合办理复检手续、确认和交接样品、安装和调试的;

(二)因异议申请人原因，导致复检样品在运输、安装、调试过程中受损且无法进行复检的;

(三)复检用样品被受检单位擅自拆封、替换、变卖、隐匿、损毁的；

(四)其他终止复检的情形。

检验检测机构协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备复检条件的，由检验检测机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

## 14 样品处置

检验检测机构完成全部专项检查工作后，应及时将样品按有关规定进行处置。处置的样品应当登记造册，记录样品名称、种类、数量，处置时间、地点、方式、执行人等内容。抽样生产者、销售者无偿提供的样品，检验中未发现不合格的，应当在抽查结果异议期满后以受检单位自取或者寄送等方式退还。

- 15 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作。任何单位和个人未经组织监督抽查的市场监督管理部门同意，均不得以任何形式对外透漏或公布专项检查有关情况。

- 16 附则

本规范由国家市场监督管理总局计量司管理。

## 附录A

环境条件、测量设备及测量不确定度要求

### A.1 环境条件

检测环境条件应满足GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》标准要求。

环境温度：（20±3）℃，试验水温应控制在（25±3）℃，工作区域无明显空气对流、机械振动和电磁干扰，周围空气不含有腐蚀性或易燃、易爆气体。

### A.2 测量设备

测量设备应能满足GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》标准要求。

压力最大允许误差： ±1%；

喷射力最大允许误差： ±2%；

流量最大允许误差：±2%；

温度最大允许误差：±1℃；

### A.3 测量不确定度

确定水效等级的最大流量的测量不确定度U(k=2)原则上不应超过水效等级标注值对应级差值1.5 L/min的1/3，即是0.5L/min。对现有测量技术水平难以达到测量不确定度小于1/3级差的情况，可适当放宽至测量不确定度不应超过对应级差值的1/2。

## 附录B

流量测量不确定度评定示例

B.1 被校对象

选定某型号淋浴器，按照GB28378-2019附录A流量试验要求，过程中动压（0.099~ 0.101）MPa，水温26.1℃，使用电磁流量计（最大允许误差±2.0%）进行流量测量。

B.2 评定模型

B.2.1 测量模型

淋浴器流量可在电磁流量计上直接读取，其测量模型为：

QX=QN                           （B.1）

式中：

QX—淋浴器流量实测值，L/min；

QN—电磁流量计直接读数，L/min。

B.2.2 灵敏系数

QX的灵敏系数：

uc2(QX)=uc2(QN)

uc2(QX)=∂f∂Quc2(QN)=C2(QN)uc2(QN)

c(QN)=1                                   （B.2）

B.2.3 测量不确定度主要来源

1）测量重复性引入的标准不确定度u1；

2）电磁流量计准确度引入的标准不确定度u2；

B.3标准不确定度分量的评定

B.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

测量条件：介质为水，在淋浴器水效检测实验室重复进行流量测量10次，10次测量数据结果见表B.1。

表B.1流量测量数据一览表

| 序号 | 手持式花洒 流量QN（L/min） | 序号 | 固定式花洒 流量QN（L/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.07 | 1 | 6.32 |
| 2 | 5.14 | 2 | 6.43 |
| 3 | 5.07 | 3 | 6.33 |
| 4 | 5.22 | 4 | 6.36 |
| 5 | 5.22 | 5 | 6.48 |
| 6 | 5.19 | 6 | 6.45 |
| 7 | 5.19 | 7 | 6.41 |
| 8 | 5.17 | 8 | 6.4 |
| 9 | 5.24 | 9 | 6.37 |
| 10 | 5.16 | 10 | 6.31 |
| 最大值 | 5.24 | 最大值 | 6.48 |
| 水效等级 | 2级 | 水效等级 | 3级 |
| 平均值 | 5.17 | 平均值 | 6.39 |

根据测量结果及水效等级判定情况，本次测量数据采用固定式花洒数据，进行A类不确定度分量评定。

采用贝塞尔公式得到单次测量结果的标准不确定度为：

=  0.058 L/min

B.3.2 电磁流量计准确度引入的标准不确定度u2

已知流量计最大允许误差为±2.0%，按矩形分布估计。流量取平均值，流量B类不确定度分量u2：

L/min

B.3.3合成标准不确定度

流量合成不确定度为：

uc(QX)=u12+u22=0.094 L/min

B.3.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则被测淋浴器的扩展不确定度为：

U=k×uc(QX)= 2×0.094 L/min ≈0.19 L/min

## 附录C

抽样单（生产领域）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为境内销售 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准、技术文件和明示质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者对所填内容确认无误。 生产者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 生产者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料。 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。生产者、抽样单位、生产者所在地县级市场监督管理部门、检验检测机构各一份；

2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；

3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请生产者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”。

## 附录D

抽样单（流通领域）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进货量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在地域 |  | □城区 □城乡结合部 □乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者类型 |  | □集贸市场 □专业市场 □商场 □超市 □专卖店 □小商铺 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者对所填内容确认无误。 销售者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 销售者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理

部门各一份；2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请销售者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”

## 附录E

抽样单（网络抽样）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库存量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品链接网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订 单 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售者店铺名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者店铺网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者注册地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理部门各一份。