JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202×

气体超声流量计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

for Ultrasonic Gas Meters

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局　发　布

气体超声流量计型式评价大纲

JJF XXXX－20XX

代替JJG 1030－2007附录A气体超声流量计型式评价部分

Program of Pattern Evaluation

for Ultrasonic Gas Meters

归 口  单 位：全国流量计量技术委员会

主要起草单位：国家石油天然气大流量计量站成都分站

中国计量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目       录

引  言	IV

1  范围	1

2 引用文件	1

3 术语	2

4 概述	4

4.1 用途	4

4.2 工作原理	4

4.3 结构形式	5

4.4 流量计的关键零部件和材料	6

5 法制管理要求	6

5.1 计量单位	6

5.2 外部结构设计要求	7

5.3 标志和标识	7

5.4 保护装置和封印	8

6 计量性能要求	8

6.1 准确度等级和最大允许误差	8

6.2 加权平均误差	9

6.3 重复性	9

6.4峰间误差	9

6.5零流量和声速偏差	9

6.6 过载	9

7 通用技术要求	9

7.1 外观与结构	10

7.2 耐压强度	10

7.3 密封性	10

7.4 功能性要求	11

7.5 安全性能	11

7.6 贮存环境适应性	12

7.7 电磁兼容适应性	13

7.8 流体扰动	14

8 型式评价项目一览表	14

9 提供样机的数量及样机的使用方式	15

9.1 流量计的特征识别	15

9.2 提供样机的数量	16

9.3 样机的使用方式	16

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据	17

10.1 试验项目的条件	17

10.2 计量性能	18

10.3 零流量读数和声速偏差	22

10.4 过载	23

10.5  耐压强度	23

10.6 密封性	24

10.7功能	24

10.8 安全性能	25

10.9 贮存环境适应性试验	26

10.10 电磁兼容适应性试验	28

10.11 流体扰动	32

10.11.1 试验目的	32

10.11.2 试验条件	32

10.11.3 试验设备	32

10.11.4 试验程序	33

10.11.5 合格判据	33

11 试验项目所用的计量器具和设备表	33

附录A 	系列流量计的型式评价	35

附录B  	流量计型式评价项目记录格式（参考）	36

- 引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》、JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》共同构成支撑本规范的基础性文件。

本规范参考GB/T 32201气体流量计和国际建议OIML R137-1&2气体流量计 (Gas Meters)，结合我国气体超声流量计制造水平及应用现状，对JJG 1030－2007《超声流量计》检定规程附录A气体超声流量计的型式评价大纲内容进行修订。

与JJG 1030－2007《超声流量计》检定规程附录A相比，本次修订除了编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——按JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求，确定了规范结构，增加或更新了“引言”、“引用文件”、“术语”等内容；

——与液体超声流量计相比，气体超声流量计的气体介质受影响因素复杂，导致流量计的性能差异大。本次修订把气体超声流量计单列，试验方法上与其它气体流量计统一；

——增加了声速偏差、最大峰间误差、诊断软件、内置压力、内置温度等术语；

——根据产品的实际应用和技术性能，取消了“0.2级的准确度等级”。结合天然气能量计量实施需求，增加了“0.7级的准确度等级”；

——根据法制管理的要求，增加了封印及仪表系数的检查项目；

——删除了流量计算机的相关内容；

——电磁兼容适应性中增加了射频电磁场辐射抗扰度的相关内容；

——增加了最大峰间误差、加权平均误差、声速偏差、过载等计量性能要求。结合气体超声流量计的技术进步，将零流量读数应不大于12mm/s提高到6mm/s；

——增加了加权平均误差、复现性、峰间误差、零流量、声速差和流体扰动试验项目的相关内容；

——增加了“附录A  系列流量计的型式评价”；

——增加了“附录B  流量计型式评价原始记录格式”。

本规范历次版本发布情况为：

——JJG 1030－2007 《超声流量计》检定规程附录A。

气体超声流量计型式评价大纲

- 1  范围

本规范适用于分类编码为12181000的气体超声流量计（以下简称流量计）的型式评价。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1051 计量器具命名与分类编码

JJF 1015 计量器具型式评价通用规范

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A: 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B: 高温

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.43 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装

GB/T 2423.56 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17747.2 天然气压缩因子的计算 第2部分：用摩尔组成进行计算

GB/T 17747.3 天然气压缩因子的计算 第3部分：用物性值进行计算

GB/T 32201 气体流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语

JJF 1001和JJF 1004界定的及以下术语适用于本规范。

- 超声流量计（ultrasonic flow meters）

利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的流量计。

- 超声换能器（ultrasonic transducer）

在电信号作用下可产生声波输出，并可将声波信号转换为电信号的器件，一般都是成对安装，并同时工作。

- 接触式超声流量计（wetted ultrasonic meters）

将换能器嵌入流体管道内，换能器直接与流体接触的流量计。

- 外夹式超声流量计（clamp-on ultrasonic meters）

将换能器固定在流体管道外，声波传播的路径透过流体管道壁的流量计。

- 传播时间（transit time）

超声波信号在流体介质部分传播的时间。

- 声道（acoustic path）

超声波信号在成对的超声波换能器间传播的实际路径。

- 声道长度（path length）

一对超声换能器端面之间的直线长度，常用L表示。

- 声道距离（axial distance）

声道长度在管道轴线的平行线上的投影长度，常用X表示。

- 声道角（transmission angle）

声道与管道轴线之间的夹角。

- 单声道流量计（single-path flow meters）

只有一对换能器的流量计。

- 多声道流量计（multiple-paths flow meters）

有两对及以上换能器的流量计。

- 表体（meter body）

安装超声换能器等部件，并经过特殊制造，在各方面都符合有关标准规定的管段。

- 流量计组件（metering package）

由流量计、配套使用的上下游直管段、测温孔、取压孔以及流动调整器共同组成的组件。

- 零流量读数（zero-flow reading）

介质静止状态下流量计最大流速读数，对于每一声道，零流量读数应＜6 mm/s。

- 脉冲系数（pulse factor）

单位体积的流体流过流量计时流量计发出的脉冲数，通常又称K系数，用符号K表示。

- 流动调整器（flow conditioner）

能减少旋涡和改善流速分布的部件。

- 信号处理单元（signal processing unit）

由电子元件和微处理器系统组成，是流量计的一部分。

- 分界流量qt（transition flow-rate）

在最大流量和最小流量之间的流量值，它将流量范围分割成允许误差不同的两个区，即“高区”和“低区”。

- 流量计系数（meter factor）

对流量计进行实流检定，并按结果对流量计示值进行修正的系数。其值为标准器示值与流量计示值之比。一般用符号F表示。

- 最大峰间误差（maximum peak-to-peak error）

流量计检定结果中示值误差之间的最大差异。

- 计算声速（calculate speed of sound）

利用声速计算软件计算得到的声速。

- 声速偏差（speed of sound（SOS）deviation）

流量计测量得到的气体中的平均声速与计算声速间的最大相对偏差。

- 最大声速差（maximum speed of sound path spread）

超声流量计各声道测量声速最大值与最小值之间的差值。

- 诊断软件（diagnostic software）

超声流量计应具有对信号处理单元进行诊断的软件，可就地或遥控组态及监控流量计运行状态。该软件至少应当显示和记录下列数据：瞬时流量、轴向平均流速、平均声速、沿每一声道的声速和气体流速、每一超声换能器所接受的声波信号的质量等。

- 内置压力（built-in pressure）

当不带压力传感器时，超声流量计用于修正表体尺寸、计算相应雷诺数的压力值，可在诊断软件中进行修改。

- 内置温度（built-in temperature）

当不带温度传感器时，超声流量计用于修正表体尺寸、计算相应雷诺数的温度值，可在诊断软件中进行修改。

- 4 概述

- 4.1 用途

流量计适用于封闭管道气体介质的流量测量，如空气、天然气等。

- 4.2 工作原理

流量计以测量声波在流动介质中传播的时间与流量的关系为原理。通常认为声波在流体中的实际传播速度是由介质静止状态下声波的传播速度（)和流体轴向平均流速（）在声波传播方向上的分量组成。按图1所示，顺流和逆流传播时间与各量之间的关系是：

（1）

（2）

式中：

——声波在流体中逆流传播的时间；

——声波在流体中顺流传播的时间；

——声道长度；

——声波在流体中传播的速度；

——流体的轴向平均流速；

——声道角。

图1 通用示意图

可利用式(1)、（2）的两个公式得出流体流速的表达式：

（3）

也可以用相似的方法获得声波的传播速度：

（4）

将测得的多个声道的流体流速利用数学的函数关系联合起来，可得到管道平均流速的估计值，乘以过流面积，即可得到体积流量，如式（5）：

（5）

其中：

（6）

式中：k	——声道数。

注：即便是给出了声道的数目，但的精确形式也会因声道排列情况以及数值计算方法的不同而不同。

- 4.3 结构形式

4.3.1 构成

流量计主要由流量计表体、超声换能器及其安装部件、信号处理单元和（或）流量计算机组成。对于现场接触式和外夹式流量计，安装换能器处的管道可做表体使用。接触式流量计的换能器直接与被测流体接触，外夹式流量计的换能器紧密安装在管道外壁。

4.3.2 形式

4.3.2.1 流量计按换能器安装方式可分为接触式和外夹式两种形式。

4.3.2.2 接触式流量计根据换能器的数目不同，分为单声道流量计、双声道流量计和多声道流量计。

4.3.2.3 流量计的输出方式有脉冲输出、模拟量输出和数字通讯输出等。

- 4.4 流量计的关键零部件和材料

流量计的关键零部件见表1。

流量计的关键零部件应优先选用优质金属材料制作，具有良好的耐腐蚀和抗冲击性能。信号处理器件应选用性能可靠，稳定性好的相关器件。

表1 关键零部件和材料

| 序号 | 名 称 | 主要性能指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计表体（壳体） | 结构形式（声道数、公称通径、公称压力、法兰标准、材质、制造型式（铸造、锻造、焊接等） |  |
| 2 | 超声换能器 | 结构形式（谐振频率、适用的压力范围、材质等） |  |
| 3 | 信号处理单元(计量主板) | 主芯片描述(包括主芯片版本、供电电源、接口形式（高频脉冲、串行通讯口 、以太网口、AD/DA口、IO口）、接口数量等) |  |
| 4 | 电子显示模块 | 主模块描述（液晶显示最大位数等） | 如果适用 |
| 5 | 流量积算模块 | 结构形式（软件功能、计算性能） | 如果适用 |

- 5 法制管理要求

- 5.1 计量单位

流量计所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。主要量的计量单位和符号应符合表2的规定。

表2 主要量的计量单位和符号

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 计量单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 立方米、升（立方分米） | m3、L（dm3） |
| 2 | 瞬时流量 | 立方米每小时、升每分钟 | m3/h、 L/min |
| 3 | 压力 | 帕（斯卡）、千帕、兆帕 | Pa、kPa、MPa |
| 4 | 温度 | 开[尔文]、摄氏度 | K、℃ |
| 5 | 时间 | 小时、分钟、秒 | h、min、s |

- 5.2 外部结构设计要求

流量计各个结构中，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括相关连接的接口，均应设计成封闭结构，或者留有加盖封印的位置，该结构应设计成封印可更换的形式，并确定封印的位置及数量。这些结构或封印被破坏后,应留下不可恢复的痕迹。

- 5.3 标志和标识

应在流量计铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，标志和标识必须清晰可辨，牢固可靠。

5.3.1 计量法制标志

应留有计量器具型式批准标志和编号的位置。

5.3.2 计量器具标识

计量器具标识应具有以下的内容：

a) 制造商名称；

b) 产品名称、型号、规格；

c) 准确度等级；

d) 出厂编号；

e) 制造年月；

f）型式批准标志和编号(预留)；

g) 流量范围；

h) 分界流量；

i) 工作压力范围；

j) 公称压力；

k) 工作温度范围；

其它相关技术指标（如适用），如电源电压、仪表系数等信息。

5.3.3 防爆标志

对于电池供电或外电源供电的流量计，如在防爆条件下使用，应有防爆标志和防爆合格证编号。

- 5.4 保护装置和封印

5.4.1 总体要求

流量计的计量性能由机械封印或电子封印加以保护；

在任何情况下，应有效保护储存的测量结果，防止非法访问；

在流量计为单一用户提供服务的过程中，已供总量的显示，或者一组可推导出已供总量的参数应不可重置；

所有对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位和接口都应通过机械封印或（和）电子封印加以保护。

5.4.2 机械封印

采用机械封印时，应选择适当的位置设置封印，流量计应包含可以加封印的保护装置，以保证在不损坏保护装置和封印的情况下无法拆卸或者改动流量计及其调整装置或转换装置。

5.4.3电子封印

当需要限制访问对确定测量结果有影响的参数时，可采用电子封印对这些参数加以保护，电子封印应满足下列规定：

a) 只允许授权人员修改参数，如借助密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）。密码应能更换；

b) 在某一时间段内，干预的证据应是可获取的。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素。如果必须删除之前的干预才能记录新的干预，应删除最早的记录。凡能影响流量计准确度的任何人为干扰，都将在流量计上留下痕迹。

- 6 计量性能要求

- 6.1 准确度等级和最大允许误差

在规定的流量范围内，流量计准确度等级及相应的工况条件下流量最大允许误差应符合表3的规定。

表3准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 |  |  | 0.5级 | 0.7级 | 1.0级 | 1.5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | qt≤q≤qmax |  | ±0.5% | ±0.7% | ±1.0% | ±1.5% |
|  | qmin≤q＜qt |  | ±1.0% | ±1.4% | ±2.0% | ±3.0% |
|  |  | 注: 分界流量 qt 把流量范围划分为高区和低区， qt ≤0.1qmax。 |  |  |  |  |

- 6.2 加权平均误差

流量计的加权平均误差（WME）不应超过表4中的规定。

- 表4 最大允许加权平均误差

| 准确度等级 | 0.5级 | 0.7级 | 1.0级 | 1.5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WME | ± 0.2% | ± 0.3% | ± 0.4% | ± 0.6% |

- 6.3 重复性

流量计首次测量时，每个流量点连续测量6次的重复性应不超过最大允许误差绝对值的1/5，连续3次测量的重复性应小于等于最大允许误差绝对值的1/3。

- 6.4峰间误差

流量计的峰间误差不应超过表5中的规定。

- 表5 最大峰间误差

| 准确度等级 | 0.5级 | 0.7级 | 1.0级 | 1.5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qt≤q≤qmax | <0.5% | <0.7% | <1.0% | <1.0% |
| qmin≤q＜qt | <1.0% | <1.4% | <2.0% | <2.0% |

- 6.5 零流量和声速偏差

流量计每一声道零流量读数＜6 mm/s，测量声速与理论声速偏差不超过±0.2%，任意两声道间的最大声速差不大于0.5 m/s。

- 6.6 过载

流量计承受 1.2qmax流量下运行0.5h后，复测qmax、qt 和 qmin的示值误差仍应不超过流量计最大允许误差值。对于DN300及以上流量计，最大流量点可以是试验装置能够达到的最大流量，但不应小于0.4qmax。

- 7 通用技术要求

- 7.1 外观与结构

7.1.1 外观

7.1.1.1流量计应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。密封面表面应平整，不得有损伤。流量计表体的连接部分的焊接应平整光洁,不得有虚焊、脱焊等现象。

7.1.1.2 接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。

7.1.1.3 计数器及标记应清晰易读，机械封印应完好可靠。显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标识应完整、清晰。

7.1.1.4 流量计各项标识应正确，读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。按键应手感适中,没有粘连现象。

7.1.1.4 流量计的命名应符合 JJF 1051《计量器具命名与分类编号》的要求，标识正确。

7.1.2 结构

7.1.2.1 流量计的主体材料应选用优质金属材料，具有良好的耐腐蚀和抗冲击性能。流量计的结构应做到：对不允许使用者自行调整的流量计应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位置;凡能影响测量准确度的任何人为机械干扰,都将在流量计或检定保护标记或防护标记上产生永久性的有形损坏痕迹。

7.1.2.2 流量计配有直接指示被测气体体积量的指示装置时，电子式指示装置应有足够的显示位数，累积流量显示位数以确保在qmax下经2000 h的通流下显示不溢出；在不破坏封印的情况下，指示装置应固定不可拆装，不能置零，不能人为改变指示值，从中途断电恢复后必须正确显示断电前的指示值；显示的数字应清晰、完整。

7.1.2.3应有满足检测需要的信号输出或通信信号。

7.1.2.4当流量计有脉冲输出时，表体上应有下列形式给出的单位脉冲的体积值或单位体积的脉冲值。

1 imp≌…  m3(dm3)   或 1 m3(dm3)≌…  imp

或1 imp≌…  m3(L)   或 1 m3(L)≌…  imp

- 7.2 耐压强度

流量计壳体应能承受试验压力为1.5倍公称压力下的耐压强度试验，试验期间应无泄漏或损坏。

- 7.3 密封性

流量计应能承受试验压力为1.0倍最大工作压力的密封性试验，试验期间应无漏气。

- 7.4 功能性要求

对于电子显示的流量计，其相应功能还应满足以下要求。

7.4.1 工作电源欠压

采用电池供电的流量计，当电池电压降至低电压设定值时，应有明确的文字、符号或声光提示。

7.4.2断电保护

当电源电压降至欠压设计值或电源中断时，应保证流量计保存的信息和数据不丢失。

7.4.3数据保护功能

流量计应有对流量计系数进行保护的功能,并能记录历史修改过程,避免意外更改。

- 7.5 安全性能

对外电源供电的流量计，应进行绝缘电阻和绝缘强度的安全试验。

7.5.1 绝缘电阻

在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表6规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于20 MΩ。

表6 绝缘电阻

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压（V） |
| --- | --- |
| U≤60 | 250 |
| 130≤U＜250 | 500 |

7.5.2 绝缘强度

在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表7规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。

表7 绝缘强度

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压有效值（V） | 泄漏电流报警值（mA） | 试验时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 10 | 1 |
| 130≤U＜250 | 1500 |  |  |

- 7.6 贮存环境适应性

流量计应能承受下列规定条件的贮存环境试验，试验后流量计的外观和功能应符合要求。试验后，复测qmax、0.4qmax、qt和qmin流量点的示值误差，其结果应不超过流量计的最大允许误差。其中，最大流量点可以是试验装置能够达到的最大流量，但不应小于0.4qmax。

7.6.1 低温

在无包装条件下，按GB/T 2423.1“试验Ad”的相关要求进行。

7.6.2 高温

在无包装条件下，按GB/T 2423.2“试验Bd”的相关要求进行。

7.6.3 恒定湿热

在无包装条件下，按GB/T 2423.3 “试验Ca”的相关要求进行。

7.6.4 交变湿热

在无包装条件下，按GB/T 2423.4 “试验Db”的相关要求进行。

7.6.5 冲击

7.6.5.1 随机振动条件适应性试验

按照GB/T 2423.43和GB/T 2423.56要求（测试要求见表8），流量计应在规定的振动等级下承受一定时间，此时间应足以完成受试流量计在承受振动过程中各项功能的试验。应采用正常安装方法将流量计安装在一个刚性固定装置上的三个互相垂直的轴上，依次试验。流量计通常应安装成使重力作用在与正常使用中相同的方向。在重力影响不重要处，可用任何姿势安装测设备。例如：在必须试验的每个方向，膜式燃气表必须始终在直立状态试验。在试验中流量计不通电。

表8 随机振动测试要求

| 总频率范围 | 10 Hz ～ 150 Hz |
| --- | --- |
| 总RMS等级 | 7m·s-2 |
| ASD 等级 10 Hz – 20 Hz | 1m2·s-3 |
| ASD 等级 20 Hz – 150 Hz | –3 dB/oct |
| 轴数 | 3 |
| 每轴持续时间 | 2 min |

7.6.5.2 机械冲击条件适应性试验

按照GB∕T 2423.7要求，流量计以正常使用状态放置在刚性平面上，向一个底部边缘倾斜，然后让其自由地下落到试验面上，跌落次数1次，跌落高度为50mm，是相对的边缘与试验面之间的距离，且底面与试验面之间的夹角不应超过30°。

- 7.7 电磁兼容适应性

电源供电的流量计应进行电磁兼容适应性试验，试验后复测0.4qmax、qt、qmin流量点，示值误差不大于流量计最大允许误差。其中对电池供电的流量计仅需做静电放电抗扰度和射频电磁场辐射抗扰度试验。试验期间流量计允许出现功能和性能暂时丧失，但试验结束后相应功能和性能应能自行恢复；流量计应正常工作，存贮的数据保持不变，外观和功能应符合要求。

7.7.1 静电放电抗扰度

按 GB/T 17626.2的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.2 射频电磁场辐射抗扰度

按 GB/T 17626.3的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.4的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.4 浪涌（冲击）抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.5的相关要求进行，试验等级：线对线2级，线对地3级。

7.7.5 工频磁场抗扰度

对外电源供电的流量计，按 GB/T 17626.8的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.6 电压暂降和短时中断抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.11的相关要求进行，试验等级2级。

- 7.8 流体扰动

- 由流体扰动引起的平均误差变化不应超过最大允许误差绝对值的 1/3。如果流量计生产商对安装管段有要求，或规定了最小上游直管段长度Lmin，以改善流体扰动影响，则流量计上应有相应的标识或说明书中有相应的说明。

- 8 型式评价项目一览表

流量计型式评价项目见表9。

型式评价项目表中观察项目采用目测的方法进行评价，试验项目采用试验的方法进行评价。

表9  流量计型式评价项目一览表

| 序 号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 评价方法 | 评价方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  | 5.1 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 2 | 外部结构设计要求 |  | 5.2 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 3 | 标志和标识 |  | 5.3 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 5.4 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 二、计量性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准确度等级和最大允许误差 |  | 6.1 | 10.2.1 | 试验项目 |  |
| 2 | 加权平均误差 |  | 6.2 | 10.2.2 | 试验项目 |  |
| 3 | 重复性 |  | 6.3 | 10.2.3 | 试验项目 |  |
| 4 | 最大峰间误差 |  | 6.5 | 10.2.4 | 试验项目 |  |
| 5 | 零流量和声速偏差 |  | 6.6 | 10.3 | 试验项目 |  |
| 6 | 过载 |  | 6.7 | 10.4 | 试验项目 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与结构 |  | 7.1 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 2 | 耐压强度 |  | 7.2 | 10.5 | 试验项目 |  |
| 3 | 密封性 |  | 7.3 | 10.6 | 试验项目 |  |
| 4 | 功能性要求 | 工作电源欠压 | 7.4.1 | 10.7.1 | 试验项目 | 带电子显示的流量计适用 |
|  |  | 断电保护 | 7.4.2 | 10.7.2 | 试验项目 |  |
| 5 | - 安全 - 性能 | - 绝缘电阻 | 7.5.1 | 10.8.1 | 试验项目 | 外电源供电的流量计适用 |
|  |  | - 绝缘强度 | - 7.5.2 | - 10.8.2 | 试验项目 |  |
| 6 | 贮存环境适应性 | 低温 | 7.6.1 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 高温 | 7.6.2 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 恒定湿热 | 7.6.3 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 冲击 | 7.6.4 | 10.9 | 试验项目 |  |
| 7 | 电磁兼容适应性 | 静电放电抗扰度 | 7.7.1 | 10.10.1 | 试验项目 | 电池或外电源供电的流量计适用 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.7.2 | 10.10.2 | 试验项目 |  |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 7.7.3 | 10.10.3 | 试验项目 | 外电源供电的流量计适用 |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 7.7.4 | 10.10.4 | 试验项目 |  |
|  |  | 工频磁场抗扰度 | 7.7.5 | 10.10.5 | 试验项目 |  |
|  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 7.7.6 | 10.10.6 | 试验项目 |  |
| 8 | 流体扰动 |  | 7.8 | 10.11 | 试验项目 |  |

- 9 提供样机的数量及样机的使用方式

- 9.1 流量计的特征识别

9.1.1技术资料

申请单位应按照 JJF 1015第4.1条要求提供型式评价所需的技术资料。

9.1.2 系列产品的确定原则

按附录A的原则确定流量计的系列产品。

9.1.3  产品的特征描述

应结合有关文件对产品进行型式确认，并在型式评价报告中描述下列内容：

——测量原理；

——结构特征；

——供电；

——关键零部件和材料。

系列产品的特征描述可以采用文字、表格、图片等方式，必要时对典型样机进行拆解，以照片方式记录产品关键结构和零部件的特征。

表1所列的零部件和材料被认为对流量计性能至关重要的，应作为关键零部件的材料进行描述。

- 9.2 提供样机的数量

9.2.1 样机规格的确定原则

根据申请流量计的特征，按照附录A中A.2的规定确定系列产品；按照附录A中A.3的规定确定样机规格，单一产品可认为是系列产品的特例。如产品釆用不同企业生产的名义相同的能影响产品计量性能的关键材料或元部件，则应提供不同的样机。

9.2.2 样机数量的确定原则

流量计样机的数量按照JJF1015第6.13.1的要求，最少数量见表10。所有的样机、可更换部件，均应以最终型式提供。进行型式评价的超声流量计系列产品应选取包括最小口径在内的1/3有代表性的规格产品进行样机试验。

- 表10 流量计样机的最少数量

| 流量计公称口径 （mm） | 所有型号流量计的最少数量 |
| --- | --- |
| 接触式超声DN＜100 | 3台 |
| 接触式超声100≤DN≤300 | 2台 |
| 接触式超声DN>300 | 1台 |
| 外夹式超声 | 3台 |

- 9.3 样机的使用方式

9.3.1 需按附录A中A.3的规定对所有样机进行除贮存环境适应性、电磁兼容适应性、流体扰动和耐久性试验外的所有项目试验；其中确定贮存环境适应性、电磁兼容适应性、流体扰动和耐久性试验在其中一种有代表性的规格样机中进行，耐久性试验也可以单独提供样机进行相关试验。

9.3.2 有关试验方法没有特别规定时，不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

9.3.3 型式评价结束后按 JJF 1015第6章的规定处理样机。对于型式评价合格的系列产品样机，至少将1台样机按JJF 1015中6.1.1的规定进行封样并交由申请单位保存。

- 10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

- 10.1 试验项目的条件

10.1.1 参比条件

对流量计进行型式评价试验过程中，除了试验时的影响量外，其他所有适用的影响量都应保持下列规定的参比条件。

—— 环境温度：(5～40)℃；

—— 相对湿度：≤93%；

—— 大气压力：（70～106）kPa。

10.1.2 试验用气体

试验用气体一般为洁净的空气，也可选用与实流气体的密度、粘度等物理性质相接近的其它气体。当使用易燃易爆介质试验流量计时，所用试验装置与设备应符合相关安全防爆要求。对工作压力在0.4 MPa及以上的流量计，试验气体的压力不低于0.1 MPa并尽量使其与实际使用条件相一致。对工作压力在0.4 MPa以下的流量计，试验气体的压力不得高于0.4MPa，可在常压下进行检定。

在每个流量点试验过程中，试验用气体的温度变化应不超过±0.5℃，压力变化应不超过±0.5%，试验压力不得超过流量计最大工作压力。

10.1.3 安装及其它

流量计应在实验室试验环境下放置4 h以上，以保证流量计稳定到试验环境的温度后方可开始试验。

需要测量流经流量计的气体温度时，可直接从流量计表体上的测温孔测温。 如流量计表体上无测温孔，应根据流量计本身要求和有关规定确定温度的测量位置。如无特殊要求，可将温度测量位置设在流量计下游（3~5）D处（D为管道内径）。

需要测量流经流量计的气体压力时，一般应直接从流量计表体上的取压孔取压。如流量计表体上无取压孔，应根据流量计本身要求和有关规定确定压力的测量位置。

- 10.2 计量性能

10.2.1 准确度等级和最大允许误差

10.2.1.1 试验目的

检验流量计的示值误差是否符合第6.1条中表3规定的最大允许误差要求。

10.2.1.2 试验条件

在流量计能正常工作的条件下试验。

10.2.1.3 试验设备

气体流量标准装置及配套设备。

10.2.1.4 试验程序

流量计示值误差的试验程序按本条进行。

a) 流量计示值误差的试验应在稳定流动条件下进行。用管道将被试流量计和标准器两者串联起来，检查流量安装标识与气体流动方向是否一致，检查安装端面是否平整。

b) 在试验开始之前，被试流量计应通气预运行。原则上应在标示最大流量下通气预运行 5 min。

c) 对于准确度等级为0.5级的流量计，应对qmax、0.7qmax、0.4qmax、0.25qmax、qt 、0.05qmax和 qmin七个流量点进行试验，每个流量点的试验次数应不少于 6 次。每次测量时间应不少于100s。

d) 对于准确度等级为0.7级及以下的流量计，应对qmax、0.4qmax、0.25qmax、qt、0.05qmax和 qmin 六个流量点进行试验，每个流量点的试验次数应不少于 3 次。每次测量时间应不少于100s。

试验时，高区 qt≤q≤qmax 的各流量点的实际流量与规定试验流量偏差不超过±5%。其中，qmax 的实际流量与规定试验流量偏差应在（-5%～0%）范围内，qt 的实际流量与规定试验流量偏差应在（0%～+5%）范围内。qmin 的实际流量与规定试验流量偏差应在（0%～+10%）范围内。

10.2.1.5 数据处理

在一次试验过程中，流量计检测的气体体积量或脉冲数应大到不影响流量计的重复性。各流量点的示值误差按式（7）计算：

（7）

各流量点的示值误差为多次独立测量示值误差的算术平均值按式（8）计算：

（8）

式中:

n — 第 i 流量点试验次数；

Ei — 第 i 流量点被试流量计的平均示值误差，%；

Eij — 第 i流量点第 j次试验时被试流量计的示值误差，%；

Qij — 第 i 流量点第 j次试验时被试流量计的工况累积流量值，m3或 L；

(Qs)ij — 第 i流量点第j次试验时标准器累积流量换算到与Qij同一状态下的值，m3或 L。

当标准器内气体状态参数与进入被试流量计的工作状态参数不同时，应按式（9）将标准器的累积流量示值换算成被试流量计工作状态下的值，然后再将按式（9）计算得到的 (Qs)ij 值，代入式（7）计算流量计的示值误差。

（9）

式中:

(Vs)ij — 第i流量点第j次试验时标准器累积流量示值，m3或 L；

pn — 大气压力，Pa；

ts , tm — 分别为第i流量点第j次试验时标准器内和被试流量计处的气体温度，℃；

ps , pm— 分别为第i流量点第j次试验时标准器内和被试流量计处的气体表压力，Pa；

Zs , Zm — 分别为第 i 流量点第 j次试验时标准器内和被试流量计处的气体压缩因子，当标准器与被试流量计间的压力差小于一个大气压时，可视 Zs = Zm。天然气压缩因子按GB/T 17747.2 、GB/T 17747.3或其它相关规定计算，其它气体压缩因子可参阅有关手册。

分别取高区 qt≤q≤qmax 和低区 qmin≤q＜qt 流量范围内各试验流量点的流量示值误差绝对值的最大者，分别作为流量计高区和低区的示值误差。

10.2.1.6 合格判据

流量计示值误差应符合第6.1条要求。

10.2.2 加权平均误差

10.2.2.1 试验目的

检验流量计的加权平均误差是否符合第6.2条的要求。

10.2.2.2 试验条件

在流量计能正常工作的条件下试验。

10.2.2.3 试验设备

同10.2.1.3的设备。

10.2.2.4 试验程序

流量计的加权平均误差试验可与示值误差试验同时进行。

10.2.3.5数据处理

根据10.2.1.5的数据，当流量计完成 m 个流量点试验后，流量计的加权平均误差按式（10）计算：

（10）

其中：

当时，取；

当时，取，在GB/T 32201中,当实际流量qi大于 0.9 qmax时,加权因子为0.4。

式中:

ki—流量计第 i 流量点的加权系数；

Ei— 流量计第 i 流量点的平均示值误差，%。

10.2.2.5 合格判据

流量计加权平均误差应符合第6.2条要求。

10.2.3 重复性

10.2.3.1 试验目的

检验流量计的重复性是否符合第6.3条的要求。

10.2.3.2 试验条件

在参比条件下试验。

10.2.3.3试验设备

同10.2.1.3的设备。

10.2.3.4试验程序

流量计的重复性试验可与示值误差试验同时进行。重复性试验至少应在小于qt,的一个流量和大于qt的一个流量下各进行10次单独测量，每次测量的持续时间100s。

10.2.3.5数据处理

流量计的重复性试验可与示值误差试验同时进行，根据10.2.1.5的数据，当每个流量点重复试验 n 次时，该流量点的重复性 (Er)i 按式（11）或式（12）计算：

（11）

（12）

按式（13）分别确定流量计高区和低区的重复性：

（13）

式中:

(Eij)max — 被检流量计在第i流量点，重复试验n 次得到的示值误差最大值，%；

(Eij)min— 被检流量计在第i流量点，重复试验n次得到的示值误差最小值，%；

(Kij)max — 被检流量计在第i流量点，重复试验n次得到的仪表系数最大值，(m3)-1 或 L-1；

(Kij)min— 被检流量计在第i流量点， 重复试验n 得到的仪表系数最小值，(m3)-1 或 L-1；

(Er)i — 流量计第i流量点的重复性，%；

Er — 流量计的重复性，%；

分别取高区qt≤q≤qmax 和低区 qmin≤q＜qt 流量范围内试验流量点重复性最大值作为高区和低区流量计的重复性。

10.2.3.6 合格判据

流量计重复性应符合第6.3条要求。

10.2.4 最大峰间误差

10.2.4.1 试验条件

在参比条件下试验。

10.2.4.2 试验设备

气体流量标准装置及配套设备。

10.2.4.3 试验程序

依据10.2.1.5的试验程度得到流量计各点的示值误差Ei，则最大峰间误差可按照下式计算：

Epeak=Ei.max−Ei.min                               （14）

式中:

Epeak — 最大峰间误差；

Ei.max — 各流量点示值误差的最大值；

Ei.min — 各流量点示值误差的最小值。

10.2.4.4 合格判据

流量计最大峰间误差应符合第 6.4条的要求。

- 10.3 零流量读数和声速偏差

10.3.1 零流量读数

10.3.1.1 试验设备

专用试验装置。

10.3.1.2 试验程序

采用氮气作为试验介质,在流量计两端联接法兰后,用抽吸或置换方式把流量计内部的所有空气排出,压进氮气,压力不低于超声换能器正常工作的最低压力。在封闭的流量计体形成的测量腔内，压力、温度应保持稳定。对每一声道测量的流速至少观测并记录20秒。

10.3.1.3 合格判据

流量计的零流量读数应符合第 6.5条要求。

10.3.2 声速偏差

试验在参比条件下进行。

10.3.2.1 试验设备

气体流量标准装置。

10.3.2.2 试验程序

选择qt以上任一流量点，在压力、温度和气体组份稳定的情况下，连续测量20s，比较流量计实测声速与根据AGA 8 Part2计算得到的理论声速、各声道测量声速的差异。

10.3.2.3 合格判据

流量计的声速偏差，其结果应符合第 6.5 条要求。

- 10.4 过载

10.4.1 试验目的

检验流量计经1.2qmax过载流量后，计量性能是否符合6.6条要求。

10.4.2 试验条件

试验在额定工作条件下进行，示值误差复测在参比条件下进行。

10.4.3 试验设备

气体流量标准装置。

10.4.4 试验程序

开启阀门，增大流量，使流量达到1.2qmax，历时0.5 h，然后恢复到正常流量。

10.4.5 合格判据

试验后复测qmax、qt和qmin流量点的示值误差，其结果应符合第6.6条要求。

- 10.5  耐压强度

10.5.1 试验目的

检验流量计的耐压强度是否符合第7.2条的要求。

10.5.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.5.3 试验设备

带压力指示的耐静压试验装置。

10.5.4 试验程序

平缓地将试验压力升高至流量计公称压力的1.5倍，保持5 min，观察并记录有无渗漏和机械损坏。

10.5.5 合格判据

流量计耐压强度应符合第7.2条要求。

- 10.6 密封性

10.6.1 试验目的

检验流量计的密封性是否符合第7.3条的要求。

10.6.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.6.3 试验设备

带压力指示的密封性试验装置。

10.6.4 试验程序

平缓地将试验压力升高至流量计最大工作压力的1.1倍，保持5 min，观察并记录有无漏气。

10.6.5 合格判据

流量计密封性应符合第7.3条要求。

- 10.7 功能

10.7.1 工作电源欠压

10.7.1.1 试验目的

检查流量计的工作电源欠压提示是否符合第7.4.1 条的要求。

10.7.1.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.7.1.3 试验设备

稳压电源。

10.7.1.4 试验程序

流量计由稳压电源供电，将稳压电源的电压调整至流量计的正常工作电压，使流量计正常工作，然后缓慢下调稳压电源的电压至流量计设计电压下限时，检查是否有正常提示。

10.7.1.5 合格判据

检查流量计的工作电源欠压提示应符合第7.4.1条的要求。

10.7.2断电保护

10.7.2.1 试验目的

检查流量计的断电保护功能是否符合第7.4.2条的要求。

10.7.2.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.7.2.3 试验设备

稳压电源。

10.7.2.4 试验程序

流量计由稳压电源供电，将稳压电源的电压调整至正常工作电压，使流量计处于正常工作状态但不通气，记录流量计内需要保存的信息和数据。

a) 先将稳压电源电压缓慢降至欠压设计值，0.5 h后恢复到流量计正常工作电压，检查流量计内需要保存的信息和数据与欠压前是否一致；

b) 中断稳压电源供电，0.5 h后接通稳压电源到流量计正常工作电压供电，检查流量计内需要保存的信息与断电前是否一致。

10.7.2.5 合格判据

检查流量计的断电保护功能应符合第7.4.2条的要求。

- 10.8 安全性能

10.8.1 绝缘电阻

10.8.1.1 试验目的

检验流量计各端子之间的绝缘电阻是否符合第7.5.1条的要求。

10.8.1.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.8.1.3 试验设备

兆欧表或绝缘电阻测试仪。

10.8.1.4 试验程序

- 按表5要求，分别对流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间进行绝缘电阻测试。

10.8.1.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘电阻应符合第7.5.1条的要求。

10.8.2 绝缘强度

10.8.2.1 试验目的

检验流量计各端子之间绝缘强度是否符合第7.5.2条的要求。

10.8.2.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.8.2.3 试验设备

绝缘强度测试仪。

10.8.2.4 试验程序

- 分别对流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间施加正弦交变试验电压，缓缓上升施加的试验电压有效值至表6给出的值，持续1 min，观察有无击穿或飞弧现象。

10.8.2.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘强度应符合第7.5.2条的要求。

- 10.9 贮存环境适应性试验

10.9.1 试验目的

检验流量计在低温贮存、高温贮存、恒定和交变湿热贮存、冲击试验后其性能是否符合7.6 的要求。

10.9.2 试验条件

计量性能试验在参比条件下进行。

10.9.3 试验设备

高低温试验箱、恒定湿热试验箱、交变湿热试验箱、冲击试验台，其它同10.2.1.3。

10.9.4 试验程序

检查流量计功能，记录流量计存贮的数据（如仪表系数、累积流量）。

10.9.4.1 低温试验

按 GB/T 2423.1“试验Ad”的要求。对流量计进行低温试验，试验参数见表11。

表11 低温试验

| 试验温度 | -25℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 16 h |
| 恢复时间 | 2 h |

注：温度变化应不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

10.9.4.2高温试验

按 GB/T 2423.2“试验Bd”的要求。对流量计进行高温试验，试验参数见表12。

表12 高温试验

| 试验温度 | ＋55℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 16 h |
| 恢复时间 | 2 h |

注：温度变化应不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

10.9.4.3 恒定湿热试验

按 GB/T 2423.3“试验Ca”的要求。对流量计进行恒定湿热试验，试验参数见表13。

表13 恒定湿热试验

| 试验温度 | (40±2)℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度 | (93±3)% |
| 持续时间 | 2d |
| 恢复时间 | 2 h |

10.9.4.3 交变湿热试验

按 GB/T 2423.4“试验Db”的要求。对流量计进行交变湿热试验，试验参数见表14。

表14 交变湿热试验

| 试验温度 | (40±2)℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度 | (93±3)% |
| 持续时间 | 12h+12h |
| 恢复时间 | 1 h |

10.9.4.5 冲击试验

按 GB/T 2423.5“试验Ea”的要求，对流量计进行冲击试验，试验参数见表15。

表15 冲击试验

| 次数 | （1000±10）次 |
| --- | --- |
| 加速度 | （100±10）m/s2 |
| 脉冲持续时间 | （11±2）ms |
| 重复速率 | （60～100）次/min |
| 方向 | 垂直方向 |
| 脉冲波形 | 半正弦波 |

10.9.4.6 功能和计量性能复测

a）试验后检查流量计功能是否正常，检查流量计存贮的数据（如仪表系数、累积流量）是否保持不变。

b）按7.6的要求采用 10.2.1.4、10.2.1.5 相同的方法进行示值误差试验。

10.9.4.6 合格判据

检验流量计在贮存环境适应性试验后复测的性能应符合7.6的要求，且两次测试结果偏差应不超过流量计的最大允许误差绝对值。

- 10.10 电磁兼容适应性试验

10.10.1 静电放电抗扰度试验

10.10.1.1 试验目的

检验流量计在静电放电抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.1.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.1.3 试验设备

静电放电抗扰度试验装置。

10.10.1.4 试验程序

按 GB/T 17626.2的要求，流量计在零流量工作状态下进行静电放电抗扰度试验。试验参数见表16。

表16 静电放电抗扰度试验参数

| 放电方式 | 接触放电 | 空气放电 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3级 |
| 试验电压 | 6 kV | 8 kV |
| 放电次数 | 10次 | 10次 |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.1.5 合格判据

在静电放电抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.10.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

10.10.2.1 试验目的

检验流量计在射频电磁场辐射抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.2.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.2.3 试验设备

辐射电磁场抗扰度试验装置。

10.10.2.4 试验程序

按 GB/T 17626.3的要求，流量计在零流量工作状态下进行射频电磁场辐射抗扰度试验。试验参数见表17。

表17 射频电磁场辐射抗扰度试验参数

| 频率范围 | (80～1000 )MHz |
| --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 |
| 试验强场 | 10 V/m |
| 调制正弦波 | 80% AM，1 kHz，正弦波 |
| 极化方向 | 水平、垂直 |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.2.5 合格判据

在射频电磁场辐射抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.10.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

10.10.3.1 试验目的

检验流量计在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.3.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.3.3 试验设备

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置。

10.10.3.4 试验程序

按 GB/T 17626.4的要求，流量计在零流量工作状态下进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验参数见表18。

表18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验参数

| 试验等级 | 3 级 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验线路 | 输入输出（I/O）和通讯端口（含外部连接线） | 交、直流电源端口 |
| 试验电压 | ± 1 kV | ± 2 kV |
| 其他试验参数 | 上升时间：5 ns 尖峰持续时间：50 ns 重复频率：5 kHz 脉冲群持续时间：15 ms 脉冲群周期：300 ms 每极性试验持续时间：≥1 min |  |
| 注1：双指数波形瞬时电压尖峰脉冲； 注2: 不适用于连接电池或再充电时必须从装置上拆下的可充电电池的输入端口。 |  |  |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.3.5 合格判据

在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.10.4浪涌（冲击）抗扰度试验

10.10.4.1 试验目的

检验流量计在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.4.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.4.3 试验设备

浪涌（冲击）抗扰度试验装置。

10.10.4.4试验程序

按 GB/T 17626.5的要求，流量计在零流量工作状态下进行电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验。试验参数见表19。

表19 电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验参数

| 严酷度等级 | 2 级 | 3 级 |
| --- | --- | --- |
| 输入输出（I/O）和通讯端口 | 线对线 ± 0.5kV | 线对地 ± 1kV |
| 交、直流电源端口 | 线对线 ± 1kV | 线对地 ± 2kV |
| 试验次数 | 每一极性至少3次，对于交流主电源端口分别在电压相位0°、90°、180°和270°下进行。 |  |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.4.5 合格判据

在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第 7.7条的要求。

10.10.5 工频磁场抗扰度试验

10.10.5.1 试验目的

检验流量计在工频磁场抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.5.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.5.3 试验设备

工频磁场抗扰度试验装置。

10.10.5.4 试验程序

按 GB/T 17626.8的要求，流量计在零流量工作状态下进行工频磁场抗扰度试验。试验参数见表20。

表20 工频磁场抗扰度试验参数

| 严酷度等级 | 3 级 |
| --- | --- |
| 磁场强度 | 10 A/m |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.5.5 合格判据

在工频磁场抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.10.6 电压暂降和短时中断抗扰度试验

10.10.6.1 试验目的

检验流量计在电压暂降和短时中断抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.10.6.2 试验条件

在额定工作条件下试验。

10.10.6.3 试验设备

电压暂降和短时中断抗扰度试验装置。

10.10.6.4 试验程序

按 GB/T 17626.11的要求，流量计在零流量工作状态下进行电压暂降和短时中断抗扰度试验。试验参数见表21。

表21 电压暂降和短时中断抗扰度试验参数

| 电压暂降试验参数 |  |
| --- | --- |
| 试验等级 | 0 % |
| 持续时间 | 0.5个周期 |
| 试验次数 | 至少10次，每次间隔时间最少 10 s |
| 短时中断试验参数 |  |
| 试验等级 | 0 % |
| 持续时间 | 250个周期 |
| 试验次数 | 至少 10 次，每次间隔时间最少 10 s |

恢复正常通电后，检查流量计工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.10.6.5 合格判据

在电压暂降和短时中断抗扰度试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

- 10.11 流体扰动

10.11.1 试验目的

检验流量计流体扰动试验是否符合 7.8 的要求。

10.11.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气或其它气体。

10.11.3 试验设备

按 10.2.1.3 的要求，在流量计上游设置相应的扰流件，对于一组标准化的扰动,应确定每一种扰动的最小间距Lmin:

a)参比流动条件;

b)轻微流体扰动：有一个90°弯头(曲率半径为1.5D)或一个渐缩管（管径至少缩小1倍)，流量计处于正常位置。对于双向测量的流量计，应两个方向进行测试；

c)严重流体扰动：有不在同一平面的两个90°弯头(曲率半径为1.5D,弯头之间无间隔件)或渐扩管（管径至少增大1倍），流量计处于正常位置。对于双向测量的流量计，应两个方向进行测试；

注：制造商可选择适当的流动调整器，并确定安装位置，进行上述扰动测试。

10.11.4 试验程序

在 0.25qmax、0.4qmax和 qmax流量点进行试验，试验参照 10.2.1.4 要求进行。如果不能达到流量计的最大流量，则可选择试验装置的最大流量，但不得小于0.4qmax。

注：流量计的有扰流示值误差和无扰流示值误差的试验应采用同一套标准装置。

10.11.5 合格判据

流量计流体扰动试验结果应符合 7.8 的要求。

- 11 试验项目所用的计量器具和设备表

试验项目所用的计量器具和设备表见表22。

表22 试验项目所用的计量器具和设备表

| 序号 | 试验参数或项目 | 试验设备名称 | 主要性能指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 气体流量标准装置 （如钟罩式气体流量标准装置、临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置） | 流量范围： 最小规格流量计的qmin至最大规格流量计的1.2qmax 扩展不确定度： 不大于流量计最大允许误差绝对值的1/3。 |
|  |  | 温度计 | 引入的扩展不确定度（k=2）应等于或优于流量计最大允许误差绝对值的 1/5。 |
|  |  | 压力计 | 引入的扩展不确定度（k=2）应等于或优于流量计最大允许误差绝对值的 1/5。 |
| 2 | 密封性 | 密封性试验装置 | 试验压力可达流量计1.2倍最大工作压力 压力计准确度等级： 1.0级 |
| 3 | 耐压强度 | 耐静压试验装置 | 试验压力可达流量计1.5倍公称压力 压力计准确度等级： 1.0级 |
| 4 | 绝缘电阻 | 兆欧表或绝缘电阻测试仪 | 5级 |
| 5 | 绝缘强度 | 绝缘强度测试仪 | 10级 |
| 6 | 流体扰动 | 试验管道用 90°空间弯头、缩径管等扰流件 | 弯头半径：1.5D |
| 7 | 贮存环境适应性 | 高低温湿热试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 2423.1、 GB/T 2423.2和 GB/T 2423.3的要求。 |
| 8 | 机械冲击和振动 | 机械冲击和振动试验台 | 技术性能：符合 GB/T 2423.7、GB/T 2423.43、GB/T 2423.56的要求。 |
| 9 | 静电放电抗扰度 | 静电放电抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.2 的要求。 |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 辐射电磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.3的要求； 试验场：3 米法或 10米法电波暗室。 |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.4的要求。 |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 浪涌（冲击）抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.5的要求。 |
| 13 | 工频磁场抗扰度 | 工频磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.8的要求 |
| 14 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 电压暂降和短时中断抗扰度试验装置 | 技术性能：符合 GB/T 17626.11的要求 |

- 附录A
	系列流量计的型式评价

A.1 系列流量计

本附录规定了型式评价机构确定一组流量计在型式评价试验时是否可以被认为是相同系列的基本原则。

A.2 系列的定义

系列流量计是一组规格不同和（或）流量范围不同的流量计，这些流量计应具有以下特性：

——相同的制造商；

——接触气体的部件几何相似；

——相同的测量原理；

——相同的准确度等级；

——具有相同功能的电子装置；

——设计和部件的组装具有相似的标准；

——关键部件具有相同的材料；

——与流量计规格有关的相同的安装要求，如上游直管段10D（管径）和下游直管段 5 D（管径）。

A.3 样机的选择

应按下列规则考虑系列流量计试验样机的规格选择：

a）一般情况下，系列流量计中的最小规格和最大规格应进行试验；

b）系列流量计中应选择具有极限工作参数的流量计进行试验，如最大的流量范围，最低工作压力等；

c）如果可行，任何系列流量计中最大规格的流量计都宜进行试验。如果最大规格的流量计不能进行试验时，则任何最大流量超过已受试最大规格流量计2倍最大流量的流量计不应作为系列的一部分进行批准。

d）冲击试验、电磁兼容适应性、流体扰动和耐久性试验从试验样机中选择一个具有代表性的规格进行，至少应有一个规格的样机进行全部项目（耐久性除外）的试验。

f）图 A.1中带下划线的系列流量计成员，可优先考虑作为试验样机。

|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |

注1：每行代表一个系列的流量计，1是最小规格的流量计。

注2：系列可按需要扩大。

图A.1 系列流量计成员中用于试验的样机

- 附录B 
	流量计型式评价项目记录格式（参考）

一、综合信息

产品名称：                       型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

二、观察项目记录

| 序号 | 评价项目 |  | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1计量单位 |  |  |  |  |
| 2 | 5.2外部结构设计要求 |  |  |  |  |
| 3 | 5.3标志和标识 |  |  |  |  |
| 4 | 5.4保护装置和封印 |  |  |  |  |
| 5 | 7.1外观与结构 | 7.1.1外观 |  |  |  |
|  |  | 7.1.2结构 |  |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

三、试验项目记录

1. 示值误差、加权平均误差和重复性试验原始记录

产品名称：                           型号规格：                       制造单位：                     出厂编号：

样品编号：                        流量范围：                           准确度等级：           仪表系数：

大气压：          kPa  室温：        ℃ 相对湿度：            ％ 试验介质：        介质压力：        kPa

| 流量点 | 标准器 |  |  | 被检表 |  |  |  | 示值误差(%) | 平均示值 误差(%) | 加权平均 误差(%) | 重复性 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流量(m3/h) | 时间(s) | 体积(m3) | 压力(kPa) | 温度(℃) | 脉冲数 | 体积(m3) |  |  |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论：示值误差：高区 ％ 低区 ％；重复性：高区 ％ 低区 ％；加权平均误差： ％； 试验设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验员                    　   核验员                            试验日期

2、耐压强度试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 耐压强度 | 流量计基表壳体应能承受试验压力为1.5倍公称压力下的耐压试验，试验期间应无泄漏或损坏。 公称压力 MPa |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

3、密封性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3 密封性 | 流量计应能承受试验压力为 1.1 倍最大工作压力的密封性试验，试验期间应无漏气。 最大工作压力 MPa |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

4、功能性要求试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 功能性要求 | 7.4.1 工作电源欠压 采用电池供电的流量计，当电池电压降至低电压设定值时，应有明确的文字、符号或声光提示。 |  |  |
|  | 7.4.2断电保护 当电源电压降至欠压设计值或电源中断时，应保证流量计保存的信息和数据不丢失。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

5、 安全性能试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 安全性能 | 7.5.1 绝缘电阻 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表5规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于 20 MΩ。 |  |  |
|  | 7.5.2 绝缘强度 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表6 规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

6、 贮存环境适应性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6 贮存环境适应性 | 流量计在包装条件应能承受下列规定条件的贮存环境试验，试验后流量计的外观和功能应符合要求。复测qmax、qt和qmin流量点的示值误差，其结果应不超过流量计的最大允许误差。 7.6.1低温 按GB/T 2423.1的相关要求进行。低温－25℃，持续16h。 7.6.2高温 按GB/T 2423.2的相关要求进行。高温＋55℃，持续16h。 7.6.3恒定湿热 按GB/T 2423.3的相关要求进行。温度(40±2)℃、相对湿度(93±3)%，持续时间2d。 7.6.4交变湿热 在无包装条件下，按GB/T 2423.4 “试验Db”的相关要求进行。 7.6.5 冲击 按照GB/T 2423.43、GB/T 2423.56和GB/T 2423.7要求进行。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

7、 电磁兼容适应性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7 电磁兼容适应性 | 电源供电的流量计应进行电磁兼容适应性试验。试验期间流量计允许出现功能和性能暂时丧失，但试验结束后相应功能和性能应能自行恢复；流量计应正常工作，存贮的数据保持不变，外观和功能应符合要求。 7.7.1静电放电抗扰度 按GB/T 17626.2的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.2射频电磁场辐射抗扰度 按GB/T 17626.3的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.3电快速瞬变脉冲群抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.4的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.4 浪涌（冲击）抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.5的相关要求进行，试验等级：线对线2级，线对地3级。 7.7.5 工频磁场抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.8的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.6 电压暂降和短时中断抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.11的相关要求进行，试验等级2级。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： %； 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

8、流体扰动试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：             制造单位：                  样品编号：

| 型式评价 大纲要求 | 试验流量 （m3/h） | 流量计 示值（m3） | 标准装置 示值（m3） | 示值误差 （%） | 平均误差 （%） | 无扰流误差 （%） | 误差变化的绝对值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大纲7.8：按 10.11.3 的方法，配备流体扰动试验管道并在qmax、0.4qmax、和0.25max流量点进行试验，由流体扰动引起的平均误差变化不应超过最大允许误差的 1/3。 | qmax |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.25qmax |  |  |  |  |  |  |
| 流体扰动：误差变化的绝对值 %， 试验结论： ； 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃； 滞止容器温度： ℃ 相对湿度： %； 试验设备： |  |  |  |  |  |  |  |

试验员      　           核验员               　     试验日期