# JJG

中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG xxxx-20xx

气体流速计量器具

Measuring Instruments for Gas Velocity

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布                          	20xx-xx-xx实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJG xxxx-20xx

气体流速计量器具检定系统表

Verification Scheme for Measuring Instruments for Gas Speed

归口单位：全国流量计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

本系统表委托全国流量计量技术委员会负责解释

本系统表主要起草人：

参加起草人：

目  录

- 范围 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1

2  引用文件 ------------------------------------------------------------------------------------ 1

3  术语和定义 --------------------------------------------------------------------------------- 1

3.1  转盘基准装置   ------------------------------------------------------------------------- 1

3.2  气体流速计量标准器具------------------------------------------------------------------ 1

4  概述 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1

5  气体流速计量基准器具 ------------------------------------------------------------------ 2

6  气体流速计量标准器具 ------------------------------------------------------------------ 2

7  气体流速工作计量器具 ------------------------------------------------------------------ 2

8  检定系统表框图 --------------------------------------------------------------------------- 3

气体流速计量器具检定系统表

- 范围

本检定系统表适用于气体流速计量器具的量值传递关系，包括从基本量及导出量到气体流速计量基准器具、气体流速计量标准器具、气体流速工作计量器具之间的量值传递关系、量值传递方法和量值传递时的测量能力。

- 引用文件

本检定系统表引用下列文件：

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

GB/T 27759-2011  流体流量测量不确定度评定程序

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本检定系统表；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本检定系统表。

- 术语和定义

3.1 转盘校准装置

以转盘转动的线速度为标准速度校准激光多普勒流速仪的装置。

3.2 气体流速计量标准器具

可用作气体流速计量标准器具的仪器包括：激光多普勒流速仪、L型标准皮托管和标准热线风速仪。激光多普勒流速仪的量值溯源至转盘校准装置，L型标准皮托管或标准热线风速仪的量值溯源至激光多普勒流速仪。

- 概述

气体流速计量基准器具是激光多普勒流速仪转盘校准装置。转盘校准装置可复现标准线速度并溯源至SI基本单位。转盘校准装置通过校准激光多普勒流速仪将量值传递至下一级计量标准。气体流速计量标准器具包括激光多普勒流速仪、L型标准皮托管和标准热线风速仪。激光多普勒流速仪的量值溯源至转盘校准装置，L型标准皮托管或标准热线风速仪的量值溯源至激光多普勒流速仪。气体流速工作计量器具是指工作用气体流速测量仪器，其量值通常由气体流速计量标准器具传递得到。

- 气体流速计量基准器具

转盘基准装置

速度范围：（0.2～30）m/s

装置扩展不确定度：Urel=0.1%（k=2）

- 气体流速计量标准器具

气体流速计量标准器具的类型包括：激光多普勒流速仪、L型标准皮托管及标准热线风速仪。

- 气体流速工作计量器具

气体流速工作计量器具按工作原理分类，主要有：皮托管、热线风速仪、叶轮式风速仪、超声风速计等类型，其量值由气体流速计量基准器具、标准计量器具传递而来。

对未列入检定系统表的工作计量器具，必要时可根据其工作原理、测量范围和不确定度等参数，参考检定系统表中列出的工作计量器具的工作原理、测量范围和不确定度等参数确定合适的量值传递途径。

- 检定系统表框图

气体流速计量器具检定系统表由气体流速计量基准器具、气体流速计量标准器具和气体流速工作计量器具组成，检定系统表框图如图1所示。

| 计量基准 | SI基本单位 长度（单位 米/m） 不确定度：(0.5+L/700)μm，k=2 保存机构：中国计量科学研究院 SI基本单位 时间/秒（单位 秒/s） 计量标准名称：坐标测量机 不确定度：(0.5+L/700)μm，k=2 保存机构：中国计量科学研究院 (0.2~30）m/s空气流速基准装置 测量范围：（0.2～30）m/s 不确定度：Urel = 0.1% 计量标准名称：激光多普勒流速仪可调速转盘校准装置 速度范围：（0.1～40）m/s 不确定度：Urel=0.1%，k=2 不确定度：Ur=0.5%（1000ml皂膜管），Ur=1.0%，k=2 比较法 |
| --- | --- |
| 计量标准 | 空气流速标准装置 (0.2~80) m/s 激光多普勒流速仪 不确定度：Urel ≤ 0.25% 不确定度：Urel0.2%，k=2 空气流速次级标准装置 (0.2~2) m/s 标准热线风速仪 不确定度：Ure l ≤ 0.5%·v ± 0.005 m/s (2~80) m/s L型标准皮托管 不确定度：Urel ≤ 0.5% 比较法 比较法 |
| 工作计量器具 | 皮托管 超声风速计 叶轮式风速仪 热式风速仪 |

注：1. 框图中扩展不确定度的包含因子k=2；

2. 计量器具可能会有新的产品或不同的名称，在检定系统表中不可能全部列出。对未列入检定系统表的工作计量器具，必要时可根据其被测量、测量范围和工作原理，参考相应检定系统表中列出的计量器具的测量范围和工作原理，确定适合的量值传递途径。

图1  气体流速计量器具检定系统表框图