中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—202X

焊点分析仪校准规范

Calibration Specification for solder joint analyzer

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                             202X-XX-XX 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

JJFXXX-202X

焊点分析仪校准规范

Calibration Specification for solder joint analyzer

归口单位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：重庆市计量质量检测研究院

上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：辽宁省计量科学研究院

山东省计量科学研究院

重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司

本规范委托全国几何量工程参量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陶  磊（重庆市计量质量检测研究院）

颜  宇（重庆市计量质量检测研究院）

曾燕华（上海市计量测试技术研究院）

陈  龙（重庆市计量质量检测研究院）

参加起草人：

刘  娜（辽宁省计量科学研究院）

贾敏强（山东省计量科学研究院）

叶延军（重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司）

目    录

引言   	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  焊层厚度误差	（3）

7.2  焊点厚度误差	（3）

7.3  焊点直径误差	（4）

7.4  焊点直径示值重复性	（4）

8  校准结果表达	（5）

9  复校时间间隔	（5）

附录A  焊点分析仪校准原始记录参考格式	（6）

附录B  校准证书（内页）参考格式	（8）

附录C  焊点分析仪厚度校准的不确定度评定示例	（9）

附录D  焊点分析仪焊点直径校准的不确定度评定示例	（11）

附录E  厚度标准片、焊点标准块的技术要求及校准方法	（13）

引    言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

焊点分析仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于采用超声波脉冲反射原理和电磁感应原理的焊点分析仪的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1094—2002  测量仪器特性评定

JJF 1126—2004  超声波测厚仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1 电阻点焊  Resistance spot welding

焊件装配成搭接接头，并压紧在两电极之间，利用电阻热熔化母材金属，形成焊点的电阻焊方法。

3.2 焊层厚度  Welding layer thickness

单层金属时，即为单层金属厚度，多层金属点焊时，焊层熔合后，为焊点分析仪测头接触的第一层金属厚度。

3.3 焊点厚度  Solder joint thickness

点焊时，焊层熔合后，在垂直于焊层方向熔核形成的总厚度。

3.4 焊点直径  Solder joint diameter

点焊时，焊层熔合后，在平行于焊层方向的横截面上，对熔核形成区域通过最小二乘法拟合出的圆的直径。

- 概述

焊点分析仪是一种电阻点焊质量检测仪器，广泛应用于汽车、轨道列车、飞机等机械制造行业。主要用于汽车白车身、高铁车体、飞机机身拼装过程形成焊点的焊点直径和焊层厚度的检测。

超声波焊点分析仪主要是采用超声波脉冲反射原理，利用发射的回波信号进行采样，读取其波形特征参数，并通过相关软件按照一定算法对其特征参数进行分析，从而得到关于焊接金属板焊层厚度、焊点直径等信息。涡流焊点分析仪主要是采用电磁感应原理，利用因焊接过程使材料密度和晶粒组织结构发生细微变化从而导致对磁的感应也发生变化，读取磁感应强度变化信号，并通过相关软件按照一定算法对其特征参数进行分析，从而得到焊点直径等信息。焊点分析仪（如图1）主要由测头和便携式计算机组成。

- 图1 焊点分析仪示意图

- 1—便携式计算机；2—数据线；3—测头

- 计量特性

焊点分析仪计量特性指标见表1。

表 焊点分析仪计量特性

| 计量特性 | 技术参数（mm） |
| --- | --- |
| 焊层厚度示值误差 | ±0.05 |
| 焊点厚度示值误差 | ±0.05 |
| 焊点直径示值误差 | ±0.5 |
| 焊点直径示值重复性 | 0.2 |
| 注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 |  |

- 校准条件

- 6.1环境条件

6.1.1 环境温度：（15~25）℃。

6.1.2 环境相对湿度：＜65%。

6.1.3 实验室内环境应符合测量仪正常工作条件，不应有影响测量准确度的振动和磁场等因素，校准用测量标准器应在测量环境中稳定不少于1 h。

- 6.2测量标准及其他设备

校准使用的测量标准及其他设备见表2。

表2　测量标准及其他设备

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊层厚度误差 | 厚度标准片 | 最小厚度：≤0.8mm； 最大厚度：≥3mm； 测量不确定度：U=0.01mm (k=2) |
| 2 | 焊点厚度误差 | 焊点标准块 | 焊点最小厚度：≤3mm； 焊点最大厚度：≥6mm； 最小直径：≤3mm； 最大直径：≥8mm； 测量不确定度：U=0.01mm (k=2) |
| 3 | 焊点直径误差 |  |  |
| 4 | 焊点直径示值重复性 |  |  |
| 注：校准用标准器可参考附录E要求。 |  |  |  |

- 校准项目和校准方法

校准前，首先对焊点分析仪的外观及各部分相互作用进行检查，确定没有影响计量特性的因素后再进行校准。若仪器附带校准块，依据使用说明书进行仪器设置和初始化并自校准。

- 7.1 焊层厚度误差

以厚度标准片为标准器（见图E.1）在常见测量范围内选取大致均匀3个校准点（一般最小厚度不大于0.8mm，最大厚度不小于3mm）。如果需要测量介质，在厚度标准片测量位置均匀涂抹耦合剂，将焊点分析仪的测头放置在标准片测量点位置，测量并读取厚度值，每点取3次读数的平均值作为该点厚度测量值，测量值与标准片校准值之差为该点焊层厚度示值误差。

焊层厚度各校准点测量示值误差按公式（1）求得。

δp＝La－Lp                               （1）

式中：

δp——焊层厚度测量示值误差，mm；

La——仪器示值平均值，mm；

Lp——厚度标准片校准值，mm。

- 7.2 焊点厚度误差

以焊点标准块为标准器（见图E.2）在常见测量范围内选取大致均匀3个校准点（一般最小厚度不大于3mm，最大厚度不小于6mm）。如果需要测量介质，在焊点标准块测量位置均匀涂抹耦合剂，将焊点分析仪的测头放置在标准块测量点位置，测量并读取焊点厚度值，每点取3次读数的平均值作为该点焊点厚度测量值，测量值与标准块校准值之差为该点焊点厚度示值误差。

焊点厚度各校准点测量示值误差按公式（2）求得。

δh＝Lb－Lk                             （2）

式中：

δh——焊点厚度测量示值误差，mm；

Lb——仪器示值平均值，mm；

Lk——焊点标准块厚度校准值，mm。

- 7.3 焊点直径误差

以焊点标准块为标准器（见图E.2）在常见测量范围内选取大致均匀5个校准点（一般最小直径不大于3mm，最大直径不小于8mm）。如果需要测量介质，在焊点标准块测量位置均匀涂抹耦合剂，将焊点分析仪的测头放置在标准块测量点位置，测量并读取焊点直径值，每点取3次读数的平均值作为该点焊点直径测量值，测量值与标准块校准值之差为该点焊点直径误差。

焊点直径测量各校准点测量示值误差按公式（3）求得。

δz＝Φa－Φp                            （3）

式中：

δz ——焊点直径示值误差，mm；

Φa——仪器示值平均值，mm；

Φp——焊点标准块焊点直径校准值，mm。

- 7.4 焊点直径示值重复性

选取焊点直径接近5mm的焊点标准块，利用焊点分析仪对焊点直径进行测量，得到焊点直径测量重复性。按照7.3的方法对任意焊点标准块重复测量10次。重复性计算见公式（4）。

s=  i=1n(Φi−Φ)2(n−1)                      （4）

式中：

s ——示值重复性；

Φi ——第i次的焊点直径示值；

Φ−——10次示值的平均值；

n ——测量次数，n=10。

- 校准结果表达

校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由焊点分析仪的使用状况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般为1年。

- 附录A

- 焊点分析仪校准原始记录参考格式

记录编号：

| 校准申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  | / |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 器具编号 |  |  |  |  |  |  |  | 申请单位地址 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | ℃ |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  | %RH |  | 其它条件 |  |  |  | / |
| 校准日期 |  |  |  |  |  | 校准人员 |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件〈编号、名称〉 |  |  |  |  |  |  | JJF XXX—202X《焊点分析仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 技术特征 |  |  |  |  | 证书号 | 有效期至 |  |  |
| 校准不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.焊层厚度误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  |  |  |  | 测量值（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 误差（mm） |  |  |  |  |  |
| 2.焊点厚度误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  |  |  |  | 测量值（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 误差（mm） |  |  |  |  |  |
| 3.焊点直径误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  |  |  |  | 测量值（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 误差（mm） |  |  |  |  |  |
| 4.焊点直径示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（ ）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

——以下空白——

- 附录B

- 校准证书（内页）参考格式

标准片厚度（mm）. 焊层厚度误差（mm）. 焊点厚度（mm）. 焊点厚度误差（mm）. 焊点直径（mm）. 焊点直径误差（mm）. 焊点直径示值重复性（mm）. 校准结果的不确定度： —— 以下空白 ——

- 附录C

- 焊点分析仪厚度校准的不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 计量标准：厚度标准片

C.1.2 测量方法：在厚度标准片测量位置均匀涂抹耦合剂，将焊点分析仪的测头放置在标准片测量点位置，测量并读取厚度值，每点取3次读数的平均值作为该点厚度测量值，测量值与标准片校准值之差为该点焊层厚度误差。

C.2.1 测量模型

Δ＝La－Lp                             （C.1）

式中：

Δ ——焊层厚度测量示值误差，mm；

La——仪器示值平均值，mm；

Lp——厚度标准片厚度校准值，mm。

C.2.2 灵敏系数

- c(La)=∂Δ∂La=1                       （C.2）

- c(Lp)=∂Δ∂Lp=1                       （C.3）

C.3 测量不确定度的评定

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量( Lp1)：

依据校准规范，对厚度标准片进行10次重复测量，得到一组测量值：1.35mm，1.33mm，1.33mm，1.33mm，1.35mm，1.36mm，1.35mm，1.35mm，1.35mm，1.33mm。将测量结果带入贝塞尔公式得：

| s(Lp1)=i=110(Li−Li)2n−1=0.0115mm | (C.4) |
| --- | --- |

实测时取3次读数的平均值作为测量值, 则

( Lp1)= 0.0115 mm /3≈0.007mm                    (C.5)

C.3.2  测量仪分辨力引入的标准不确定度分量( La2)：

测量仪分辨力0.01mm，区间半宽度为α＝0.005  服从均匀分布k＝3 ，则其标准不确定度为：( Lp2)＝0.005 mm /3＝0.0029 mm

在不确定度评定中测量仪测量重复性估算的标准不确定度也反映了数字显示的量化误差影响, 所以取( Lp1), ( Lp2) 中较大者参与计算,在此处选择

( La)=( Lp1)=0.007mm                         (C.6)

C.3.3  环境温度偏离20℃引入的不确定度分量(t)

厚度标准片材料热膨胀系数为11.5×10-6/℃，实际校准温度偏离20℃最大为8℃，环境温度会引起尺寸变化，实际也未对尺寸进行温度修正，则1.5mm的焊层厚度变化为：△L=11.5×10-6×8×1.5mm=0.00005mm，可知该值影响可忽略不计。

C.3.4  厚度标准片尺寸引入的不确定度分量(L)

厚度标准片实际尺寸值测量不确定度U = 0.01mm  k=2，

(L)=0.01 mm /2=0.005mm                      (C.7)

C.4  合成标准不确定度c

不确定度分量一览表见表C.1

表C.1 不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度u(xi) （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量仪分辨力引入的不确定度分量 | 0.0029（小于重复性忽略） |
| 2 | 测量重复性引入的不确定度分量 | 0.007 |
| 3 | 环境温度偏离引入的不确定度分量 | 0.00005（忽略） |
| 4 | 厚度标准片尺寸引入的不确定度分量 | 0.005 |

各不确定度分量相互不相关，则合成标准不确定度：

c = u(Lp)2+u(L)2=0.0072+0.0052=0.0086mm          (C.8)

C.5  扩展不确定度U

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U =k×c =2×0.0086≈0.02mm                     （C.9）

- 附录D

- 焊点分析仪焊点直径校准的不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 计量标准：焊点标准块

D.1.2 测量方法：在焊点标准块测量位置均匀涂抹耦合剂，将焊点分析仪的测头放置在标准块测量点位置，测量并读取焊点直径值，每点取3次读数的平均值作为该点焊点直径测量值，测量值与标准块校准值之差为该点焊点直径误差。

D.2.1 测量模型

δz＝Φa－Φp                             (D.1)

式中：

δz ——焊点直径示值误差，mm；

Φa——仪器示值平均值，mm；

Φp——焊点标准块直径校准值，mm。

D.2.2 灵敏系数

- c(Φa)=∂δz∂Φa=1                       （D.2）

- c(Φp)=∂δz∂Φp=1                       （D.3）

D.3 测量不确定度的评定

D.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量( Lp1)：

依据校准规范，对焊点标准块进行10次重复测量，得到一组测量值：4.1mm，4.1mm，4.0mm，4.2mm，4.0mm，3.9mm，3.9mm，4.0mm，4.0mm，4.2mm。将测量结果带入贝塞尔公式得：

| s(δz1)=i=110(Φi−Φi)2n−1=0.108mm | (D.4) |
| --- | --- |

实测时取3次读数的平均值作为测量值, 则

( δz1)= 0.108 mm /3≈0.063mm                   (D.5)

D.3.2  测量仪分辨力引入的标准不确定度分量( δz2)：

测量仪分辨力0.1mm，区间半宽度为α＝0.05  服从均匀分布k＝3，则其标准不确定度为：( δz2)＝0.05 mm /3≈0.029 mm

在不确定度评定中测量仪测量重复性估算的标准不确定度也反映了数字显示的量化误差影响, 所以取( Lp1), ( Lp2) 中较大者参与计算,在此处选择

( δz)=( δz1)=0.063mm                           (D.6)

D.3.3  环境温度偏离20℃引入的不确定度分量(t)

焊点标准块材料热膨胀系数为11.5×10-6/℃，实际校准温度偏离20℃最大为8℃，环境温度会引起尺寸变化，实际也未对尺寸进行温度修正，则4mm的缝隙尺寸变化为：△L=11.5×10-6×8×4mm=0.0001mm，可知该值影响可忽略不计。

D.3.4  焊点标准块尺寸引入的不确定度分量(L)

焊点标准块实际尺寸值测量不确定度U = 0.02mm  k=2，

(L)=0.02 mm /2=0.01mm                          (D.7)

D.4  合成标准不确定度c

不确定度分量一览表见表D.1

表D.1 不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度u(xi) （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量仪分辨力引入的不确定度分量 | 0.029（小于重复性忽略） |
| 2 | 测量重复性引入的不确定度分量 | 0.063 |
| 3 | 环境温度偏离引入的不确定度分量 | 0.0001（忽略） |
| 4 | 焊点标准块尺寸引入的不确定度分量 | 0.010 |

各不确定度分量相互不相关，则合成标准不确定度：

          c = u(δz)2+u(L)2=0.0632+0.012=0.064mm           (D.8)

D.5  扩展不确定度U

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U =k×c =2×0.064≈0.2mm                    （D.9）

- 附录E

- 厚度标准片、焊点标准块的技术要求及校准方法

E.1  厚度标准片

E.1.1  厚度标称值及允许偏差列于表E.1

表E.1                               单位:mm

| 厚度标称值Lp | Lp1 | Lp2 | Lp3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.80 | 1.35 | 1.80 |
| 允许偏差 | ±0.02 |  |  |

注：表中Lp值为推荐值，可根据被校仪器量程选取测量范围中均匀分布的尺寸。

E.1.2  厚度标准片工作面半径不小于6mm。

E.1.3  厚度标准片两相对工作面平行度允许偏差：0.01mm。

E.1.4  厚度标准片工作面表面粗糙度Ra小于等于1.6μm。

E.1.5  厚度标准片材质必须为钢材，建议采用304不锈钢。

标准片左视图

标准片主视图

标准片俯视图

图E.1 厚度标准片示意图

E.2 焊点标准块

E.2.1焊点标准块标称值及允许偏差列于表E.2

表E.2                         单位:mm

| 焊点标准块厚度Lk | 5.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊点直径标称值Φp | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 允许偏差 | ±0.01 |  |  |  |  |
| 注：表中Lk和Φp值为推荐值，可根据被校仪器量程选取测量范围中均匀分布的尺寸。 |  |  |  |  |  |

E.2.2  焊点标准块测量面平面度允许偏差：0.005mm

E.2.3  焊点标准块圆柱与测量面A/B垂直度：0.005mm/5mm。

E.2.4  焊点标准块工作棱边推荐为直角棱边（倒角小于0.1mm）

E.2.4  焊点标准块工作面表面粗糙度Ra小于等于1.6μm。

E.2.5  焊点标准块材质必须为钢材，建议采用304不锈钢。

焊点标准块左视图

焊点标准块主视图

焊点标准块俯视图

图E.2 焊点标准块示意图

E.3 校准方法

E.3.1厚度标准片厚度的校准

厚度标准片厚度可采用测长机、测长仪类仪器或坐标测量机直接测量，在厚度标准片工作面内均匀选取5个测量点，取5点测量值平均值作为该厚度标准片厚度值。

E.3.2 焊点标准块的校准

焊点标准块厚度值测量方法与E.3.1方法一致。

焊点标准块圆柱体（焊点）直径可采用测长机、测长仪类仪器或坐标测量机直接测量，在圆柱体上中下三个截面各测一个直径，取3面直径平均值作为该焊点标准块焊点直径值。

E.3.3 厚度标准片平行度的校准

厚度标准片相对工作面平行度可采用坐标测量机测量，每个工作面测量点数不少于5，直接评价两个工作面间的平行度；也可将厚度标准片放在平板上，用千分表测量厚度标准片上工作面，千分表示值最大变化值即为厚度标准片的平行度。

E.3.4 厚度标准片工作面表面粗糙度的校准

用表面粗糙度比较样块进行比较。

_____________________________