国家计量技术法规

《直流电压计量器具检定系统表》

编 写 说 明

《直流电动势计量器具检定系统表》修订起草工作组

编写说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发2023 年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2023〕56号）要求，作为归口单位，全国电磁计量技术委员会成立了《直流电动势计量器具检定系统表》编制工作组，技术规范的修订起草由中国计量科学研究院牵头负责。本项技术规范修订后将代替JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统》。

- 采纳国际建议说明

本检定系统表编制过程中未涉及到国际建议，也没有国际建议采纳情况。

三、编写说明

1、 主要起草单位和编制工作组成员

参加本检定系统表修订工作的主要起草单位为中国计量科学研究院、北京无线电计量测试研究所和中国测试技术研究院。

主要起草人有：王曾敏、李红晖、康焱和唐国民，参加起草人：牛红涛。

2、编写工作简要过程

——2023年10月，中国计量科学研究院牵头召开《直流电动势计量器具检定系统表》（以下或简称“检定系统表”）修订项目启动会暨起草工作组首次会议，会议对项目初稿材料进行了研讨，明确了工作计划、任务分工以及进度要求。

——2024年03月，“检定系统表”起草工作组根据启动会讨论意见修改完善初稿材料，完成征求意见稿和编制说明的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入意见征求环节。

3、编写原则及编写目的

本检定系统表是对JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统表》进行的修订，依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》编写要求进行编制。

JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统表》制定于1990年，检定系统表规定了直流电动势国家基准的用途及借助于副基准依次逐级向工作基准、标准和工作计量器具传递电压单位量值的程序，指明了基本检定方法和相应的不确定度，以保证直流电动势（电压）工作计量器具应具备的准确性和溯源性。至今为止，JJG 2087-1990已实施三十年多年，原系统表中具体内容已发生较大变化，主要包括计量基准装置及不确定度等技术指标、技术规范结构形式的编排、条款内容（包括技术指标）的表述方式、计量标准器具和工作计量器具的构成及不确定度等技术指标以及传递量值时的测量方法，检定系统表框图也应作相应更新。

本次修订主要基于以下几个方面考虑：

1）JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统》中直流电动势国家基准采用饱和电池组的平均值复现、保存电动势（电压）单位伏特（V）。根据1987年第18届国际计量大会（CGPM）的6号决议和1988年国际计量委员会（CIPM）的1号建议，从1990年1月1日起在世界范围内启用约瑟夫森量子电压基准以替代由饱和电池组维持的直流电动势基准。随后，我国直流电动势（电压）计量体系中的最高基准变更为基于约瑟夫森效应的直流电压基准，并明确了直流电压基准作为国家最高基准，将直流电压量值通过计量标准向工作计量器具传递的体系。1995年和2013年，直流电压基准分别参加了国际计量局组织的BIPM.EM-K10.a和BIPM.EM-K10.b直流电压国际关键比对，并取得国际等效。为了保持检定系统表与实际量值传递体系的一致性，需要将检定系统名称中的“直流电动势”修订为“直流电压”；

2）JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统》未包含直流电压国家计量基准、副基准、作证基准等重要计量基准器具、固态电压工作标准组和固体电压标准等常用的保存和复现直流电压单位的标准计量器具、以及直流电压源和直流电压表等常用工作计量器具，为了保持检定系统表与实际量值传递技术能力的一致性，提高技术规范的可操作性以及量传体系的完整性，需要对原检定系统表进行修订；

3）JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统》已实施三十多年，为了保持与JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》的规范要求协调一致，需要对原检定系统表进行修订；

4）随着电磁计量技术和仪器仪表行业不断地发展，直流电压计量标准器具和工作计量器具在技术指标和测量能力方面不断提升，直流电压量程和范围不断扩展，检定系统表应该对计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具相应的技术指标和测量方法进行修改和完善。

本检定系统表依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》进行修订。

本检定系统表代替JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统表》，除编辑性修改外，主要技术变化如下:

——明确了约瑟夫森电压装置，增加了直流电压基准、直流电压副基准和直流电压作证基准，取消了直流电动势国家基准，修改了直流电动势副基准和工作基准组的不确定度，反映了我国直流电压计量基准的现状。

——增加了固态电压工作标准组和固态电压标准；

——增加了直流电压源和直流电压表；

——不确定度表述从k=3变更为k=2；

——检定系统框图也按照上述文字的描述做了相应修改。

本系统表的历次版本发布情况为：

——JJG 2087-1990《直流电动势计量器具检定系统》

《直流电动势计量器具检定系统表》修订起草工作组

2024年3月21日