《交直流电流传感器校准规范》

试验验证报告

福建省计量科学研究院

2024年4月

- 试验目的

通过开展系列校准实验，验证技术规范中制定的计量特性、校准条件（环境条件及测量标准）、校准项目和校准方法的可行性及合理性。

被校电流传感器信息如表1所示。

表1 校准用测量标准器基本信息

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交直流电流传感器1 | CT7731 | 201232876 | HIOKI | 开环霍尔式，电压输出型 |
| 2 | 交直流电流传感器2 | DS50ID | 18360490195 | DANISENSE | 闭环零磁通式，电压输出型/电流输出型 |
| 3 | 交直流电流传感器3 | CSA201 | 2020090222010005 | Anyway | 闭环零磁通式，电压输出型/电流输出型 |

- 试验方法

试验分成三个方面：（1）标准器性能验证及修正，（2）高等级传感器的单次循环校准试验，（3）低等级传感器的三次循环试验。

试验采用《交直流电流传感器校准规范（征求意见稿）》中7.2.2-7.2.8中制定的校准方法，在开展正式试验之前，先对被校传感器进行校准前的准备（依据7.2.1方法），包括外观及通电检查、工作正常性检查和预热。各校准或检查项目与规范中相应条款对照表见表2。

表2 校准项目与规范条款对照表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零点输出误差 | 5.2 | 7.2.2 |
| 2 | 基本误差 | 5.3 | 7.2.3 |
| 3 | 线性度 | 5.4 | 7.2.4 |
| 4 | 回差 | 5.5 | 7.2.5 |
| 5 | 重复性 | 5.6 | 7.2.6 |
| 6 | 响应时间 | 5.7 | 7.2.7 |
| 7 | 频率特性 | 5.8 | 7.2.8 |

- 试验设备

校准用测量标准及辅助设备信息见表3。

表3  测量标准及辅助设备信息

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 仪器制造商 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流标准电流源 | 6100B | 136561197 | Fluke | 交流电流：0.01级 |
| 2 | 直流标准电流源 | 52120A | 4249701 | Fluke | 直流电流：0.02级 |
| 3 | 同轴分流器 | A40B | 47145612~47145625 | Fluke | 交流电流：0.001级（加修正）； 直流电流：0.001级（加修正）； |
| 4 | 交直流标准电压表 | 5790B | 4723901 | Fluke | 交流电压：0.01级 |
| 5 | 交直流标准电流表/直流标准电压表 | 8508A | 401472727 | Fluke | 直流电流：0.01级； 直流电压：0.001级 |
| 6 | 数字示波器 | MSO7052B | MY50340103 | Agilent | 时间：±0.1% |
| 7 | 适配单元 | CTPS-U/B | YX22072501 | 福建省计量科学研究院 | 交流电压：0.01级； 直流电压：0.01级； 交流电流：0.01级； 直流电流：0.01级。 |

- 试验时间、试验地点、试验条件及试验人员

详细见表4。

表4 试验时间、试验地点及试验人员信息表

| 序号 | 单位名称 | 试验时间 | 试验地点 | 试验 人员 | 环境 温湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省计量科学研究院 | 2024年3月2日 | 综合楼电学210/204 | 方杰、张煌辉 | 温度：20.9 ℃；相对湿度：49％ |
| 2 | 福建省计量科学研究院 | 2024年3月9日 | 综合楼电学210/204 | 方杰、张煌辉 | 温度：21.2℃；相对湿度：51％ |
| 3 | 福建省计量科学研究院 | 2024年3月16日 | 综合楼电学210/204 | 方杰、张煌辉 | 温度：21.0℃；相对湿度：48％ |

- 试验结果

详细试验结果见附录。

- 试验结论

通过严格依据7.2.2-7.2.8中制定的校准方法，开展了不同型号被校电流传感器的计量性能校准试验，证实了该规范各项条款制定合理，校准方法实际可行，可操作性较强，能较好地实现对交直流电流传感器的计量校准工作。

编制工作组

2024年3月23日

附录

试验数据一（测量标准性能验证）

1 交流标准电流源

- （1）标准器信息

样品名称: 交流电流标准源；型号: 6100B；编号： 136561197 ；

仪器厂商：美国Fluke

- （2）上级机构溯源数据

- 通过上级溯源数据对6100B输出电流进行修正，修正的点对应与被校传感器的校准点，修正结果如表1所示。

- 表1 6100B输出交流电流修正（50Hz）

| 设定值/（A） | 实际值/（A） |
| --- | --- |
| 1.25 | 1.24991 |
| 2.5 | 2.49997 |
| 3.75 | 3.74995 |
| 5 | 4.99993 |
| 6.25 | 6.24976 |
| 7.5 | 7.49972 |
| 8.75 | 8.74967 |
| 10 | 9.99962 |
| 11.25 | 11.25015 |
| 12.5 | 12.50016 |

- （3）本院复核试验

- 为了进一步验证6100B输出交流电流的准确度，使用本院更高等级的设备进行的性能复核试验。复核试验验证设备为Fluke5790B交流电压测量标准和A40B同轴分流器。试验数据见表2。

- 表2 6100B输出交流电流复核结果

| 设定值/（A） | 实际值/（A） |
| --- | --- |
| 1.25 | 1.24992 |
| 2.5 | 2.49993 |
| 3.75 | 3.74987 |
| 5 | 4.99986 |
| 6.25 | 6.24978 |
| 7.5 | 7.49974 |
| 8.75 | 8.74976 |
| 10 | 9.99977 |
| 11.25 | 11.25001 |
| 12.5 | 12.50007 |

- 2直流标准电流源

- （1）标准器信息

样品名称: 直流标准电流源；型号: 52120A；编号： 4249701 ；

仪器厂商：美国Fluke

- （2）本院复核试验

- 为了进一步验证52120A输出直流电流的准确度，使用本院更高等级的设备进行的性能复核试验。复核试验验证设备为8508A直流电压测量标准和A40B同轴分流器。试验数据见表3。

- 表3 52120A输出交流电流复核结果

| 设定值 | A40B电阻/（mΩ） | 8508A电压测量值/（V） | 52120A（DC）实际值/（A） | 误差/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | R：40.00432 | 0.0500268 | 1.25053 | -0.043 |
| 2.5 |  | 0.100065 | 2.50135 | -0.054 |
| 3.75 |  | 0.150075 | 3.75147 | -0.039 |
| 5 |  | 0.200085 | 5.00158 | -0.032 |
| 6.25 |  | 0.250094 | 6.25167 | -0.027 |
| 7.5 |  | 0.300105 | 7.50181 | -0.024 |
| 8.75 |  | 0.350115 | 8.75193 | -0.022 |
| 10 |  | 0.400127 | 10.0021 | -0.021 |
| 11.25 |  | 0.450138 | 11.2522 | -0.020 |
| 12.5 |  | 0.500150 | 12.5024 | -0.019 |

- 3交流标准电压表

- （1）标准器信息

样品名称: 交流标准电压表；型号: 8508A；编号： 401472727 ；

仪器厂商：美国Fluke

- （2）本院复核试验

- 为了进一步验证8508A测量交流电压的准确度，使用本院更高等级的设备进行的性能复核试验。复核试验验证设备为5790B交流电压测量标准和5730A多功能校准源。试验数据见表4。

- 表4 8508A测量交流电压复核结果

| 设定值（mV） | 误差/（%） |
| --- | --- |
| 50 | 0.0001 |
| 100 | -0.0014 |
| 150 | -0.0021 |
| 200 | -0.0014 |
| 250 | 0.0002 |
| 300 | 0.0003 |
| 350 | 0.0010 |
| 400 | 0.0015 |
| 450 | -0.0012 |
| 500 | -0.0007 |

- 4直流标准电流表

- （1）标准器信息

样品名称: 直流标准电流表；型号: 8508A；编号： 401472727 ；

仪器厂商：美国Fluke

- （2）本院复核试验

- 为了进一步验证8508A测量直流电流的准确度，使用本院更高等级的设备进行的性能复核试验。复核试验验证设备为A40B同轴分流器和5730A多功能校准源。试验数据见表5。

- 表5 8508A测量直流电流复核结果

| 5730A设定值/（mA） | 档位 | 8508A电流档/（mA） | 8508A+A40B/（mV） | 换算电流 | 8508A电流测试误差/（%） | 修正值/（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200mA | 20.0006 | 79.9989 | 19.9996 | 0.0049 | -0.0010 |
| 25 |  | 25.0015 | 100.0020 | 25.0004 | 0.0045 | -0.0011 |
| 30 |  | 30.0018 | 120.0026 | 30.0005 | 0.0043 | -0.0013 |
| 35 |  | 35.0021 | 140.0029 | 35.0005 | 0.0044 | -0.0016 |
| 40 |  | 40.0024 | 160.0032 | 40.0006 | 0.0045 | -0.0018 |
| 45 |  | 45.0027 | 180.0036 | 45.0007 | 0.0045 | -0.0020 |
| 50 |  | 50.0030 | 200.0038 | 50.0007 | 0.0046 | -0.0023 |
| 60 |  | 60.0035 | 240.0046 | 60.0008 | 0.0044 | -0.0027 |
| 70 |  | 70.0041 | 280.0054 | 70.0010 | 0.0044 | -0.0031 |
| 80 |  | 80.0047 | 320.0063 | 80.0012 | 0.0044 | -0.0035 |
| 90 |  | 90.0052 | 360.0071 | 90.0013 | 0.0043 | -0.0039 |
| 100 |  | 100.006 | 400.0078 | 100.001 | 0.0045 | -0.0046 |
| 120 |  | 120.007 | 480.0091 | 120.002 | 0.0044 | -0.0053 |
| 140 |  | 140.008 | 560.0104 | 140.002 | 0.0044 | -0.0061 |
| 160 |  | 160.009 | 640.0113 | 160.002 | 0.0044 | -0.0070 |
| 180 |  | 180.010 | 720.0122 | 180.002 | 0.0044 | -0.0079 |
| 200 | 2A | 199.970 | 800.0127 | 200.002 | -0.0161 | 0.0322 |
| 150 |  | 149.976 | 600.0112 | 150.002 | -0.0174 | 0.0260 |
| 250 |  | 249.955 | 399.9698 | 249.997 | -0.0167 | 0.0417 |
| 300 |  | 299.950 | 479.9667 | 299.998 | -0.0160 | 0.0479 |
| 350 |  | 349.944 | 559.9646 | 350.000 | -0.0159 | 0.0557 |
| 400 |  | 399.938 | 639.9621 | 400.001 | -0.0158 | 0.0633 |
| 450 |  | 449.933 | 719.9589 | 450.002 | -0.0154 | 0.0694 |
| 500 |  | 499.927 | 799.9561 | 500.004 | -0.0154 | 0.0768 |

- 5交流标准电流表

- （1）标准器信息

样品名称: 交流标准电流表；型号: 8508A；编号： 401472727 ；

仪器厂商：美国Fluke

- （2）本院复核试验

- 为了进一步验证8508A测量交流电流的准确度，使用本院更高等级的设备进行的性能复核试验。复核试验验证设备为A40B同轴分流器和5730A多功能校准源。试验数据见表6。

- 表6 8508A测量交流电流复核结果

| 6100B设定值/（mA） | 8508A电流档/（mA） | 8508A+A40B/（mV） | 换算电流 | 6100B送检数据 | 8508A（ACI误差）修正值/（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | / | / | / | / |  |
| 10 | 9.9996 | 40.025 | 10.0062 | 10.0001 | 0.001 |
| 15 | 14.9996 | 60.014 | 15.0034 | 15.0002 | 0.001 |
| 20 | 19.9989 | 80.009 | 20.0021 | 20.0002 | 0.001 |
| 25 | 24.9986 | 100.005 | 25.0011 | 25.0003 | 0.002 |
| 30 | 29.9987 | 119.998 | 29.9994 | 30.0003 | 0.002 |
| 35 | 34.9983 | 139.998 | 34.9993 | 35.0004 | 0.002 |
| 40 | 39.9981 | 159.995 | 39.9986 | 40.0004 | 0.002 |
| 45 | 44.9979 | 179.997 | 44.9990 | 45.0005 | 0.003 |
| 50 | 49.9980 | 200.052 | 50.0127 | 50.0005 | 0.003 |
| 60 | 59.998 | 240.050 | 60.0122 | 60.0006 | 0.003 |
| 70 | 69.998 | 280.048 | 70.0116 | 70.0007 | 0.003 |
| 80 | 79.997 | 320.041 | 80.0098 | 80.0008 | 0.004 |
| 90 | 89.996 | 360.037 | 90.0088 | 90.0009 | 0.005 |
| 100 | 99.997 | 400.033 | 100.008 | 100.001 | 0.004 |
| 120 | 119.995 | 480.022 | 120.005 | 120.001 | 0.006 |
| 140 | 139.995 | 560.012 | 140.002 | 140.001 | 0.006 |
| 160 | 159.994 | 640.003 | 160.000 | 160.002 | 0.008 |
| 180 | 179.997 | 719.998 | 179.999 | 180.002 | 0.005 |
| 200 | 199.958 | 799.990 | 199.997 | 200.002 | 0.044 |
| 150 | 149.964 | 239.992 | 150.004 | 150.002 | 0.038 |
| 250 | 249.947 | 399.973 | 249.999 | 250.003 | 0.056 |
| 300 | 299.938 | 479.966 | 299.997 | 300.003 | 0.065 |
| 350 | 349.929 | 559.961 | 349.997 | 350.004 | 0.075 |
| 400 | 399.914 | 639.952 | 399.995 | 400.004 | 0.090 |
| 450 | 449.914 | 719.943 | 449.992 | 450.005 | 0.091 |
| 500 | 499.916 | 799.937 | 499.992 | 500.005 | 0.089 |

试验数据二（单次循环模拟校准试验1）

- 1 被校对象：DS50IP-B型零磁通传感器（电压输出型）

2 校准项目：交流电流基本误差、直流电流基本误差

3校准设备：6100B交流标准电流源、8508A交流标准电压表、52120A直流标准电流源、8508A直流标准电压表

4 试验数据：

- 交流电流基本误差：

- 表1一次输入交流电流测量误差

| 6100B电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | KN | 测得值 | 基本误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24991 | 0.099992 | 12.5 | 1.24990 | 0.0011 |
| 2.49997 | 0.199992 | 12.5 | 2.49990 | 0.0026 |
| 3.74995 | 0.299989 | 12.5 | 3.74986 | 0.0023 |
| 4.99993 | 0.399986 | 12.5 | 4.99983 | 0.0021 |
| 6.24976 | 0.499980 | 12.5 | 6.24975 | 0.0002 |
| 7.49972 | 0.599977 | 12.5 | 7.49971 | 0.0000 |
| 8.74967 | 0.699973 | 12.5 | 8.74966 | 0.0001 |
| 9.99962 | 0.799970 | 12.5 | 9.99963 | 0.0000 |
| 11.25015 | 0.899987 | 12.5 | 11.2498 | 0.0027 |
| 12.50016 | 0.999986 | 12.5 | 12.4998 | 0.0027 |

- 表2二次输出交流电压测量误差

| 6100B电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | UN | ΔU/（V） | δU/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24991 | 0.099992 | 0.099993 | -1.10048E-06 | -0.0001 |
| 2.49997 | 0.199992 | 0.199997 | -5.20004E-06 | -0.0005 |
| 3.74995 | 0.299989 | 0.299996 | -6.80006E-06 | -0.0007 |
| 4.99993 | 0.399986 | 0.399994 | -8.40008E-06 | -0.0008 |
| 6.24976 | 0.499980 | 0.499981 | -1.00072E-06 | -0.0001 |
| 7.49972 | 0.599977 | 0.599977 | -2.00866E-07 | 0.0000 |
| 8.74967 | 0.699973 | 0.699973 | -4.01011E-07 | 0.0000 |
| 9.99962 | 0.799970 | 0.799970 | 3.98845E-07 | 0.0000 |
| 11.25015 | 0.899987 | 0.900012 | -2.47002E-05 | -0.0025 |
| 12.50016 | 0.999986 | 1.000013 | -2.70002E-05 | -0.0027 |

- （2）直流电流基本误差：

- ①不扣零点：

- 表3 一次输入直流电流测量误差

| 52120A电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | KN | 测得值/（A） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25053 | 0.100060 | 12.5 | 1.25075 | -0.017 |
| 2.50135 | 0.200137 | 12.5 | 2.50171 | -0.014 |
| 3.75147 | 0.300152 | 12.5 | 3.75190 | -0.011 |
| 5.00158 | 0.400165 | 12.5 | 5.00206 | -0.010 |
| 6.25167 | 0.500179 | 12.5 | 6.25224 | -0.009 |
| 7.50181 | 0.600192 | 12.5 | 7.50240 | -0.008 |
| 8.75193 | 0.700206 | 12.5 | 8.75258 | -0.007 |
| 10.0021 | 0.800220 | 12.5 | 10.0028 | -0.007 |
| 11.2522 | 0.900233 | 12.5 | 11.2529 | -0.006 |
| 12.5024 | 1.000248 | 12.5 | 12.5031 | -0.006 |

表4 二次输出直流电压测量误差

| 52120A电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | UN | ΔU/（V） | δU/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25053 | 0.099992 | 0.100043 | 1.72046E-05 | 0.0017 |
| 2.50135 | 0.199992 | 0.200108 | 2.86117E-05 | 0.0029 |
| 3.75147 | 0.299989 | 0.300118 | 3.44127E-05 | 0.0034 |
| 5.00158 | 0.399986 | 0.400127 | 3.82137E-05 | 0.0038 |
| 6.25167 | 0.499980 | 0.500134 | 4.50145E-05 | 0.0045 |
| 7.50181 | 0.599977 | 0.600145 | 4.68157E-05 | 0.0047 |
| 8.75193 | 0.699973 | 0.700154 | 5.16167E-05 | 0.0052 |
| 10.0021 | 0.799970 | 0.800168 | 5.24181E-05 | 0.0052 |
| 11.2522 | 0.899987 | 0.900179 | 5.42193E-05 | 0.0054 |
| 12.5024 | 0.999986 | 1.000192 | 5.60207E-05 | 0.0056 |

- ②扣零点（y0=0.0000166V）：

- 表5 一次输入直流电流测量误差

| 52120A电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | KN | 测得值/（A） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25053 | 0.100043 | 12.5 | 1.25054 | -0.001 |
| 2.50135 | 0.200120 | 12.5 | 2.50150 | -0.006 |
| 3.75147 | 0.300135 | 12.5 | 3.75169 | -0.006 |
| 5.00158 | 0.400148 | 12.5 | 5.00185 | -0.005 |
| 6.25167 | 0.500162 | 12.5 | 6.25203 | -0.006 |
| 7.50181 | 0.600175 | 12.5 | 7.50219 | -0.005 |
| 8.75193 | 0.700189 | 12.5 | 8.75236 | -0.005 |
| 10.0021 | 0.800203 | 12.5 | 10.0025 | -0.004 |
| 11.2522 | 0.900216 | 12.5 | 11.2527 | -0.004 |
| 12.5024 | 1.000231 | 12.5 | 12.5029 | -0.004 |

表6二次输出直流电压测量误差

| 52120A电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） | UN | ΔU/（V） | δU/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2505349 | 0.100043 | 0.100043 | 6.04622E-07 | 0.0001 |
| 2.5013549 | 0.200120 | 0.200108 | 1.20117E-05 | 0.0012 |
| 3.7514698 | 0.300135 | 0.300118 | 1.78127E-05 | 0.0018 |
| 5.0015848 | 0.400148 | 0.400127 | 2.16137E-05 | 0.0022 |
| 6.2516748 | 0.500162 | 0.500134 | 2.84145E-05 | 0.0028 |
| 7.5018148 | 0.600175 | 0.600145 | 3.02157E-05 | 0.0030 |
| 8.7519298 | 0.700189 | 0.700154 | 3.50167E-05 | 0.0035 |
| 10.0020948 | 0.800203 | 0.800168 | 3.58181E-05 | 0.0036 |
| 11.2522348 | 0.900216 | 0.900179 | 3.76193E-05 | 0.0038 |
| 12.5023997 | 1.000231 | 1.000192 | 3.94207E-05 | 0.0039 |

- ※ 传感器会给一次母线带来误差，改变母线电流，在比较法时，会影响参考分流器的端电压。在标准源足够稳定的情况下，可以先用参考分流器校准标准源，获得一次电流校准数据，而不采用参考分流器的端电压数据。

- 试验数据二（模拟校准试验2）

1 被校对象：CSA201型交直流电流传感器（电压/电流输出型）

2 校准项目：交流电流基本误差、直流电流基本误差

- 3校准设备：6100B交流标准电流源、8508A交流标准电压表、52120A直流标准电流源、8508A直流标准电压表、8508A交流标准电压表、8508A交流标准电流表、8508A直流标准电流表、CTPS型电流传感器适配单元（R=2.00032Ω）、A40B标准分流器（R=3.99995Ω）、SR标准电阻（10.0004Ω）

- 4 校准方法（标准源法）

- （1）52120A直流电流标准源+8508A电流档

- 表1 一次输入直流电流测量误差（零点：-2μA）

| 设定值/（A） | 实际值/（A） | 8508A电流值/(mA) | 8508A电流值修正/(mA) | 扣除零点 | 预期值/mA | ΔI/（mA） | δI/（%） | KN | 测得值/（A） | 误差/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20.0032 | 10.0016 | 10.0010 | 10.0030 | 10.0016 | 0.0014 | 0.001 | 2000 | 20.0060 | -0.014 |
| 40 | 40.0060 | 20.0026 | 20.0016 | 20.0036 | 20.0030 | 0.0006 | 0.001 | 2000 | 40.0072 | -0.003 |
| 60 | 60.0072 | 30.0035 | 30.0022 | 30.0042 | 30.0036 | 0.0006 | 0.001 | 2000 | 60.0084 | -0.002 |
| 80 | 80.0072 | 40.0044 | 40.0026 | 40.0046 | 40.0036 | 0.0010 | 0.001 | 2000 | 80.0092 | -0.002 |
| 100 | 100.022 | 50.011 | 50.0087 | 50.0107 | 50.0108 | -0.0001 | 0.000 | 2000 | 100.021 | 0.000 |
| 120 | 120.022 | 60.011 | 60.0083 | 60.0103 | 60.0110 | -0.0007 | -0.001 | 2000 | 120.021 | 0.001 |
| 140 | 140.022 | 70.012 | 70.0089 | 70.0109 | 70.0110 | -0.0001 | 0.000 | 2000 | 140.022 | 0.000 |
| 160 | 160.022 | 80.012 | 80.0085 | 80.0105 | 80.0110 | -0.0005 | -0.001 | 2000 | 160.021 | 0.001 |
| 180 | 180.022 | 90.013 | 90.0091 | 90.0111 | 90.0110 | 0.0001 | 0.000 | 2000 | 180.022 | 0.000 |
| 200 | 200.022 | 100.013 | 100.0084 | 100.0104 | 100.011 | -0.0004 | 0.000 | 2000 | 200.021 | 0.000 |

- （2）6100B交流电流标准源+8508A电流档

- 表2 一次输入交流电流测量误差1

| 设定值/（A） CT=5 | 实际值/（A） | 8508A电流值/(mA) | 8508A电流值修正/(mA) | 预期值/mA | ΔI/（mA） | δI/（%） | KN | 测得值/（A） | 误差/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 19.9997 | 9.9941 | 9.9946 | 9.99985 | -0.00525 | -0.005 | 2000 | 19.9892 | 0.053 |
| 8 | 39.9984 | 19.994 | 19.995 | 19.9992 | -0.0042 | -0.004 | 2000 | 39.9900 | 0.021 |
| 12 | 60.0008 | 29.993 | 29.995 | 30.0004 | -0.0054 | -0.005 | 2000 | 59.9900 | 0.018 |
| 16 | 80.0010 | 39.993 | 39.995 | 40.0005 | -0.0055 | -0.006 | 2000 | 79.9900 | 0.014 |
| 20 | 100.0013 | 49.993 | 49.996 | 50.00065 | -0.00465 | -0.005 | 2000 | 99.9920 | 0.009 |
| 24 | 119.996 | 59.987 | 59.990 | 59.998 | -0.008 | -0.008 | 2000 | 119.980 | 0.013 |
| 28 | 139.995 | 69.986 | 69.989 | 69.9975 | -0.0085 | -0.008 | 2000 | 139.978 | 0.012 |
| 32 | 159.995 | 79.985 | 79.989 | 79.9975 | -0.0085 | -0.008 | 2000 | 159.978 | 0.011 |
| 36 | 179.994 | 89.983 | 89.988 | 89.997 | -0.009 | -0.009 | 2000 | 179.976 | 0.010 |
| 40 | 199.993 | 99.985 | 99.989 | 99.9965 | -0.0075 | -0.007 | 2000 | 199.978 | 0.008 |

- （3）6100B交流电流标准源8508A电压档+SR10

- 表3 一次输入交流电流测量误差2

| 设定值/（A） CT=5 | 实际值/（A） | 8508A电压值/(V) | 换算电流值/(mA) | 预期值/mA | ΔI/（mA） | δI/（%） | KN | 测得值/（A） | 误差/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 19.9997 | 0.099954 | 9.9950 | 9.99985 | -0.00485 | -0.0048 | 2000 | 19.9900 | 0.049 |
| 8 | 39.9984 | 0.199943 | 19.994 | 19.9992 | -0.0057 | -0.0057 | 2000 | 39.9880 | 0.029 |
| 12 | 60.0008 | 0.299954 | 29.994 | 30.0004 | -0.0062 | -0.0062 | 2000 | 59.9880 | 0.021 |
| 16 | 80.0010 | 0.399953 | 39.994 | 40.0005 | -0.0068 | -0.0068 | 2000 | 79.9880 | 0.017 |
| 20 | 100.0013 | 0.499956 | 49.994 | 50.00065 | -0.0070 | -0.0070 | 2000 | 99.9880 | 0.014 |
| 24 | 119.996 | 0.599922 | 59.990 | 59.998 | -0.0082 | -0.0082 | 2000 | 119.980 | 0.014 |
| 28 | 139.995 | 0.699915 | 69.989 | 69.9975 | -0.0088 | -0.0088 | 2000 | 139.978 | 0.013 |
| 32 | 159.995 | 0.799904 | 79.987 | 79.9975 | -0.0103 | -0.0103 | 2000 | 159.974 | 0.013 |
| 36 | 179.994 | 0.899897 | 89.986 | 89.997 | -0.0109 | -0.0109 | 2000 | 179.972 | 0.012 |
| 40 | 199.993 | 0.999887 | 99.985 | 99.9965 | -0.0118 | -0.0118 | 2000 | 199.970 | 0.012 |

- （4）6100B交流电流标准源8508A电压档+SR10(验证R包含8508A交流电压误差）

- 表4 标准电阻SR10测试数据

| 实际值/（mA） | 8508A电压值/(V) | 换算电阻SR10/(Ω) |
| --- | --- | --- |
| 10.0001 | 0.100066 | 10.0065 |
| 20.0002 | 0.200075 | 10.0036 |
| 30.0003 | 0.300070 | 10.0022 |
| 40.0004 | 0.400064 | 10.0015 |
| 50.0005 | 0.500058 | 10.0011 |
| 60.0006 | 0.600053 | 10.0008 |
| 70.0007 | 0.700048 | 10.0006 |
| 80.0008 | 0.800044 | 10.0004 |
| 90.0009 | 0.900046 | 10.0004 |
| 100.001 | 1.000046 | 10.0004 |

- 试验数据二（模拟校准试验3）

1 被校对象：CSA201型交直流电流传感器（电压/电流输出型）

2 校准项目：交流电流基本误差、直流电流基本误差、回差、线性度、零点输出误差

- 3校准设备：6100B交流标准电流源、8508A交流标准电压表、52120A直流标准电流源、8508A直流标准电压表、8508A交流标准电压表、8508A交流标准电流表、8508A直流标准电流表、CTPS型电流传感器适配单元（R=2.00032Ω）、A40B标准分流器（R=3.99995Ω）

- 4 校准方法（标准源法）

（1）电压输出型

①零点输出误差：  0.0009%  。②基本误差及其它：基本误差：+0.01%

表1 直流电流校准结果1

| - xi/(A) | - 正行程/(A) |  |  | - yi−u/(A) | - 反行程/(A) |  |  | - yi−d/(A) | - yi/(A) | - δZ/(ppm) | - δL/(ppm) | - δH/(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -200 | - -199.993 | - -199.994 | - -199.992 | -199.993 | - -199.997 | - -199.995 | - -199.995 | -199.996 | -199.994 | 9 | 5 | 7 |
| - -160 | - -159.991 | - -159.991 | - -159.990 | -159.991 | - -159.994 | - -159.992 | - -159.992 | -159.993 | -159.992 |  |  |  |
| - -120 | - -119.988 | - -119.988 | - -119.987 | -119.988 | - -119.990 | - -119.988 | - -119.988 | -119.989 | -119.988 |  |  |  |
| - -80 | - -79.985 | - -79.984 | - -79.983 | -79.984 | - -79.986 | - -79.984 | - -79.984 | -79.985 | -79.984 |  |  |  |
| - -40 | - -39.982 | - -39.980 | - -39.980 | -39.981 | - -39.983 | - -39.980 | - -39.980 | -39.981 | -39.981 |  |  |  |
| - 0 | - 0.021 | - 0.023 | - 0.024 | 0.023 | - 0.021 | - 0.024 | - 0.024 | 0.023 | 0.023 |  |  |  |
| - 40 | - 40.025 | - 40.027 | - 40.027 | 40.026 | - 40.026 | - 40.028 | - 40.028 | 40.027 | 40.027 |  |  |  |
| - 80 | - 80.029 | - 80.031 | - 80.031 | 80.030 | - 80.030 | - 80.032 | - 80.032 | 80.031 | 80.031 |  |  |  |
| - 120 | - 120.032 | - 120.034 | - 120.034 | 120.033 | - 120.032 | - 120.034 | - 120.035 | 120.034 | 120.034 |  |  |  |
| - 160 | - 160.035 | - 160.037 | - 160.036 | 160.036 | - 160.035 | - 160.037 | - 160.037 | 160.036 | 160.036 |  |  |  |
| - 200 | - 200.039 | - 200.041 | - 200.040 | 200.040 | - 200.039 | - 200.041 | - 200.040 | 200.040 | 200.040 |  |  |  |

- (2)电流输出型

①零点输出误差：  +0.0009%       。②基本误差及其它：基本误差：        。

表2 直流电流标准结果2

| - xi/(A) | - 正行程/(A) |  |  | - yi−u/(A) | - 反行程/(A) |  |  | - yi−d/(A) | - yi/(A) | - δZ/(ppm) | - δL/(ppm) | - δH/(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -200 | - -199.985 | - -199.985 | - -199.984 | -199.985 | - -199.987 | - -199.987 | - -199.986 | -199.987 | -199.986 | 9 | 3 | 5 |
| - -160 | - -159.984 | - -159.984 | - -159.983 | -159.984 | - -159.986 | - -159.986 | - -159.985 | -159.986 | -159.985 |  |  |  |
| - -120 | - -119.982 | - -119.982 | - -119.982 | -119.982 | - -119.984 | - -119.984 | - -119.983 | -119.984 | -119.983 |  |  |  |
| - -80 | - -79.981 | - -79.980 | - -79.980 | -79.980 | - -79.982 | - -79.981 | - -79.981 | -79.981 | -79.981 |  |  |  |
| - -40 | - -39.980 | - -39.979 | - -39.978 | -39.979 | - -39.980 | - -39.980 | - -39.979 | -39.980 | -39.979 |  |  |  |
| - 0 | - 0.022 | - 0.023 | - 0.024 | 0.023 | - 0.022 | - 0.023 | - 0.023 | 0.023 | 0.023 |  |  |  |
| - 40 | - 40.023 | - 40.024 | - 40.025 | 40.024 | - 40.024 | - 40.024 | - 40.025 | 40.024 | 40.024 |  |  |  |
| - 80 | - 80.025 | - 80.026 | - 80.027 | 80.026 | - 80.025 | - 80.026 | - 80.027 | 80.026 | 80.026 |  |  |  |
| - 120 | - 120.026 | - 120.026 | - 120.027 | 120.026 | - 120.025 | - 120.027 | - 120.027 | 120.026 | 120.026 |  |  |  |
| - 160 | - 160.026 | - 160.027 | - 160.028 | 160.027 | - 160.027 | - 160.028 | - 160.029 | 160.028 | 160.028 |  |  |  |
| - 200 | - 200.028 | - 200.029 | - 200.030 | 200.029 | - 200.028 | - 200.029 | - 200.030 | 200.029 | 200.029 |  |  |  |

（3）电压输出型

基本误差及其它：基本误差：+0.006%、+0.004%、+0.028%

表3 交流电流校准结果

| - 频率 | - xi/(A) | - 正行程/(A) |  |  | - yi−u/(A) | - 反行程/(A) |  |  | - yi−d/(A) | - yi/(A) | - δZ/(ppm) | - δL/(ppm) | - δH/(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 50 | - 20 | - 20.002 | - 20.002 | - 20.003 | 20.002 | - 20.002 | - 20.002 | - 20.002 | 20.002 | 20.002 | / | -4 | 7 |
|  | - 40 | - 40.003 | - 40.003 | - 40.003 | 40.003 | - 40.004 | - 40.004 | - 40.003 | 40.004 | 40.003 |  |  |  |
|  | - 60 | - 60.004 | - 60.004 | - 60.005 | 60.004 | - 60.004 | - 60.005 | - 60.005 | 60.005 | 60.005 |  |  |  |
|  | - 80 | - 80.005 | - 80.005 | - 80.005 | 80.005 | - 80.005 | - 80.005 | - 80.006 | 80.005 | 80.005 |  |  |  |
|  | - 100 | - 100.006 | - 100.005 | - 100.006 | 100.006 | - 100.007 | - 100.006 | - 100.006 | 100.006 | 100.006 |  |  |  |
| - 400 | - 20 | - 20.004 | - 20.004 | - 20.004 | 20.004 | - 20.004 | - 20.004 | - 20.004 | 20.004 | 20.004 |  |  |  |
|  | - 100 | - 100.000 | - 100.000 | - 99.999 | 100.000 | - 99.999 | - 99.999 | - 99.999 | 99.999 | 99.999 |  |  |  |
| - 1k | - 20 | - 20.014 | - 20.015 | - 20.015 | 20.015 | - 20.015 | - 20.015 | - 20.015 | 20.015 | 20.015 |  |  |  |
|  | - 100 | - 100.028 | - 100.028 | - 100.028 | 100.028 | - 100.028 | - 100.029 | - 100.029 | 100.029 | 100.028 |  |  |  |

1 被校对象：DS-50IP型零磁通电流传感器（电压输出型）

2 校准项目：直流电流基本误差、回差、线性度、零点输出误差

- 3校准设备：6100B交流标准电流源、8508A交流标准电压表、52120A直流标准电流源、8508A直流标准电压表、8508A交流标准电压表、8508A交流标准电流表、8508A直流标准电流表、CTPS型电流传感器适配单元（R=2.00032Ω）、A40B标准分流器（R=3.99995Ω）

- 4 校准方法（标准源法）

（1）电压输出型

- 表4 直流电流校准结果

| - xi/(A) | - 正行程/(A) |  |  | - yi−u/(A) | - 反行程/(A) |  |  | - yi−d/(A) | - yi/(A) | - δZ/(ppm) | - δL/(ppm) | - δH/(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -50 | - -49.9995 | - -49.9989 | - -49.9988 | -49.9991 | - -49.9995 | - -49.9995 | - -49.9993 | -49.9994 | -49.9993 | 49 | 3 | 4 |
| - -40 | - -39.9989 | - -39.9983 | - -39.9983 | -39.9985 | - -39.9989 | - -39.9986 | - -39.9987 | -39.9987 | -39.9986 |  |  |  |
| - -30 | - -29.9982 | - -29.9976 | - -29.9976 | -29.9978 | - -29.9980 | - -29.9979 | - -29.9979 | -29.9979 | -29.9979 |  |  |  |
| - -20 | - -19.9973 | - -19.9968 | - -19.9968 | -19.9970 | - -19.9970 | - -19.9969 | - -19.9969 | -19.9969 | -19.9970 |  |  |  |
| - -10 | - -9.9963 | - -9.9961 | - -9.9960 | -9.9961 | - -9.9962 | - -9.9961 | - -9.9961 | -9.9961 | -9.9961 |  |  |  |
| - 0 | - 0.0046 | - 0.0049 | - 0.0049 | 0.0048 | - 0.0048 | - 0.0049 | - 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  |  |
| - 10 | - 10.0054 | - 10.0056 | - 10.0056 | 10.0055 | - 10.0056 | - 10.0057 | - 10.0057 | 10.0057 | 10.0056 |  |  |  |
| - 20 | - 20.0063 | - 20.0065 | - 20.0064 | 20.0064 | - 20.0064 | - 20.0065 | - 20.0065 | 20.0065 | 20.0064 |  |  |  |
| - 30 | - 30.0070 | - 30.0070 | - 30.0070 | 30.0070 | - 30.0071 | - 30.0072 | - 30.0071 | 30.0071 | 30.0071 |  |  |  |
| - 40 | - 40.0078 | - 40.0078 | - 40.0078 | 40.0078 | - 40.0079 | - 40.0079 | - 40.0078 | 40.0079 | 40.0078 |  |  |  |
| - 50 | - 50.0086 | - 50.0086 | - 50.0086 | 50.0086 | - 50.0086 | - 50.0086 | - 50.0086 | 50.0086 | 50.0086 |  |  |  |

单循环实验1

- 1量程：25A

- 2 功能：交流电流

- 3 校准结果

- 表5 交流电流校准结果（单循环）

| 6100B电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） |  | 正、反行程平均值 | KN | 测得值/（A） | 误差（%） | 参比直线/（A） | 回差/（ppm） | 线性度/（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49997 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 25 | 2.50000 | 0.000 | 2.50007 | 6 | 9 |
| 4.99993 | 0.199999 | 0.200000 | 0.200000 | 25 | 4.99999 | 0.000 | 5.00002 |  |  |
| 7.49972 | 0.299996 | 0.299995 | 0.299996 | 25 | 7.49989 | 0.001 | 7.49980 |  |  |
| 9.99962 | 0.399996 | 0.399995 | 0.399996 | 25 | 9.99989 | 0.001 | 9.99970 |  |  |
| 12.50016 | 0.500004 | 0.500004 | 0.500004 | 25 | 12.50010 | 0.000 | 12.50023 |  |  |
| 15.0002 | 0.600005 | 0.600006 | 0.600006 | 25 | 15.00014 | 0.000 | 15.00026 |  |  |
| 17.50023 | 0.700013 | 0.700011 | 0.700012 | 25 | 17.50030 | 0.000 | 17.50028 |  |  |
| 20.00026 | 0.800019 | 0.800017 | 0.800018 | 25 | 20.00045 | 0.001 | 20.00030 |  |  |
| 22.49924 | 0.899969 | 0.899971 | 0.899970 | 25 | 22.49925 | 0.000 | 22.49928 |  |  |
| 24.99915 | 0.999962 | 0.999968 | 0.999965 | 25 | 24.99913 | 0.000 | 24.99918 |  |  |

单循环实验2

- 1量程：50A

- 2 功能：直流电流

- 3 校准结果

- 表6 直流电流校准结果（单循环）

| 6100B电流实际值/（A） | 8508A电压测量值/（V） |  | 正、反行程平均值 | KN | 测得值/（A） | 误差（%） | 参比直线/（A） | 回差/（ppm） | 线性度/（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.99993 | 0.100000 | 0.099999 | 0.100000 | 50 | 4.99998 | 0.000 | 5.00033 | 8 | 20 |
| 9.99962 | 0.199996 | 0.199997 | 0.199997 | 50 | 9.99983 | 0.001 | 9.99980 |  |  |
| 15.0002 | 0.300000 | 0.300001 | 0.300001 | 50 | 15.00003 | -0.001 | 15.00016 |  |  |
| 20.00026 | 0.400005 | 0.400005 | 0.400005 | 50 | 20.00025 | 0.000 | 20.00000 |  |  |
| 24.99915 | 0.499982 | 0.499979 | 0.499981 | 50 | 24.99903 | -0.001 | 24.99867 |  |  |
| 29.99898 | 0.599974 | 0.599967 | 0.599971 | 50 | 29.99853 | -0.002 | 29.99828 |  |  |
| 34.99881 | 0.699955 | 0.699957 | 0.699956 | 50 | 34.99780 | -0.004 | 34.99790 |  |  |
| 39.99864 | 0.799953 | 0.799947 | 0.799950 | 50 | 39.99750 | -0.005 | 39.99751 |  |  |
| 44.99847 | 0.899941 | 0.899943 | 0.899942 | 50 | 44.99710 | -0.005 | 44.99712 |  |  |
| 49.99830 | 0.999932 | 0.999927 | 0.999930 | 50 | 49.99648 | -0.007 | 49.99673 |  |  |

- 试验数据三（全项目校准试验）

一、交直流电流传感器  型号： CT7731制造厂： HIOKI 出厂编号：201232876

2022-09-09，标准源表法（标准装置法）： 6100B+52120A+8508A

1 输出形式：  电压   型号：  CT7731   测量模式：  AC

| 标准值/(A) | 被检示值/(A) |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线(A) | 回差（%） | 线性度（%） | 基本误差（%） | 零位/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.19 | 10.19 | 10.20 | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 10.29 | 0.01 | 0.13% | 0.20 | / |
| 20 | 20.38 | 20.69 | 20.39 | 20.49 | 20.69 | 20.39 | 20.39 | 20.49 | 20.49 | 20.45 |  |  | 0.49 |  |
| 30 | 30.57 | 30.59 | 30.59 | 30.58 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.61 |  |  | 0.59 |  |
| 40 | 40.76 | 40.78 | 40.78 | 40.77 | 40.77 | 40.79 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 40.77 |  |  | 0.78 |  |
| 50 | 50.94 | 50.97 | 50.97 | 50.96 | 50.95 | 50.97 | 50.97 | 50.96 | 50.96 | 50.93 |  |  | 0.96 |  |
| 60 | 61.12 | 61.15 | 61.15 | 61.14 | 61.13 | 61.15 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.09 |  |  | 1.14 |  |
| 70 | 71.28 | 71.32 | 71.31 | 71.30 | 71.29 | 71.31 | 71.31 | 71.30 | 71.30 | 71.25 |  |  | 1.30 |  |
| 80 | 81.44 | 81.47 | 81.46 | 81.46 | 81.44 | 81.46 | 81.46 | 81.45 | 81.46 | 81.41 |  |  | 1.45 |  |
| 90 | 91.56 | 91.60 | 91.59 | 91.58 | 91.56 | 91.60 | 91.59 | 91.58 | 91.58 | 91.57 |  |  | 1.58 |  |
| 100 | 101.55 | 101.63 | 101.62 | 101.60 | 101.54 | 101.63 | 101.62 | 101.60 | 101.60 | 101.73 |  |  | 1.60 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.66 | 101.65 | 101.67 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 0.01 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 101.66 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 101.64 |  |  |

2022-09-09，标准源表法（标准装置法）： 5700A+52120A+8508A

2 输出形式：  电压10mV/A   型号：  CT7731  测量模式：  DC+

| 标准值 | 被检示值 |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线(A) | 回差（%） | 线性度（%） | 基本误差（%） | 零位/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.24 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.30 | 0.04 | 0.06 | 0.26 | / |
| 20 | 20.43 | 20.45 | 20.46 | 20.45 | 20.51 | 20.50 | 20.51 | 20.51 | 20.48 | 20.50 |  |  | 0.48 |  |
| 30 | 30.65 | 30.66 | 30.67 | 30.66 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.70 | 30.69 |  |  | 0.70 |  |
| 40 | 40.86 | 40.87 | 40.88 | 40.87 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.91 | 40.89 |  |  | 0.91 |  |
| 50 | 51.06 | 51.07 | 51.08 | 51.07 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.11 | 51.08 |  |  | 1.11 |  |
| 60 | 61.26 | 61.26 | 61.28 | 61.27 | 61.34 | 61.33 | 61.34 | 61.34 | 61.30 | 61.28 |  |  | 1.30 |  |
| 70 | 71.46 | 71.45 | 71.47 | 71.46 | 71.54 | 71.52 | 71.53 | 71.53 | 71.50 | 71.48 |  |  | 1.50 |  |
| 80 | 81.65 | 81.64 | 81.66 | 81.65 | 81.71 | 81.70 | 81.71 | 81.71 | 81.68 | 81.67 |  |  | 1.68 |  |
| 90 | 91.84 | 91.83 | 91.84 | 91.84 | 91.88 | 91.86 | 91.88 | 91.87 | 91.86 | 91.87 |  |  | 1.86 |  |
| 100 | 102.02 | 102.01 | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 102.01 | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 102.06 |  |  | 2.02 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.88 | 101.88 | 101.87 | 0.01 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 101.87 | 101.88 | 101.87 | 101.87 | 101.87 |  |  |

2022-09-09，标准源表法（标准装置法）： 5700A+52120A+8508A

3 输出形式：  电压10mV/A   型号：  CT7731  测量模式：  DC-

| 标准值 | 被检示值 |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线(A) | 回差（%） | 线性度（%） | 基本误差（%） | 零位/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 10 | -10.18 | -10.21 | -10.21 | -10.20 | -10.25 | -10.25 | -10.25 | -10.25 | -10.23 | -10.26 | 0.08 | -0.06 | 0.23 | / |
| 20 | -20.39 | -20.42 | -20.42 | -20.41 | -20.47 | -20.47 | -20.47 | -20.47 | -20.44 | -20.46 |  |  | 0.44 |  |
| 30 | -30.60 | -30.62 | -30.62 | -30.61 | -30.69 | -30.69 | -30.69 | -30.69 | -30.65 | -30.65 |  |  | 0.65 |  |
| 40 | -40.81 | -40.83 | -40.83 | -40.82 | -40.90 | -40.90 | -40.90 | -40.90 | -40.86 | -40.85 |  |  | 0.86 |  |
| 50 | -51.02 | -51.03 | -51.04 | -51.03 | -51.10 | -51.10 | -51.11 | -51.10 | -51.07 | -51.04 |  |  | 1.07 |  |
| 60 | -61.22 | -61.24 | -61.24 | -61.23 | -61.30 | -61.30 | -61.30 | -61.30 | -61.27 | -61.24 |  |  | 1.27 |  |
| 70 | -71.41 | -71.43 | -71.43 | -71.42 | -71.49 | -71.50 | -71.49 | -71.49 | -71.46 | -71.44 |  |  | 1.46 |  |
| 80 | -81.61 | -81.62 | -81.62 | -81.62 | -81.67 | -81.67 | -81.67 | -81.67 | -81.64 | -81.63 |  |  | 1.64 |  |
| 90 | -91.80 | -91.79 | -91.80 | -91.80 | -91.84 | -91.83 | -91.84 | -91.84 | -91.82 | -91.83 |  |  | 1.82 |  |
| 100 | -101.97 | -101.97 | -101.98 | -101.97 | -101.98 | -101.97 | -101.98 | -101.98 | -101.98 | -102.02 |  |  | 1.98 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -101.85 | -101.84 | -101.84 | -101.83 | -101.84 | -101.84 | 0.01 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| -101.84 | -101.84 | -101.84 | -101.83 | -101.83 |  |  |

- 幅频特性5%IPN   52120A+8508A+5502A

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值/（A） | 10.180 | 10.187 | 10.184 | 10.184 | 10.182 | 10.172 | 10.152 | 10.118 | 10.046 | 9.935 | 9.407 | 7.239 |

- 5、相频特性5%IPN  52120A+同步采集标准装置

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相移/（°） | 0.43 | -0.05 | -0.51 | -0.70 | -0.85 | -1.47 | -2.83 | -5.40 | -12.74 | -24.72 | -60.54 | -121.47 |
| 标准值 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10.004 | 10.031 | 10.154 | 10.312 |
| 被检示值 | 10.134 | 10.132 | 10.126 | 10.120 | 10.118 | 10.111 | 10.090 | 10.055 | 9.981 | 9.882 | 9.460 | 7.553 |

- 6、阶跃响应

| f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT | f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 10.5μs | 27μs | 16.50μs | 1kHz | 10.4μs | 48.5μs | 38.10μs |

1kHz1kHz   ΔT=38.10μs

50Hz  ΔT=16.50μs

二、交直流电流传感器  型号： DS50ID制造厂： DANISENSE 出厂编号：18360490195

2022-09-15，标准源表法（标准装置法）： 6100B+52120A+8508A

1 输出形式：  电压   型号：  DS50ID   测量模式：  AC

| 标准值/(A) | 被检示值/(A) |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.0021 | 5.0025 | 5.0023 | 5.0023 | 5.0018 | 5.0021 | 5.0019 | 5.0019 | 5.0021 | 5.0018 | 8 | 23 | 0.004 | / |
| 10 | 10.0026 | 10.0021 | 10.0024 | 10.0024 | 10.0027 | 10.0020 | 10.0022 | 10.0023 | 10.0023 | 10.0020 |  |  | 0.005 |  |
| 15 | 15.0020 | 15.0019 | 15.0025 | 15.0021 | 15.0018 | 15.0027 | 15.0021 | 15.0022 | 15.0022 | 15.0022 |  |  | 0.004 |  |
| 20 | 20.0013 | 20.0014 | 20.0009 | 20.0012 | 20.0016 | 20.0015 | 20.0009 | 20.0013 | 20.0013 | 20.0024 |  |  | 0.003 |  |
| 25 | 25.0028 | 25.0020 | 25.0023 | 25.0024 | 25.0031 | 25.0027 | 25.0019 | 25.0026 | 25.0025 | 25.0026 |  |  | 0.005 |  |
| 30 | 30.0028 | 30.0033 | 30.0031 | 30.0031 | 30.0024 | 30.0025 | 30.0033 | 30.0027 | 30.0029 | 30.0028 |  |  | 0.006 |  |
| 35 | 35.0029 | 35.0030 | 35.0028 | 35.0029 | 35.0034 | 35.0027 | 35.0031 | 35.0031 | 35.0030 | 35.0029 |  |  | 0.006 |  |
| 40 | 40.0036 | 40.0038 | 40.0031 | 40.0035 | 40.0028 | 40.0038 | 40.0037 | 40.0034 | 40.0035 | 40.0031 |  |  | 0.007 |  |
| 45 | 45.0031 | 45.0034 | 45.0042 | 45.0036 | 45.0030 | 45.0040 | 45.0031 | 45.0034 | 45.0035 | 45.0033 |  |  | 0.007 |  |
| 50 | 50.0029 | 50.0034 | 50.0040 | 50.0034 | 50.0033 | 50.0031 | 50.0038 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0035 |  |  | 0.007 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0036 | 50.0041 | 50.0033 | 50.0029 | 50.0037 | 50.0035 | 0.0004 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 50.0035 | 50.0029 | 50.0031 | 50.0039 | 50.0035 |  |  |

2 输出形式：  电压   型号： DS50ID  测量模式：  DC+

| 标准值 | 被检示值 |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.0064 | 5.0064 | 5.0064 | 5.0064 | 5.0064 | 5.0065 | 5.0065 | 5.0065 | 5.0064 | 5.0068 | 2 | 34 | 0.013 | 0.0050A |
| 10 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0072 | 10.0075 |  |  | 0.014 |  |
| 15 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0077 | 15.0083 |  |  | 0.015 |  |
| 20 | 20.0081 | 20.0082 | 20.0081 | 20.0081 | 20.0082 | 20.0082 | 20.0081 | 20.0082 | 20.0082 | 20.0090 |  |  | 0.016 |  |
| 25 | 25.0115 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0115 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0097 |  |  | 0.023 |  |
| 30 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0116 | 30.0105 |  |  | 0.023 |  |
| 35 | 35.0118 | 35.0119 | 35.0118 | 35.0118 | 35.0118 | 35.0119 | 35.0118 | 35.0118 | 35.0118 | 35.0112 |  |  | 0.024 |  |
| 40 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0121 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0120 | 40.0120 |  |  | 0.024 |  |
| 45 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0123 | 45.0127 |  |  | 0.025 |  |
| 50 | 50.0125 | 50.0124 | 50.0124 | 50.0124 | 50.0124 | 50.0125 | 50.0126 | 50.0125 | 50.0125 | 50.0135 |  |  | 0.025 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0125 | 50.0125 | 50.0126 | 50.0125 | 50.0124 | 50.0125 | 0.0001 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 50.0124 | 50.0125 | 50.0125 | 50.0125 | 50.0124 |  |  |

备注：线性度较大原因：标准源电流量程跨档，且并未对标准源输出进行修正。标准源经修正后的实验结果参考第I阶段实验记录。

3 输出形式：  电压   型号：  DS50ID  测量模式：  DC-

| 标准值/(A) | 被检示值/(A) |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| -5 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9941 | -4.9945 | 6 | 32 | -0.012 | 0.0050A |
| -10 | -9.9945 | -9.9945 | -9.9945 | -9.9945 | -9.9946 | -9.9946 | -9.9946 | -9.9946 | -9.9946 | -9.9943 |  |  | -0.011 |  |
| -15 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9950 | -14.9941 |  |  | -0.010 |  |
| -20 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9955 | -19.9940 |  |  | -0.009 |  |
| -25 | -24.9923 | -24.9922 | -24.9923 | -24.9923 | -24.9923 | -24.9922 | -24.9922 | -24.9922 | -24.9923 | -24.9938 |  |  | -0.016 |  |
| -30 | -29.9926 | -29.9925 | -29.9926 | -29.9926 | -29.9926 | -29.9925 | -29.9925 | -29.9925 | -29.9926 | -29.9937 |  |  | -0.015 |  |
| -35 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9929 | -34.9935 |  |  | -0.014 |  |
| -40 | -39.9935 | -39.9933 | -39.9933 | -39.9934 | -39.9934 | -39.9935 | -39.9934 | -39.9934 | -39.9934 | -39.9933 |  |  | -0.013 |  |
| -45 | -44.9935 | -44.9936 | -44.9936 | -44.9936 | -44.9936 | -44.9935 | -44.9936 | -44.9936 | -44.9936 | -44.9932 |  |  | -0.013 |  |
| -50 | -49.9937 | -49.9938 | -49.9937 | -49.9937 | -49.9938 | -49.9939 | -49.9927 | -49.9935 | -49.9936 | -49.9930 |  |  | -0.013 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -49.9927 | -49.9928 | -49.9928 | -49.9928 | -49.9929 | -49.9928 | 0.0001 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| -49.9929 | -49.9929 | -49.9928 | -49.9928 | -49.9928 |  |  |

- 幅频特性5%IPN   52120A+8508A+5502A

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/（A） | 2.4991 | 2.4996 | 2.4997 | 2.4997 | 2.4997 | 2.4997 | 2.4996 | 2.4995 | 2.4993 | 2.5001 | 2.5090 | 2.5426 |
| 被检示值（A） | 2.4978 | 2.5002 | 2.5007 | 2.5008 | 2.5008 | 2.5009 | 2.5008 | 2.5007 | 2.5006 | 2.5015 | 2.5105 | 2.5438 |

- 5、相频特性5%IPN  52120A+同步采集标准装置

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50（53） | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相移/（°） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.010 | -0.040 | -0.072 |
| 标准值 | 2.4992 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4993 | 2.4992 | 2.4994 | 2.4994 | 2.5070 | 2.5435 |
| 被检示值 | 2.4994 | 2.4997 | 2.4997 | 2.4995 | 2.4996 | 2.4996 | 2.4993 | 2.4993 | 2.4995 | 2.4997 | 2.5066 | 2.5409 |

- 6、阶跃响应

| f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT | f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 8.2μs | 8.4μs | 0.2μs | 1kHz | 8.3μs | 8.6μs | 0.3μs |

50Hz（8.2μs）——参考通道                                        50Hz（8.4μs）——比较通道

1kHz（8.3μs）——参考通道                                   1kHz（8.6μs）——比较通道

1kHz，10A，参考通道和比较通道阶跃响应波形

1kHz，10A，参考通道和比较通道阶跃响应波形

三、交直流电流传感器  型号： CSA201制造厂： Anyway 出厂编号：2020090222010005

2022-09-16，标准源表法（标准装置法）： 6100B+52120A+8508A

1 输出形式：  电压   型号：  CSA201   测量模式：  AC

| 标准值/(A) | 被检示值/(A) |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 20 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.995 | 13 | 35 | -0.006 | / |
| 40 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.993 | 39.994 |  |  | -0.003 |  |
| 60 | 59.994 | 59.995 | 59.995 | 59.995 | 59.994 | 59.994 | 59.995 | 59.994 | 59.995 | 59.992 |  |  | -0.003 |  |
| 80 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.995 | 79.991 |  |  | -0.002 |  |
| 100 | 99.996 | 99.997 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.990 |  |  | -0.002 |  |
| 120 | 119.987 | 119.988 | 119.990 | 119.988 | 119.988 | 119.991 | 119.990 | 119.990 | 119.989 | 119.989 |  |  | -0.005 |  |
| 140 | 139.987 | 139.989 | 139.985 | 139.987 | 139.983 | 139.989 | 139.990 | 139.987 | 139.987 | 139.987 |  |  | -0.006 |  |
| 160 | 159.989 | 159.982 | 159.985 | 159.985 | 159.976 | 159.989 | 159.983 | 159.983 | 159.984 | 159.986 |  |  | -0.008 |  |
| 180 | 179.980 | 179.989 | 179.981 | 179.983 | 179.984 | 179.982 | 179.986 | 179.984 | 179.984 | 179.985 |  |  | -0.008 |  |
| 200 | 199.979 | 199.984 | 199.980 | 199.981 | 199.982 | 199.981 | 199.982 | 199.982 | 199.981 | 199.983 |  |  | -0.009 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199.982 | 199.981 | 199.982 | 199.981 | 199.981 | 199.981 | 0.001 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 199.981 | 199.981 | 199.981 | 199.980 | 199.980 |  |  |

2022-09-16，标准源表法（标准装置法）： 5700A+52120A+8508A

2 输出形式：  电压   型号： CSA201  测量模式：  DC+

| 标准值/(A) | 被检示值/(A) |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 20 | 20.0119 | 20.0120 | 20.0118 | 20.0119 | 20.0119 | 20.0119 | 20.0118 | 20.0119 | 20.0119 | 20.0127 | 4 | 4 | 0.006 | 2.985mA |
| 40 | 40.0147 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0148 | 40.0151 |  |  | 0.007 |  |
| 60 | 60.0176 | 60.0177 | 60.0176 | 60.0176 | 60.0178 | 60.0177 | 60.0177 | 60.0177 | 60.0177 | 60.0175 |  |  | 0.009 |  |
| 80 | 80.0205 | 80.0206 | 80.0205 | 80.0205 | 80.0205 | 80.0205 | 80.0204 | 80.0205 | 80.0205 | 80.0199 |  |  | 0.010 |  |
| 100 | 100.0230 | 100.0231 | 100.0231 | 100.0231 | 100.0231 | 100.0230 | 100.0231 | 100.0231 | 100.0231 | 100.0223 |  |  | 0.012 |  |
| 120 | 120.024 | 120.025 | 120.024 | 120.024 | 120.025 | 120.025 | 120.025 | 120.025 | 120.025 | 120.025 |  |  | 0.012 |  |
| 140 | 140.027 | 140.027 | 140.028 | 140.027 | 140.027 | 140.028 | 140.027 | 140.027 | 140.027 | 140.027 |  |  | 0.014 |  |
| 160 | 160.029 | 160.030 | 160.029 | 160.029 | 160.030 | 160.029 | 160.029 | 160.029 | 160.029 | 160.030 |  |  | 0.015 |  |
| 180 | 180.032 | 180.031 | 180.032 | 180.032 | 180.031 | 180.032 | 180.033 | 180.032 | 180.032 | 180.032 |  |  | 0.016 |  |
| 200 | 200.034 | 200.034 | 200.034 | 200.034 | 200.034 | 200.033 | 200.034 | 200.034 | 200.034 | 200.034 |  |  | 0.017 |  |

重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.034 | 200.033 | 200.034 | 200.033 | 200.035 | 200.034 | 0.001 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 200.035 | 200.035 | 200.035 | 200.034 | 200.034 |  |  |

2022-09-16，标准源表法（标准装置法）： 5700A+52120A+8508A

3 输出形式：  电压   型号：  CSA201  测量模式：  DC-

| 标准值 | 被检示值 |  |  |  |  |  |  |  | 正、反行程 | 参比直线/(A) | 回差/(ppm) | 线性度/(ppm) | 基本误差/(%) | 零位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| -20 | -19.9932 | -19.9933 | -19.9933 | -19.9933 | -19.9934 | -19.9933 | -19.9934 | -19.9934 | -19.9933 | -19.9988 | 2 | 60 | -0.003 | 2.985mA |
| -40 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9960 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9961 | -39.9973 |  |  | -0.002 |  |
| -60 | -59.9988 | -59.9989 | -59.9988 | -59.9988 | -59.9988 | -59.9989 | -59.9988 | -59.9988 | -59.9988 | -59.9959 |  |  | -0.001 |  |
| -80 | -80.0016 | -80.0017 | -80.0018 | -80.0017 | -80.0018 | -80.0017 | -80.0018 | -80.0018 | -80.0017 | -79.9945 |  |  | 0.001 |  |
| -100 | -100.0045 | -100.0047 | -100.0048 | -100.0047 | -100.0049 | -100.0050 | -100.0050 | -100.0050 | -100.0048 | -99.9930 |  |  | 0.002 |  |
| -120 | -119.981 | -119.982 | -119.982 | -119.982 | -119.982 | -119.982 | -119.981 | -119.982 | -119.982 | -119.992 |  |  | -0.009 |  |
| -140 | -139.984 | -139.983 | -139.984 | -139.984 | -139.984 | -139.984 | -139.983 | -139.984 | -139.984 | -139.990 |  |  | -0.008 |  |
| -160 | -159.986 | -159.986 | -159.986 | -159.986 | -159.986 | -159.985 | -159.987 | -159.986 | -159.986 | -159.989 |  |  | -0.007 |  |
| -180 | -179.988 | -179.988 | -179.988 | -179.988 | -179.987 | -179.988 | -179.988 | -179.988 | -179.988 | -179.987 |  |  | -0.006 |  |
| -200 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.989 | -199.986 |  |  | -0.005 |  |

4重复性：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值/(A) | 标准偏差/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -199.989 | -199.990 | -199.990 | -199.990 | -199.989 | -199.990 | 0.001 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| -199.989 | -199.990 | -199.990 | -199.990 | -199.990 |  |  |

- 5、幅频特性5%IPN   52120A+8508A+5502A

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检示值（A） | 9.9883 | 9.9894 | 9.9896 | 9.9896 | 9.9899 | 9.9898 | 9.9899 | 9.9898 | 9.9914 | 9.9969 | 9.9963 | 10.080 |

- 5、相频特性5%IPN  52120A+同步采集标准装置

| 频率/（Hz） | 10 | 20 | 40 | 50（53） | 60 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相移/（°） | -0.013 | -0.012 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.068 | -0.623 | -0.158 |
| 标准值 | 9.9982 | 9.9992 | 9.9992 | 9.9992 | 9.9992 | 9.9989 | 9.9985 | 9.9977 | 9.9955 | 9.9946 | 10.0117 | 10.1297 |
| 被检示值 | 9.9917 | 9.9917 | 9.9913 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9898 | 9.9903 | 9.9949 | 9.9952 | 10.0687 |

- 6、阶跃响应

| f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT | f | 0.9Up | 0.9Us | ΔT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 8.6μs | 8.6μs | 0.0μs | 1kHz | 8.6μs | 8.5μs | 0.1μs |