JJG 622 《绝缘电阻表检定规程》

试验验证报告

《绝缘电阻表检定规程》修订小组

2024年03月23日

JJG 622《 绝缘电阻表检定规程》试验验证报告

- 1 试验目的

选取绝缘电阻表作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 2 试验方法

JJG 622《 绝缘电阻表检定规程》征求意见稿中的检定方法条款，详见表1。

- 检定项目及对应试验方法条款

| 检定项目 | 方法条款号 |
| --- | --- |
| 短路与开路检查 | 7.2.2.3 |
| 绝缘电阻试验 | 7.2.2.4 |
| 绝缘强度试验 | 7.2.2.5 |
| 端电压及稳定性开路电压 | 7.2.2.6 |
| 端电压及稳定性中值电压 | 7.2.2.7 |
| 示值误差 | 7.2.2.8 |
| 倾斜引起的附加误差 | 7.2.2.9 |

- 3 试验时间

2024年3月20日~2024年3月22日

- 4 试验地点

武汉

- 5 试验人员

王斯琪、刘卫新、胡晓晖

- 6 试验项目

试验项目如下表2

- 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性检查 | 绝缘电阻 |  |
| 2 |  | 绝缘强度 |  |
| 3 | 计量性能 | 端电压及稳定性 | 开路电压 |
| 4 |  |  | 中值电压 |
| 5 |  | 示值误差 |  |
| 6 |  | 倾斜引起的附加误差 |  |
| 7 |  | 屏蔽装置 |  |

- 7 试验过程

7.1 环境条件

环境温度：（18~24）℃；  环境湿度： （45%~58%）RH

7.2 测量所用标准装置级辅助试验设备

标准装及辅助设备的主要技术参数如表2所示

- 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准高压电阻箱 | 1000GΩ/10000V | - 电阻：±（0.2~5%） - 电压：±1% |
| 2 | 恒定转速驱动装置 | （120～180）r/min | - ±2r/min |
| 3 | 高压电容器 | 0.3 μF/15kV | - / |
| 4 | 高输入阻抗电压表 | - 0~19.999kV， 输入阻抗不小于5GΩ | - 1.5级 |
| 5 | 耐电压试验仪 | 100V～15kV | 5级 |
| 6 | 水平仪 | 分辨力 0.1° | ±0.2° |

7.3 试验项目验证

7.3.1 短路与开路

7.3.1.1 模拟式绝缘表先调节调零器，使指针指在“∞”分度线上，再将线路端子L和接地端子E短路连接，指针应指在“0”分度线上。

7.3.1.2 测量端子L、E之间短路、开路各5次，每次短路的时间约2s，开路的时间约5s。试验后，在测量范围上限值、下限值及中点值或附近处检测其示值误差。

7.3.2 绝缘电阻

将被检绝缘表“L，E，G”三端短路，用一台已检定的绝缘表测被检绝缘电阻表“L，E，G”短路处与外壳金属部位之间的绝缘电阻值。

7.3.3 绝缘强度

进行绝缘表电源电路与外壳之间绝缘强度试验时，应把测量电路的所有端钮与外壳相接。绝缘表进行测量电路与外壳之间绝缘强度试验时，应使电源电路与外壳相接。

7.3.4 端电压及稳定性试验

7.3.4.1 测量回路及元件参数见图1；

图1

图中：D——整流器，其反向耐压不小于被检表额定电压的1.5倍；

C——电容器，其能耐受的电压应不小于被检表额定电压的1.5倍，且电容器的电容量应不小于0.01μF，但不得大于0.5μF。电容器的绝缘电阻必须大于被检绝缘表的上量限；

V1——电压表，指示电压有效值；

V2——电压表，指示电压峰值

7.3.4.2 测量绝缘表端钮电压在L，E两端钮间进行，手摇发电机转速在r／min(或r／min)内，V1，V2可采用输入电阻不小于被检绝缘表中值电阻20倍的电压表，其准确度不低于1.5级；

7.3.4.3 绝缘表在开路状态进行测量时，即指针指向∞时，其端钮电压的峰值、有效值的测量按图3进行；

7.3.4.4 测量绝缘表在接入中值电阻时的端钮电压，按图3进行，在图3中被检绝缘表L，E两端并联上相应的中值电阻值的电阻器。

7.3.5 示值误差试验

7.3.5.1 具备多个量程绝缘表的每个量程，均需进行示值误差试验。绝缘表示值误差试验按图2接线；试验使用的高压高阻标准器最大允许误差绝对值不大于被检绝缘电阻最大允许误差绝对值的1/4，调节细度应优于被检绝缘表示值分辨力，电阻范围应与被检绝缘表电阻范围相适应，电压等级应与被检绝缘表额定电压相适应。手摇发电机定速旋转装置的手柄转速在额定转速118r/min~125r/min或148r/min~155r/min范围内；在绝缘表各量程对应的额定电压下，取被检仪表盘上的所有数值显示的刻度点；调节高压高阻标准器设定值Rs，并读取被检绝缘表示值Rx，按公式（1）或公式（2）计算示值误差。

7.3.5.2 指针显示绝缘表，调节高压高阻标准器以使被检绝缘表指针指向对应的分度线，读取标准器示值Rs，被检绝缘表的示值误差按公式（1）或（2）计算。

Δ=Rx - Rs                               （ 1 ）

（ 2 ）

式中：

Δ——被检绝缘表示值的绝对误差；

Rx——被检绝缘表显示值；

Rs——标准器示值；

γ——被检绝缘表示值的相对误差。

图2 示值误差试验接线图

7.3.6 倾斜引起的附加误差试验

7.3.6.1 将仪表置于所标志的位置；

7.3.6.2 在参考条件下，按第15条在Ⅱ区段测量范围上限、下限及中值三分度线上进行检测，记录每分度线的实际电阻(BS)；

7.3.6.3 仪表向前倾斜5°，对有机械调零器的应调节零位，按第7.3.6.2进行检测，记录每分度线的实际电阻(BW)；

7.3.6.4 仪表向后倾斜5°，对有机械调零器的应调节零位，按第7.3.6.2进行检测，记录每分度线的实际电阻(BX)；

7.3.6.5 仪表向左倾斜5°，对有机械调零器的应调节零位，按第7.3.6.2进行检测，记录每分度线的实际电阻(BY)；

7.3.6.6 仪表向右倾斜5°，对有机械调零器的应调节零位，按第7.3.6.2进行检测，记录每分度线的实际电阻(BZ)；

7.3.6.7 对于每一选定的分度线，由于位置引起的以百分数表示的改变量的绝对值，应取第7.3.6.2款和对7.3.6.3、7.3.6.4、7.3.6.5、7.3.6.6款测定值的最大偏差，计算如下：

（3）

其中：AF——基准值：对非线性标尺的绝缘表的基准值规定为测量指示值。

7.3.7 屏蔽装置试验

检查屏蔽装置作用时，按图3接线，分别在接地端钮E和屏蔽端钮G之间及线路端钮L和屏蔽端钮G之间，各接入一个电阻值等于绝缘表电流回路串联电阻Ri100倍的电阻器，在Ⅱ区段测量范围上限、下限及中值三分度线上进行检测，记录每分度线的实际电阻值(BB)

图3

按公式(4)进行计算：

(4)

- 8 试验结论

- 附表一 ：样品信息及试验条件

样品一名称：  绝缘电阻表

型号： KD2676G  ；  编号：  S676052311028  ；出厂日期：

试验日期：

试验人员:

试验地点：

样品二名称：  绝缘电阻表

型号： ZC25-4 ；编号：   17052211    ；出厂日期：

试验日期：

试验人员:

试验地点：

样品三名称：  绝缘电阻表

型号： ZC25-4 ；编号：   17052212     ；出厂日期：

试验日期：

试验人员:

试验地点：

样品四名称：  绝缘电阻表

型号： ZC25-4 ；编号：   17052213     ；出厂日期：

试验日期：

试验人员:

试验地点：

- 附表二：试验数据

1  绝缘电阻：

| 试 品 | 试验部位 | 试验条件 | 试验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品一 | 电源输入端对机壳及地 | DC：500V | ＞100MΩ | 合格 |
| 样品二 |  |  | ＞100MΩ | 合格 |
| 样品三 |  |  | ＞100MΩ | 合格 |
| 样品四 |  |  | ＞100MΩ | 合格 |

2 绝缘强度：

| 试 品 | 试验部位 | 试验条件 | 试验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品一 | 电源输入端对机壳及地 | AC:2kV 1min | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品二 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品三 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品四 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品一 | 电流输出端对机壳及地 | DC:1.0U0 1min | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品二 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品三 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |
| 样品四 |  |  | 无击穿或闪络现象 | 合格 |

3 功能检查

试验仪功能检查结果如下：

表 3 功能检查结果

| 序号 | 检查内容 |  | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 功能 | 将首先在被检绝缘表测量端钮(L，E)开路情况下，摇动发电机摇柄，指针应指在∞的位置，不得偏离标度线的中心位置±1mm。若有无穷大调节旋钮，则应能调节到∞分度线，且有余量 | 样品一/二/三/四 均合格 |  |
| 2 |  | 将绝缘表线路端钮和接地端钮短接，指针应指在零分度线上，不得偏离标度线的中心位置±1mm | 样品一/二/三/四 均合格 |  |
| 3 |  | 对于没有零分度线的绝缘表，应接以起点电阻进行检验 | 样品一/二/三/四 均合格 |  |
| 4 |  | 绝缘表应具有短路与开路的耐受能力，绝缘表测量端子间发生短路或开路后，绝缘表均不应损坏，且绝缘表示值误差应满足准确度等级要求。发电机手柄转速为额定转速80%和120%时，示值误差允许改变量不超过准确度等级的0.5倍 | 样品一/二/三/四 均合格 |  |

4 短路与开路

| 试 品 | 短 路 | 开 路 |
| --- | --- | --- |
| 样品一 | 合格 | 合格 |
| 样品二 | 合格 | 合格 |
| 样品三 | 合格 | 合格 |
| 样品四 | 合格 | 合格 |

5 端电压及稳定性

| 试 品 | 电压档位 | 开路电压 | 中值电压 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品一 | 1000V | 1038 | 1016 | 合格 |
| 样品二 | 1000V | 1010 | 990 | 合格 |
| 样品三 | 1000V | 1011 | 991 | 合格 |
| 样品四 | 1000V | 1009 | 991 | 合格 |

6 示值误差

| 试 品 | 电压档位 | 区段 | 区段I | 区段II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品一 | 1000V | 标称值 MΩ | 0.5 | 1 |  | 2 | 5 | 10 |  | 20 | 50 | 100 |  | 200 |
|  |  | 试验值 MΩ | 0.5 | 1 |  | 2 | 5 | 10 |  | 20 | 50 | 100 |  | 200 |
|  |  | 误差% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |
|  |  | 结论 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 |
|  |  | 区段 | 区段II |  |  |  |  |  |  |  |  | 区段III |  |  |
|  |  | 标称值 GΩ | 0.05 | 0.1 |  | 0.2 | 0.5 | 1 |  | 2 | 5 | 10 |  | 20 |
|  |  | 试验值 GΩ | 0.05 | 0.1 |  | 0.2 | 0.5 | 1 |  | 2 | 5 | 10 |  | 20 |
|  |  | 误差% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |
|  |  | 结论 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 |
| 试 品 | 电压档位 | 区段 | 区段I |  |  |  |  |  | 区段II |  |  |  |  |  |
| 样品二 | 1000V | 标称值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 试验值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 误差% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  | 区段 | 区段II |  |  |  |  |  | 区段III |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值 | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |
|  |  | 试验值 | 20.2 |  | 50 |  | 101 |  | 200 |  | 510 |  | 1000 |  |
|  |  | 误差% | 1% |  | 0% |  | 1% |  | 0% |  | 2% |  | 0% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 试 品 | 电压档位 | 区段 | 区段I |  |  |  |  |  | 区段II |  |  |  |  |  |
| 样品三 | 1000V | 标称值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 试验值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10.1 |  |
|  |  | 误差% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  | 区段 | 区段II |  |  |  |  |  | 区段III |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值 | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |
|  |  | 试验值 | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 201 |  | 508 |  | 1000 |  |
|  |  | 误差% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.5% |  | 1.6% |  | 0% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 试 品 | 电压档位 | 区段 | 区段I |  |  |  |  |  | 区段II |  |  |  |  |  |
| 样品四 | 1000V | 标称值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 试验值 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10.1 |  |
|  |  | 误差% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  | 区段 | 区段II |  |  |  |  |  | 区段III |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值 | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |
|  |  | 试验值 | 20.1 |  | 50 |  | 100 |  | 201 |  | 510 |  | 1000 |  |
|  |  | 误差% | 0.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0.5% |  | 2% |  | 0% |  |
|  |  | 结论 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |

7 倾斜引起的附加误差

| 试 品 | 电压 档位 | 标称值 | 前 5° |  |  | 后 5° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
| 样品一 | 1000V | 1M | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
|  |  | 0.2G | 0.2 | 0% | 0 | 0.2 | 0% | 0 |
|  |  | 5G | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
|  |  | 标称值 | 左 5° |  |  | 右 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
|  |  | 1M | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
|  |  | 0.2G | 0.2 | 0% | 0 | 0.2 | 0% | 0 |
|  |  | 5G | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 试 品 | 电压 档位 | 标称值 | 前 5° |  |  | 后 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
| 样品二 | 1000V | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.2 | 1% | 0.2 | 20.2 | 1% | 0.2 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |
|  |  | 标称值 | 左 5° |  |  | 右 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
|  |  | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.2 | 1% | 0.2 | 20.2 | 1% | 0.2 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |
| 试 品 | 电压 档位 | 标称值 | 前 5° |  |  | 后 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
| 样品三 | 1000V | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.1 | 0.5% | 0.1 | 20.1 | 0.5% | 0.1 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |
|  |  | 标称值 | 左 5° |  |  | 右 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
|  |  | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.1 | 0.5% | 0.1 | 20.1 | 0.5% | 0.1 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |
| 试 品 | 电压 档位 | 标称值 | 前 5° |  |  | 后 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
| 样品四 | 1000V | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.2 | 1% | 0.2 | 20.2 | 1% | 0.2 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |
|  |  | 标称值 | 左 5° |  |  | 右 5° |  |  |
|  |  |  | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 | 试验值 | 示值 误差% | 倾斜误差改变量 |
|  |  | 2M | 2.00 | 0% | 0 | 2.00 | 0% | 0 |
|  |  | 20M | 20.2 | 1% | 0.2 | 20.2 | 1% | 0.2 |
|  |  | 200M | 200 | 0% | 0 | 200 | 0% | 0 |

8 屏蔽装置影响

| 试 品 | 电压档位 | 接入电阻 | 标称值 | 试验值 | 误差% | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品一 | 1000V | 100M | 1M | 1 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 0.2G | 0.5 | 0% | 合格 |
|  |  | 10G | 5G | 5 | 0% | 合格 |
| 样品二 | 1000V | 100M | 2M | 2 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 20M | 20 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 200M | 200 | 0% | 合格 |
| 样品三 | 1000V | 100M | 2M | 2 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 20M | 20 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 200M | 200 | 0% | 合格 |
| 样品四 | 1000V | 100M | 2M | 2 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 20M | 20 | 0% | 合格 |
|  |  |  | 200M | 200 | 0% | 合格 |

9 备注与说明

无。