中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

标准永磁块磁偶极矩校准规范

Calibration Specification for Magnetic dipole moment of Standard Permanent Magnet blocks

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

标准永磁块磁偶极矩校准规范

Calibration Specification for Magnetic Dipole Moment of Standard Permanent Magnet Blocks

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 磁偶极矩j	2

5.2 磁矩m	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A  不确定度评定示例	6

附录B 磁矩标准样品校准原始记录	9

附录C 校准证书内页格式	10

- 引言

本规范依据JJF 1001–2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1–2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071–2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

标准永磁块磁偶极矩校准规范

# 范围

本规范适用于标准永磁块磁偶极矩（或磁矩）的校准。

# 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义

GB/T 38437通过抽拉或翻转方式测量铁磁材料磁偶极矩的方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

JJF 1013界定的术语适用于本规范。

3.1 标准永磁块standard permanent magnet blocks

标准永磁块是给定磁偶极矩（或磁矩）值的永磁材料样品。

3.2 磁场均匀度 inhomogeneity of Helmholtz coil

磁场线圈轴线中心一定空间区域内磁场强度与中心处磁场强度最大相对偏差的绝对值。

# 概述

标准永磁块是磁偶极矩（或磁矩）量值传递与溯源的载体，用于永磁磁矩测量仪的校准或期间核查，也可用于磁场线圈常数的校准。

标准永磁块应该使用剩磁温度系数不大于0.05%的稀土永磁材料制成，形状一般为圆柱体或立方体，直径或边长不小于5 mm，厚度应不小于2 mm。

标准永磁块在使用前需经过高温老化处理，其平行度和垂直度优于公差等级9级。标准永磁块应处于饱和磁化状态，避免使用和保存过程中发生退磁。样品可安装到非金属制成的无磁保护套中，应该固定在保护套中不产生振动或位移。应在标准永磁块或保护套上标明磁化方向。

抽拉样品法和翻转样品法标准永磁块磁偶极矩（或）磁矩的测量原理与GB/T 38437中规定的测量原理相同，如图1所示。测量仪器为磁矩测量仪，由一个经过校准的探测线圈与一台经校准的磁通计相连构成。抽拉样品法指将标准永磁块从磁场线圈中抽拉至大于1 m距离的位置，翻转样品法指将标准永磁块在包含其磁矩方向的平面内翻转180º，在抽拉或翻转样品的过程中，由磁通计测量磁通变化值。

图1 标准永磁块磁偶极矩（磁矩）校准原理图

注：当磁场线圈周围不存在显著的电磁干扰信号时，磁场线圈也可以水平放置。有无显著电磁干扰信号表现为磁通计读数是否稳定。

磁场计算法标准永磁块磁偶极矩（或）磁矩的测量原理与JJG（军工） 149中规定的测量原理相同，如图1所示。测量仪器为磁通门磁强计，测量方法为磁场计算法。磁场计算法根据磁矩产生磁场的原理，磁矩磁铁与磁强计磁轴方向一致，用磁强计测量磁矩磁铁磁轴上某一点的磁场。

图2 磁场计算法示意图

# 计量特性

## 磁偶极矩j

范围：(0.01~500.0) µWbm

最大允许误差：±1.0%。

## 磁矩m

范围：(0.008~400.0) Am2

最大允许误差：±1.0%。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 6.1 环境条件

环境温度：23℃±5℃；

相对湿度：≤70%；

供电电源：电压变化不超过额定电压的±10%，频率范围为50 Hz±0.5 Hz；

其它要求：

- 校准工作区周围1 m内不能有铁磁性物质存在；

- 环境噪声和干扰应保证磁通计示值波动范围不超过1 µWb/min。

## 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 磁通计

测量范围：(0.001~1) Wb。

最大允许误差：±0.1%。

6.2.1 磁场线圈

线圈常数范围：（2000-10000）m-1（或（2.5~12.5）mT/A）。

最大允许误差：±（0.1%~0.3%）。

线圈均匀度：标准永磁块所在区域的磁场不均匀性优于0.2%。

6.2.3 磁通门磁强计

测量范围：(-100~100) μT。

增量磁场不确定度：±0.1%。

6.2.3 测距系统

测量范围：≥0.1m 。

最大允许误差：±0.1%。

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目名称 | 计量特性条目 | 校准方法条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | - | 7.2.1 |
| 2 | 磁偶极矩 | 5.1 | 7.2.2 |
| 3 | 磁矩 | 5.2 | 7.2.3 |

## 校准方法

- 7.2.1 外观检查

- a） 检查外表面是否有砂眼、掉角、缺口、裂纹等缺损情况；

- b） 样品端面应平整，不应该有肉眼可见的毛刺、倾斜等；

- c） 样品表面不应该吸附铁磁性物质。

- 7.2.2 磁偶极矩j

- 7.2.2.1抽拉样品发或翻转样品法

- a） 将磁场线圈的两个接线端子与磁通计的输入端相连接；

- b） 将样品放置到磁场线圈轴线的中心位置，样品的磁化方向与磁场线圈轴线平行。；

- c） 调节磁通计的零点漂移，使漂移小于1µWb/min，然后磁通计复位；

- d） 使用抽拉样品法或翻转样品法进行测量。采用抽拉样品法时，将样品从磁场线圈中抽拉至大于1 m距离的位置。采用翻转样品法时，将样品在包含其磁矩方向的平面内翻转180º。然后记录磁通计的读数0。

- e）按照公式（1）进行磁通值修正。对于具有阻抗修正功能的磁通计，如果磁通计本身已经输入了阻抗值，则此步骤可以省略，此时Φ=Φ0。

Φ=Φ0（1+RCRF）                                  (1)

式中：

RF——校准用磁通计的输入阻抗，Ω。

RC——校准用亥姆霍兹线圈的阻抗，Ω。

Φ0——修正前的磁通测量值，Wb；

Φ——修正后的磁通值，Wb；

f）根据公式（2）或（3）计算磁偶极矩。当使用抽拉样品法时，根据公式（2）计算；使用翻转样品法时，根据公式（3）计算：

j=Φkh=Φμ0kb=kcΦ                              （2）

j=Φ2kh=Φ2μ0kb=kcΦ2                             （3）

式中：

j——磁偶极矩测量值，Wbm ；

kh——磁场线圈常数，m-1；

kb——磁场线圈常数，T/A；

μ0——真空磁导率，4π×10-7，H/m。

kc——亥姆霍兹线圈常数的倒数，m；

H——磁场强度测量值，A/m；

I——电流强度测量值，A。

注：在我国，永磁行业习惯上将亥姆霍兹线圈常数定义为：kc=j/Φ,单位与kh的单位互为倒数。

g）按照步骤b）~ f）重复测量10次，取10次重复测量的平均值作为磁偶极矩的校准值。

- 7.2.2.2 磁场计算法

a)	磁场计算法的示意图如图3所示，通电待磁强计稳定后开始校准。

b)	把磁强计和磁铁放置在测距平台上，根据磁铁的量值选择磁强计与磁铁的距离，测量距离需大于磁铁尺寸的3倍以上。

c)	调节被检磁铁的上下位置和磁轴方向，使磁强计读数最大，此时两者磁轴重合。

d)	记录磁铁中心与磁强计探头中心的距离r。

e)	将磁强计清零。

f)	取走磁铁，记录磁强计的磁感应强度B。

g)	按公式（6）计算被检磁铁的磁矩。

j=2πr3B                                      （4）

B——磁铁轴线上在某测量点产生的磁感应强度，T；

r——磁铁中心与轴线上某测量点的距离，m。

- 7.2.3磁矩m

完成7.2.2的步骤后，按照公式（5）计算磁矩m ：

m=jμ0                         （5）

式中：

m——磁矩，Am2；

- 7.2.4 相对误差计算

- 分别按照公式（6）和公式（7）计算磁偶极矩和磁矩的相对误差：

δj=j−j0j0×100%                          （6）

δm=m−m0m0×100%                         （7）

公式（5）和公式（6）中：

δj——磁偶极矩的相对示值误差，%；

j0——磁偶极矩的标称值，Wbm；

δm——磁偶极矩的相对示值误差，%；

m0——磁偶极矩的标称值，Am2。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

# 复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 不确定度评定示例

A.1 概述

本附录以直径和高度均为10 mm的圆柱形钐钴样品为例，说明磁偶极矩（或磁矩）的不确定度评定过程。按照本规范7.2.2进行校准，磁偶极矩为0.7030×10-6 Wbm (磁矩为0.5594 Am2）。

A.2 磁偶极矩校准不确定度评定

A.2.1  测量模型

采用翻转样品法时，磁偶极矩可表示为：

j=Φ⋅kc2                              (A.1)

式中：

j——磁矩示值误差，Wbm；

kc——亥姆霍兹线圈常数的倒数，m；

 ——磁通测量值，Wb；

A.2.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算公式

A.2.2.1 磁通计引入的标准不确定度u(Φ)，其包括：

a）磁通计引入的标准不确定度u1(Φ)；

b）磁通测量重复性引入的标准不确定度u2(Φ)；

c) 环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度u3(Φ)。

A.2.2.2 亥姆霍兹线圈常数引入的标准不确定度u(k)。

A.2.3合成标准不确定度

以上各输入量不相关，依据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度可表示为：

uc(Δm)=c12(u12(Φ)+u22(Φ)+u32(Φ)++c22u2(kc)               (A.2)

A.2.4灵敏系数：

c1=∂j∂Φ=kc2，c2=∂j∂kc=Φ2

A.2.5 标准不确定度评定

A.2.5.1 由磁通计引入的不确定度u1(Φ)

磁通计校准结果表明，其扩展不确定度为0.1%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度ur(Φ)=0.1%/2=0.05%，当磁通测量值Φ=8.752×10-3 Wb时的标准不确定度为：

u1(Φ)=ur(Φ)×Φ=4.376×10-6 Wb

A.2.5.2磁通测量重复性引入的标准不确定度u2(Φ)

采用翻转样品法测量样品的磁偶极矩，读取并记录磁通计读数的显示值，10次重复测量的读数如表A.1所示：

表A.1 磁通测量值

| 次数 | 磁通测量值Φi（×10-3 Wb） |
| --- | --- |
| 1 | 8.752 |
| 2 | 8.755 |
| 3 | 8.752 |
| 4 | 8.756 |
| 5 | 8.752 |
| 6 | 8.753 |
| 7 | 8.753 |
| 8 | 8.750 |
| 9 | 8.755 |
| 10 | 8.750 |

磁通测量的平均值： Φ=（i=110Φi）10=8.753×10-3 Wb

单次测量的实验标准偏差： S(Φ)=i=110(Φi−Φ)29=0.002×10-3 Wb

则u2(Φ)=S(Φ)=0.002×10-3 Wb 。

A.2.5.3环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度u3(Φ)

按照校准规范要求，环境噪声和干扰应保证磁通计示值波动范围不超过1 µWb/min，则该项因为的最大允许误差为1 µWb，矩形分布，其标准不确定度为：

u3(Φ)=1×10-6/1.732=0.5773×10-6 Wb

A.2.5.4 由亥姆霍兹线圈常数引入的不确定度u(k)

亥姆霍兹线圈常数的倒数校准结果表明，其扩展不确定度为0.3%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度ur(kc)=0.3%/2=0.15%。校准磁矩时使用的亥姆霍兹线圈常数的倒数为kc=1.675×10-4 m，其标准不确定度为：

u(kc)=ur(kc)×kc=2.51×10-7 m

A.2.6 标准不确定度分量汇总

A.2 标准不确定度分量汇总表

| 输入量Xi | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定度分量ui |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ | 磁通计u1（Φ） | 8.375×10-5 m | 4.376×10-6 Wb |
| Φ | 磁通测量重复性u2（Φ） | 8.375×10-5 m | 2.000×10-6 Wb |
| Φ | 噪声和干扰u3（Φ） | 8.375×10-5 m | 5.773×10-7 Wb |
| kc | 亥姆霍兹线圈常数u（k） | 4.736×10-3 Wb | 2.51×10-7 m |

A.2.7 合成标准不确定度

依照合成标准不确定度计算公式可得：

uc(j)=c12(u12(Φ)+u22(Φ)+u33(Φ))++c22u2(kc)=1.315×10-9 Wbm

A.2.8 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度:

U(j)=k×uc(j)=2.6×10-9 Wbm

A.2.9 计算相对扩展不确定度

Ur(j)=Uc(j)j=0.35% (k=2)

# 附录B 标准永磁块磁偶极矩校准原始记录格式

第    页    共    页

| 校准证书编号： |  | 校准依据： |
| --- | --- | --- |
| 仪器名称： |  | 校准日期： |
| 规格型号： | 出厂编号： | 校准地点： |
| 制造单位： |  | 环境温度： C |
| 联系人： | 联系方式： | 环境湿度： %RH |

- 外观检查：

表面是否有砂眼、掉角、缺口、裂纹等缺损情况：

样品端面是否平整，是否有肉眼可见的毛刺、倾斜等：

样品表面是否吸附铁磁性物质：：

- 校准标准器参数：

校准用磁通计阻抗：                Ω

校准用线圈阻抗：                  Ω

校准线圈常数：                    cm

- 校准结果：

| 校准 次数 | 磁通测量值 （Wb） | 磁通修正值 （Wb） | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 测量方式 | 翻转法或抽拉法 |  |  |  |  |

| 校准 次数 | 磁场 B/T | 距离 r/m | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 测量方式 | 磁场计算法 |  |  |  |  |

校 准 员：                           核 验 员：

# 附录C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

（校准项目及校准结果）

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第X页 共X页