- 《永磁磁矩标准样品校准规范》

- 试验报告

- 2024年06月

- 1. 试验目的

选取两种规格的将永磁体（见表1.1）作为校准对象，均为钐钴材料制作的圆柱体，尺寸分别为Φ10mm×10mm、Φ15mm×5mm、Φ14.6mm×12.6mm、Φ24.9mm×21.6mm，编号分别为1#、 2#、3#、3#，按照校准规范中规定的主要校准项目进行校准，验证该校准规范的正确性和可行性。

两种样品均采用翻转样品法进行校准。

表1-1被测样品基本信息

| 样品信息 | 样品名称 | 标准永磁磁偶极矩块 | 型 号 | SmCo10×10 SmCo10×5 AlNiCo15×12 AlNiCo25×21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送检单位 | 规范编写组 | 设备号 | 2022021 |
|  | 技术指标 | 1#样品磁偶极矩为0.7330 µWbm | 制造厂 | 中国计量科学研究院 |
|  |  | 2#样品磁偶极矩为0.4837 µWbm | 制造厂 | 宁波兴隆磁性技术有限公司 |
|  |  | 3#样品磁偶极矩为1.4122 µWbm | 制造厂 | 国防科技工业弱磁一级计量站 |
|  |  | 4#样品磁偶极矩为12.547 µWbm | 制造厂 | 防科技工业弱磁一级计量站 |

2. 试验方法

试验中采用规范中7.2.2条对磁偶极矩进行测量，采用7.2.3条对磁矩进行计算。

- 3. 试验设备

试验所使用的主要计量标准如表1-2所示。

表1-2校准用主要计量标准器

| 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亥姆霍兹线圈 | HHC-150 | 121007 | / | Urel=310-3 (k=2) |
| 磁通计 | TA102E | F120313 | (0-0.1)Wb | Urel =110-3 (k=2) |
| 磁通门磁强计 | TM-3A | 20230012 | (-100-100) μT | Urel =110-3 (k=2) |

4. 试验条件

环境温度： 23℃

相对湿度： 35%

供电电源：电压（220 10）V，频率（50 0.5）Hz

试验地点：中国计量科学研究院2号楼310室

- 5. 试验结果

- 5.1 外观检查

- 标准永磁磁偶极矩块被校准项目

表1-3标准永磁磁偶极矩块外观检查

| 样品编号 | 项 目 | 内 容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 外观检查（掉角、裂纹等缺损情况） | 外观 | 良好 |
| 2# | 外观检查（掉角、裂纹等缺损情况） | 外观 | 良好 |

- 5.2 抽拉法或翻转法

表1-4 标准永磁磁偶极矩块磁偶极矩（或磁矩）测量结果（1#样品）

| 校准 次数 | 磁通测量值 （Wb） | 磁通修正值 （Wb） | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.730 | 8.752 | 0.7329 | 0.5833 | 0.35% |
| 2 | 8.734 | 8.756 | 0.7333 | 0.5835 |  |
| 3 | 8.731 | 8.753 | 0.7330 | 0.5833 |  |
| 4 | 8.729 | 8.750 | 0.7329 | 0.5832 |  |
| 5 | 8.735 | 8.757 | 0.7334 | 0.5836 |  |
| 6 | 8.729 | 8.750 | 0.7329 | 0.5832 |  |
| 7 | 8.732 | 8.754 | 0.7331 | 0.5834 |  |
| 8 | 8.732 | 8.754 | 0.7331 | 0.5834 |  |
| 9 | 8.729 | 8.750 | 0.7329 | 0.5832 |  |
| 10 | 8.733 | 8.755 | 0.7332 | 0.5835 |  |
| 平均值 | 8.731 | 8.753 | 0.7330 | 0.5830 |  |
| 测量方式 | 翻转样品法 |  |  |  |  |

| 校准 次数 | 磁通测量值 （Wb） | 磁通修正值 （Wb） | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.390 | 3.398 | 0.5692 | 0.4530 | 0.35% |
| 2 | 3.389 | 3.397 | 0.5691 | 0.4529 |  |
| 3 | 3.390 | 3.398 | 0.5692 | 0.4530 |  |
| 4 | 3.390 | 3.398 | 0.5692 | 0.4530 |  |
| 5 | 3.390 | 3.398 | 0.5692 | 0.4530 |  |
| 6 | 3.388 | 3.396 | 0.5689 | 0.4527 |  |
| 7 | 3.389 | 3.397 | 0.5691 | 0.4529 |  |
| 8 | 3.389 | 3.397 | 0.5691 | 0.4529 |  |
| 9 | 3.389 | 3.397 | 0.5691 | 0.4529 |  |
| 10 | 3.389 | 3.397 | 0.5691 | 0.4529 |  |
| 平均值 | 3.389 | 3.398 | 0.569 | 0.453 |  |
| 测量方式 | 抽拉样品法 |  |  |  |  |

试验中所用的磁通计阻抗RF=15400Ω，亥姆霍兹线圈阻抗Rc=37Ω，亥姆霍兹线圈常数K=0.01675 cm。

- 5.2 磁场计算法

表1-5 标准永磁磁偶极矩块磁偶极矩（或磁矩）测量结果（3#）

| 序号 | 磁场 B/nT | 距离 r/m | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 测量不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1795.7 | 0.5 | 1.4103 | 1.1223 | 4.0×10-3 |
| 2 | 1795.1 | 0.5 | 1.4099 | 1.1219 |  |
| 3 | 1794.6 | 0.5 | 1.4095 | 1.1216 |  |
| 4 | 1794.9 | 0.5 | 1.4097 | 1.1218 |  |
| 5 | 1793.9 | 0.5 | 1.4089 | 1.1212 |  |
| 6 | 1795.2 | 0.5 | 1.4100 | 1.1220 |  |
| 7 | 1795.8 | 0.5 | 1.4104 | 1.1224 |  |
| 8 | 1794.2 | 0.5 | 1.4092 | 1.1214 |  |
| 9 | 1795.8 | 0.5 | 1.4104 | 1.1224 |  |
| 10 | 1798.4 | 0.5 | 1.4125 | 1.1240 |  |
| 平均值 | 1795.4 | 0.5 | 1.410 | 1.122 |  |
| 测量方式 | 磁场计算法 |  |  |  |  |

表1-6 标准永磁磁偶极矩块磁偶极矩（或磁矩）测量结果（004#）

| 序号 | 磁场 B/nT | 距离 r/m | 磁偶极矩 （Wbm） | 磁矩 （Am2） | 测量不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15956 | 0.5 | 12.532 | 9.9725 | 4.0×10-3 |
| 2 | 15960 | 0.5 | 12.535 | 9.9750 |  |
| 3 | 15957 | 0.5 | 12.533 | 9.9731 |  |
| 4 | 15969 | 0.5 | 12.542 | 9.9806 |  |
| 5 | 15961 | 0.5 | 12.536 | 9.9756 |  |
| 6 | 15959 | 0.5 | 12.534 | 9.9744 |  |
| 7 | 15973 | 0.5 | 12.545 | 9.9831 |  |
| 8 | 15972 | 0.5 | 12.544 | 9.9825 |  |
| 9 | 15964 | 0.5 | 12.538 | 9.9775 |  |
| 10 | 15967 | 0.5 | 12.541 | 9.9794 |  |
| 平均值 | 15964 | 0.5 | 12.538 | 9.977 |  |
| 测量方式 | 磁场计算法 |  |  |  |  |

6. 试验结论

试验验证结果表明：标准永磁磁偶极矩块校准规范对于磁偶极矩（或磁矩）的各项技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

7. 验证时间和人员

1#样品验证时间：2022年02月25日

验证人员：侯瑞芬，曹明星

2#号样品验证时间：2024年03月28日

验证人员：侯瑞芬，龚文杰

3#号样品验证时间：2024年03月29日

验证人员：韩晓东，陈晨

4#号样品验证时间：2024年03月29日

验证人员：韩晓东，陈晨