标准永磁块磁偶极矩校准

不确定度评定报告

《标准永磁块磁偶极矩校准规范》制定工作组

2024年6月

1 概述

标准永磁磁偶极矩块的校准参数为磁偶极矩（或磁矩），依据校准规范规定的方法，校准时所用仪器设备包含磁通计和亥姆霍兹线圈，可采用翻转样品法和抽拉样品法进行测量。因此，其校准结果的不确定度的来源包含磁通计、磁通测量值重复性和亥姆霍兹线圈常数。

本报告中以直径和高度均为10 mm的圆柱形钐钴样品为例，说明磁偶极矩（或磁矩）的不确定度评定过程。按照校准规范7.2.2进行校准，磁偶极矩为0.7030×10-6 Wbm (磁矩为0.5594 Am2）。

2 抽拉样品法或翻转样品法磁偶极矩校准不确定度评定

2.1  测量模型

采用翻转样品法时，磁偶极矩可表示为：

j=Φ⋅kc2                              (1)

式中：

j——磁矩示值误差，Wbm；

kc——亥姆霍兹线圈常数的倒数，m；

 ——磁通测量值，Wb；

2.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算公式

2.2.1 磁通计引入的标准不确定度u(Φ)，其包括：

a）磁通计引入的标准不确定度u1(Φ)；

b）磁通测量重复性引入的标准不确定度u2(Φ)。

c) 环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度u3(Φ)。

2.2.2 亥姆霍兹线圈常数引入的标准不确定度u(kc)。

2.3合成标准不确定度

以上各输入量不相关，依据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度可表示为：

uc(Δm)=c12(u12(Φ)+u22(Φ)+u32(Φ))++c22u2(kc)               (2)

2.4灵敏系数：

c1=∂j∂Φ=kc2，c2=∂j∂kc=Φ2

2.5 标准不确定度评定

2.5.1 由磁通计引入的不确定度u1(Φ)

磁通计校准结果表明，其扩展不确定度为0.1%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度ur(Φ)=0.1%/2=0.05%，当磁通测量值Φ=8.752×10-3 Wb时的标准不确定度为：

u1(Φ)=ur(Φ)×Φ=4.376×10-6 Wb

2.5.2磁通测量重复性引入的标准不确定度u2(Φ)

采用翻转样品法测量样品的磁偶极矩，读取并记录磁通计读数的显示值，10次重复测量的读数如表1所示：

表1 磁通测量值

| 次数 | 磁通测量值Φi（×10-3 Wb） |
| --- | --- |
| 1 | 8.752 |
| 2 | 8.755 |
| 3 | 8.752 |
| 4 | 8.756 |
| 5 | 8.752 |
| 6 | 8.753 |
| 7 | 8.753 |
| 8 | 8.750 |
| 9 | 8.755 |
| 10 | 8.750 |

磁通测量的平均值： Φ=（i=110Φi）10=8.753×10-3 Wb

单次测量的实验标准偏差： S(Φ)=i=110(Φi−Φ)29=0.002×10-3 Wb

则u2(Φ)=S(Φ)=0.002×10-3 Wb

2.5.3 环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度u3(Φ)

按照校准规范要求，环境噪声和干扰应保证磁通计示值波动范围不超过1 µWb/min，则该项因为的最大允许误差为1 µWb，矩形分布，其标准不确定度为：

u3(Φ)=1×10-6/1.732=0.5773×10-6 Wb

2.5.4 由亥姆霍兹线圈常数引入的不确定度u(k)

亥姆霍兹线圈常数的倒数校准结果表明，其扩展不确定度为0.3%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度ur(kc)=0.3%/2=0.15%。校准磁矩时使用的亥姆霍兹线圈常数的倒数为kc=1.675×10-4 m，其标准不确定度为：

u(kc)=ur(kc)×kc=2.51×10-7 m

2.6 标准不确定度分量汇总

A.2 标准不确定度分量汇总表

| 输入量Xi | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定度分量ui |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ | 磁通计u1（Φ） | 8.375×10-5 m | 4.376×10-6 Wb |
| Φ | 磁通测量重复性u2（Φ） | 8.375×10-5 m | 2.000×10-6 Wb |
| Φ | 噪声和干扰u3（Φ） | 8.375×10-5 m | 5.773×10-7 Wb |
| kc | 亥姆霍兹线圈常数u（k） | 4.736×10-3 Wb | 2.51×10-7 m |

2.7 合成标准不确定度

依照合成标准不确定度计算公式可得：

uc(j)=c12(u12(Φ)+u22(Φ)+u32(Φ))++c22u2(kc)=1.315×10-9 Wbm

2.8 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度:

U(j)=k×uc(j)=2.6×10-9 Wbm

2.9 计算相对扩展不确定度

Ur(j)=Uc(j)j=0.35% (k=2)

2.10 使用抽拉样品时扩展不确定度

采用抽拉样品法测量磁偶极矩，读取并记录磁通计读数的显示值，10次重复测量的读数如表2所示：

表2 磁通测量值

| 次数 | 磁通测量值Φi（×10-3 Wb） |
| --- | --- |
| 1 | 3.398 |
| 2 | 3.397 |
| 3 | 3.398 |
| 4 | 3.398 |
| 5 | 3.398 |
| 6 | 3.396 |
| 7 | 3.397 |
| 8 | 3.397 |
| 9 | 3.397 |
| 10 | 3.397 |

磁通测量的平均值： Φ=（i=110Φi）10=3.398×10-3 Wb

单次测量的实验标准偏差： S(Φ)=i=110(Φi−Φ)29=0.0007×10-3 Wb

则u2(Φ)=S(Φ)=0.0007×10-3 Wb

抽拉样品法所用仪器与翻转样品法相同，在不确定度分量中，只有由测量重复性引入得不确定度分量u2(Φ)不同。实验结果显示，抽拉样品法的测量重复性不确定度分量优于翻转样品法，在不确定度计算中可按照翻转样品法进行计算。因此抽拉样品法与翻转样品法的不确定度相同。

3 磁场计算法磁偶极矩校准不确定度评定

3.1 输出量

磁铁的磁矩m。

3.2数学模型

j=2πr3B

式中：

m——被检磁铁的磁矩，Am2；

B——被检磁铁产生的磁场，T；

r——磁铁与磁通门磁强计的距离，m；

μ0——真空磁导率，4π×10-7 H/m。

根据不确定度传递率

u2(m)=i=12(∂m∂xi)2u2(xi)

∂m∂xi称为灵敏系数，xi分别为L、B，u(xi)为各分量的标准不确定度。经计算可得：

c1=∂m∂L=6πL2Bμ0

c2=∂m∂B=2πL3μ0

磁铁的磁矩m的标准不确定度为：

u2(m)=c12u2(B)+c22u2(L)

磁铁的磁矩m的相对标准不确定度为：

urel2(m)=u2(B)B+u2(L)L

3.3不确定度来源

- 测量重复性引入的不确定度分量u1。

- 由磁通门磁强计的测量磁场引入的不确定分量u2。

- 由磁通门磁强计的时漂引入的不确定度分量u3。

- 由磁通门磁强计探头中心点测量不准引入不确定度分量u4。

- 由磁铁和磁通门磁强计探头不同轴引入的不确定度分量u5。

- 由测距系统测量不准引入的不确定度分量u6。

- 由测量期间环境磁场波动引入的不确定度分量u7。

3.4标准不确定度评定

- 测量重复性引入的测量不确定度分量u1

根据对磁铁重复测量6次的结果分析，测量重复性引入的不确定度分量如下：

u1=3×10−4

- 由磁强计的测量磁场引入的不确定分量u2

磁通门磁强计经过计量，其测量磁强计的不确定度为1×10-3（k=2），服从正态分布，则由磁强计测量磁场引入的不确定分量为：

u2=5×10−32=5×10−4

- 由磁通门磁强计时漂引入的不确定度分量u3。

按1 min的检定时间，根据对磁通门磁强计的计量，磁强计时漂达到0.1 nT，按均匀分布考虑，取k=3，则由磁通门磁强计时漂引入的不确定分量为：

u3=0.15003=1.2×10-4

- 由磁通门磁强计探头中心位置测量不准引入的不确定度分量u4。

根据测试分析，磁强计的探头中心定位误差0.5 mm，考虑最小测量距离300 mm，按均匀分布考虑定位的影响，取k=3，则由磁强计探头中心点位置的偏离引入的不确定分量为：

u4=0.53003=9.6×10-4

- 由磁铁和磁磁通门强计探头不同轴引入的不确定度分量u5。

根据实验经验分析，磁铁相对于磁强计探头最大偏离程度可能达到0.5 mm，按最小测量距离300mm计算，按均匀分布考虑，取k=3，则由磁铁和磁强计探头不同轴引入的不确定分量为：

u5=0.53003=9.6×10-4

- 由测距系统测量不准引入的不确定度分量u7。

测距平台进行距离测量，根据测试数据分析，测量最大误差可能达到0.5 mm，按最小测量距离300mm计算，按均匀分布考虑，取k=3，则由测距系统测量不准导致磁铁位置测量不准引入的不确定分量为：

u7=0.53003=9.5×10-4

- 由环境磁场波动引入的不确定度分量u8。

在过程中（一般不超过10 min），实验室的最大环境干扰磁场不超过0.5 nT，假设其分布服从均匀分布，取k=3，则由测量期间环境磁场波动引入的不确定度分量为：

u8=0.55003=5.8×10−4

3.5不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见表3。

表3	磁场计算法检定磁铁的不确定度分量一览表

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 分布 | k值 | 灵敏系数 | uc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | A |  |  | 1 | 3×10-4 |
| u2 | 磁强计测量磁场 | B | 正态分布 | 2 | 1 | 5×10-4 |
| u5 | 磁强计时漂 | B | 均匀分布 | 3 | 1 | 1.2×10-4 |
| u4 | 探头中心点位置 | B | 均匀分布 | 3 | 1 | 9.6×10-4 |
| u5 | 磁铁和磁强计探头不同轴 | B | 均匀分布 | 3 | 1 | 9.6×10-4 |
| u6 | 磁铁位置测量不准 | B | 均匀分布 | 3 | 1 | 9.5×10-3 |
| u7 | 环境磁场波动 | B | 均匀分布 | 3 | 1 | 5.8×10-4 |

3.6相对合成标准不确定度

各相对不确定度分量独立不相关，考虑其他影响量，则磁场计算法检定磁铁的磁矩的相对合成标准不确定度为：

ucrel=u12+i=28ci2ui2=2.0×10−3

3.7 相对扩展不确定度

用简易法，取k=2，则磁场计算法检定磁铁的磁矩的相对扩展不确定度为：

Urel=kucrel=4×10−3

4 磁矩校准不确定度评定

根据校准规范，磁矩可由磁偶极矩除以真空磁导率得到，二者相差一个常数。因此，磁矩的校准不确定度与磁偶极矩相同，即扩展不确定度U(m)=U(j)=2.6×10-9 Wbm。相对扩展不确定度Ur(m)=0.35%(k=2)。