中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－××××

机动车转向盘转向力-转向角检测仪

校准装置校准规范

Calibration Specification of Calibrators of Steering Force and Steering Angle Detector for Steering Wheel of Motor Vehicle

（ 报审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

机动车转向盘转向力-转向角

JJF ××××－××××

检测仪校准装置校准规范

Calibration Specification of Calibrators

for Steering Force and Steering Angle Detector

for Steering Wheel of Motor Vehicle

归 口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

吉林省计量科学研究院

参加起草单位：中国测试技术研究院

厦门市计量检定测试院

福建省计量科学研究院

贵州省计量测试院

邢台中测仪器设备有限公司

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨永灿（广东省计量科学研究院）

房法成（吉林省计量科学研究院）

参加起草人：

赵  军（中国测试技术研究院）

江  涛（厦门市计量检定测试院）

王辰曦（福建省计量科学研究院）

吴凯华（贵州省计量测试院）

苏  哲（邢台中测仪器设备有限公司）

目  录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4  概述	1

5 计量特性	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	3

8 校准结果的表达	6

9 复校时间间隔	6

附录A 机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置原始记录	7

附录B 机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置校准证书内页格式	9

附录C 机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置示值误差测量不确定度评估	10

- 引    言

本规范以JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考了JJG 30—2012《通用卡尺》检定规程、JJG 99—2022《砝码》检定规程、JJG 144—2007《标准测力仪》检定规程、JJF 1114—2004光学、数显分度台校准规范、JJF 1115-2004光电轴角编码器校准规范、JJF 1196《机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范》和GB/T 34592—2017 《汽车转向盘转向力-转向角检测仪》国家标准编制而成。

本规范为首次发布。

机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置校准规范

- 1  范围

本规范适用于机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置的校准。

- 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 30—2012 通用卡尺

JJG 99—2022 砝码

JJG 144—2007 标准测力仪

JJF 1196 机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范

GB∕T 34592—2017  汽车转向盘转向力-转向角检测仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语和计量单位

GB∕T 34592—2017界定的及以下术语适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1 转向力 steering force

操纵方向盘转向时，作用在方向盘外缘的切向力。

[ 来源：GB∕T 34592—2017，3.1 ]

3.1.2 转向角 steering angle

操纵转向盘转向时，转向盘绕其转轴的转动角度。

[ 来源：GB∕T 34592—2017，3.3 ]

3.2 计量单位

使用法定计量单位为：

力值：牛[顿]（N）；角度：度(°)或分（′）；长度：毫米（mm）；质量：千克（kg）。

- 4  概述

机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置（以下简称“转向盘力角仪校准装置”）是用于对机动车转向盘转向力-转向角检测仪进行校准的计量器具，包括测力仪式转向盘力角仪校准装置、砝码组式转向盘力角仪校准装置等。

测力仪式转向盘力角仪校准装置主要由测力仪、角度测量仪、加力机构及显示仪表等组成。转向力测量是通过加力机构，经测力仪转换为电信号，并由显示仪表显示力值。转向角测量是通过角度测量仪转化为电信号，并由显示仪表显示角度值。

砝码组式转向盘力角仪校准装置主要由砝码组、游标卡尺、角度测量仪、显示仪表等组成。转向力测量是以砝码组为标准力源直接直接测量。转向角测量是通过角度测量仪转化为电信号，并由显示仪表显示角度值。

- 5  计量特性

- 转向盘力角仪校准装置计量性能要求见表1

- 表1 转向盘力角仪校准装置计量性能要求

| - 序号 | - 项目 |  |  | - 计量性能要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 转 - 向 - 力 | - 测力仪式① | - 分辨力 | - 不大于0.1 N |  |
| - 2 |  |  | - 零点漂移 | 仪表的变化量30 min内不大于0.2 N |  |
| - 3 |  |  | - 示值误差 | - 一般不超过±0.5% |  |
| - 4 |  |  | - 重复性 | - 一般不大于0.5% |  |
| - 5 |  | - 砝码 - 组式② | - 质量 | - M2等级及以上， - 符合JJG 99—2022《砝码》的要求 |  |
| - 6 | - 游标卡尺② |  |  | 符合JJG 30—2012《通用卡尺》的要求 |  |
| - 7 | - 转向角③ |  | - 分辨力 | - 不大于0.1° |  |
|  |  |  | - 零点漂移 | 仪表的变化量30 min内不大于0.1° |  |
| - 8 |  |  | - 示值误差 | - 一般不超过±0.5°（±30′） |  |
| - 9 |  |  | - 重复性 | - 一般不大于0.25°（±15′） |  |

注：1、①和③为测力仪式校准装置的计量技术指标；②和③为砝码组式校准装置的计量技术指标。

2、以上技术要求不用于符合性判定，仅供参考。

- 6  校准条件

- 6.1  环境条件

a) 温度：(0～40)℃；

b) 相对湿度：≤85% 。

c) 校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对校准结果无影响的环境下进行。

- 6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备技术指标见表1。

表1测量标准及其他设备技术指标

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准测力仪 | 测量范围：（0~1000）N 准确度等级：0.1级 |
| 2 | 角度测量仪 | 测量范围：(0～360)° MPE：±10′ |
| 3 | 游标卡尺检定装置 | 参照JJG 30—2012《通用卡尺》的要求 |
| 4 | 砝码检定装置 | 参照JJG 99—2022《砝码》的要求 |
| 5 | 秒表 | 测量范围：（0～3600）s MPE:±0.07 s/10 min |
| 6 | 角度测量工装 | ------ |
| 注：也可使用满足要求的其他测量标准。 |  |  |

- 7  校准项目和校准方法

7.1 校准前检查

目视检查转向盘力角仪校准装置外观、结构相关组成部件，按照转向盘力角仪校准装置说明书要求开机预热。

7.2 转向力校准

7.2.1 测力仪式

7.2.1.1 分辨力

给转向盘力角仪校准装置施加转向力，观测转向力显示仪表，其显示示值末位数字一个数码间隔的量即为转向力显示装置的分辨力。

7.2.1.2 零点漂移

将转向力调零，记录被校转向盘力角仪校准装置转向力的初始示值，在30 min内每隔10 min记录一次示值。各示值与初始示值的差值中，绝对值最大的数值为零点漂移。

7.2.1.3 示值误差和重复性

将标准测力仪按要求与被校转向盘力角仪校准装置的测力仪刚性连接，确保标准测力仪与被校测力仪受力中心相一致。选择转向盘力角仪校准装置的100 N、200 N、300 N、400 N、500 N五个点作为校准点。若转向盘力角仪校准装置带有校准汽车制动操纵力计功能的，需增加校准到覆盖汽车制动操纵力计的最大力值点，一般增加校准80%FS和100%FS两点。

对转向盘力角仪校准装置转向力显示仪表置零，预加3次额定负荷，每次额定负荷的保持时间应不少于30 s。每次预负荷被完全卸除之后，等待回零不少于30 s，检查显示仪表的回零情况，根据需要可重新调整零点。

按选定校准点，以递增顺序对标准测力仪和转向盘力角仪校准装置逐点施加相应的压力（以标准测力仪的示值作为参考值），在每级负荷加载后，保持一定的时间（通常为30 s），分别记录标准测力仪示值和转向盘力角仪校准装置示值，每个校准点测量3次，转向力示值误差按公式（1）和（2）计算。

Fi=13j=13Fij                             （1）

δi=Fi−FtiFti                               (2)

式中：

Fij——第i测量点转向盘力角仪校准装置转向力的第j次的测量示值（i= 1，2，3，4，5，6；j=1，2，3），N；

Fi——第i测量点转向盘力角仪校准装置转向力的3次测量示值的算术平均值（i= 1，2，3，4，5，6），N；

δi——第i测量点转向力示值误差（i= 1，2，3，4，5，6），%；

Fti——第i测量点标准测力仪的示值（i= 1，2，3，4，5，6），N。

重复性的校准在进行转向力示值误差校准的同时进行，分别将各校准点3次示值采用极差法按公式（3）计算重复性。

Ri=Fimax−FiminFi×C                         (3)

式中：

Ri  ——第i测量点转向力重复性（i= 1，2，3，4，5，6），%；

Fimax——第i校准点转向盘力角仪校准装置转向力3次测量示值最大值（i= 1，2，3，4，5，6），N；

Fimin——第i校准点转向盘力角仪校准装置转向力3次测量示值最小值（i= 1，2，3，4，5，6），N；

C——极差系数，取1.69。

使用同样方法，对转向盘力角仪校准装置进行拉力校准。

7.2.2 砝码组式

转向盘力角仪校准装置的转向力校准装置为砝码组的，按JJG 99—2022《砝码》中规定的方法对砝码的各项计量性能进行校准。

7.3 游标卡尺校准

使用砝码组作为转向盘力角仪校准装置的转向力校准装置需配置游标卡尺测量力臂的长度。游标卡尺的校准，按JJG 30—2012《通用卡尺》中规定的方法对游标卡尺的各项计量性能进行校准。

7.4 转向角校准

7.4.1 分辨力

转动转向盘力角仪校准装置转向角，观察转向角显示仪表，其角度显示末位数字一个数码间隔的量即为显示装置的分辨力。

7.4.2 零点漂移

将角度显示调零，记录被校转向盘力角仪校准装置转向角的初始示值，在30 min内每隔10 min记录一次示值。各示值与初始示值的差值中，绝对值最大的数值为零点漂移。

7.4.3 示值误差和重复性

使用角度测量工装，将角度测量仪按要求与转向盘力角仪校准装置的转向角串联。选择10°，30°，50°，180°，720°，1080°作为校准点。

按选定校准点，顺时针、逆时针方向分别逐级对转向盘力角仪校准装置转向角进行测量（以标准角度测量仪的示值作为参考值），分别记录角度测量仪与转向盘力角仪校准装置示值，每个校准点测量3次。转向角示值误差按公式（4）和（5）计算。

αi=13j=13αij                              (4)

Δi=αi−βi                               (5)

式中：

αi——第i校准点顺时针、逆时针方向转向盘力角仪校准装置转向角示值的算术平均值（i= 1，2，3，4，5，6），°；

αij——第i校准点顺时针、逆时针方向转向盘力角仪校准装置转向角第j次示值（i= 1，2，3，4，5，6；j=1，2，3），°；

Δi——第i校准点转向角顺时针、逆时针方向示值误差（i= 1，2，3，4，5，6），°；

βi——第i校准点正（反）方向标准角度测量仪示值（i= 1，2，3，4，5，6），°。

重复性的校准在进行转向角示值误差校准的同时进行，将各校准点3次示值采用极差法按公式（6）计算重复性。

ri=αimax−αiminC                                 (6)

式中：

ri——转向角重复性（i= 1，2，3，4，5，6），°；

αimax——第i校准点顺时针、逆时针方向转向盘力角仪校准装置转向角3次测量示值最大值（i= 1、2、3、4、5、6），°；

αimin——第i校准点顺时针、逆时针方向转向盘力角仪校准装置转向角3次测量示值最小值（i= 1、2、3、4、5、6），N；

C——极差系数，取1.69。

- 8  校准结果的表达

转向盘力角仪校准装置经校准后出具校准证书，校准证书信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，校准证书内页格式可参考附录B。转向盘力角仪校准装置示值误差测量不确定度评定的示例见附录C。

- 9 复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

- 转向盘力角仪校准装置原始记录

- 推荐的测力仪式转向盘力角仪校准装置原始记录格式见表A.1。砝码组式转向盘力角仪校准装置原始记录格式参照JJG 99—2022《砝码》和JJG 30—2012《通用卡尺》的格式，角度校准可参考表A.1转向角校准部分。

表A.1 标准测力仪-角度测量仪式校准装置原始记录

| 证书编号： 原始记录编号： 共 页 第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 温度 ℃，相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器具名称 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  | 检定前标准设备状态 |  |  |  |  |  |  | 检定后标准设备状态 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |  |  | 正常□/不正常□ |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 1、分辨力 |  |  |  |  | 转向力： 转向角： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |  |  |  | 0 min |  |  |  |  | 10 min |  |  |  |  |  | 20 min |  |  |  | 30 min |  |  |  | 最大值 |  |  |
|  |  |  |  | 转向力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转向角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、转向力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值（N） | 压向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拉向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度k=2 |  |
|  | 被校装置示值（N） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（%） |  | 重复性 （%） |  |  | 被校装置示值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（%） |  | 重复性 （%） |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、转向角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值（°） | 顺时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度k=2 |
|  | 被校装置示值（°） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（°） |  | 重复性 （°） |  |  | 被校装置示值（°） |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（°） |  | 重复性 （°） |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：可根据校准单位的管理要求或依据不同设备的送校单位要求修改。

- 附录B

- 转向盘力角仪校准装置校准证书内页格式

- 推荐的测力仪式转向盘力角仪校准装置校准证书内页格式见表B.1。砝码组式转向盘力角仪校准装置校准证书内页格式参照JJG 99—2022《砝码》和JJG 30—2012《通用卡尺》的格式，角度校准可参考表B.1转向角校准部分。

| 表B.1 机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置校准证书内页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分辨力 | 转向力： |  |  |  | 转向角： |  |  |  |
| 2 | 零点漂移 | 转向力： |  |  |  | 转向角： |  |  |  |
| 3 | 转向力 | 校准点（N） | 压向 |  |  | 拉向 |  |  | 扩展不确定度 k=2 |
|  |  |  | 示值（N） | 示值 误差（%） | 重复性（%） | 示值（N） | 示值 误差（%） | 重复性（%） |  |
| 4 | 转向角 | 校准点（°） | 顺时针 |  |  | 逆时针 |  |  | 扩展不确定度 k=2 |
|  |  |  | 示值（°） | 示值 误差（°） | 重复性（°） | 示值（°） | 示值 误差（°） | 重复性（°） |  |

- 注：可根据校准单位的管理要求修改。

- 附录C

转向盘力角仪校准装置示值误差测量不确定度的评估示例

C.1 测量方法

本示例以测力仪式转向盘力角仪校准装置的转向力100 N力值点和转向角10°示值误差测量结果的不确定度评定为例，说明转向力和转向角示值误差校准项目的测量结果不确定度评定的程序。

转向力：按校准点，以递增顺序对标准测力仪和转向盘力角仪校准装置逐点施加相应的压力（以标准测力仪的示值作为参考值），在每级负荷加载后，保持一定的时间（通常为30 s），分别记录标准测力仪示值和转向盘力角仪校准装置示值，每个校准点测量3次，按公式（C-1）计算机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置示值误差。

转向角：按选定校准点，顺时针、逆时针方向分别对转向盘力角仪校准装置转向角进行测量（以标准角度测量仪的示值作为参考值），分别记录标准角度测量仪与转向盘力角仪校准装置示值，每个校准点测量3次，按公式（C-4）计算得到方向盘力角仪的转向角示值误差。

C.2 转向力示值误差测量不确定度的评估

C.2.1测量模型

δi=Fi−FtiFti=FiFti−1                               (C-1)

式中：

δi——第i测量点转向力示值误差（i= 1，2，3，4，5，6），%；

Fi——第i测量点转向盘力角仪校准装置转向力的3次测量示值的算术平均值（i= 1，2，3，4，5，6），N；

Fti——第i测量点标准测力仪的示值（i= 1，2，3，4，5，6），N。

各输入量的不确定度互不相关时，其合成标准不确定度可用公式（C-2）表示：

uc(δi)=c12u2(Fi)+c22u2(Fti)                    (C-2)

式中：

c1=∂(δF)∂Fi=1Fti，c2=∂(δF)∂Fti=−FiFti2

uc(δi)——转向盘力角仪校准装置第i点转向力示值误差的合成标准不确定度（i= 1，2，3，4，5，6），%；

u(Fi)——转向盘力角仪校准装置第i点引入的标准不确定度（i= 1，2，3，4，5，6），N；

u(Fti)——标准测力仪第i点引入的标准不确定度（i= 1，2，3，4，5，6），N；

- C.2.2 不确定度分量的评定

- C.2.2.1 转向盘力角仪校准装置转向力测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。10次重复测量结果如表C-1所示，用贝塞尔公式(C-3)计算实验标准差：

s(Fij)=j=110(Fij−Fij)2n−1			                (C-3)

式中：

Fij——转向盘力角仪校准装置第i点转向力多次测量值的平均值，N；

Fij——转向盘力角仪校准装置第i点转向力测量值第j次测量值，N；

——重复测量的次数，此处n=10。

表C-1 转向盘力角仪校准装置转向力100 N点重复性测量数据

| 第j次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转向力示值/N | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.00 |

根据表1中的数据，可由公式（C-3）计算出10次重复测量的实验标准差：

s(Fi)=0.07 N

实际测量时，取3次的平均值作为测量结果。

故有：

u1(Fi)=0.07 N3 =0.04 N

C.2.2.2 转向盘力角仪校准装置转向力示值分辨力引入的标准不确定度

转向盘力角仪校准装置转向力示值分辨力为0.1 N，进行B类评定，那么其区间半宽度为a=0.05 N，估计为均匀分布，包含因子k=3，则转向盘力角仪校准装置转向力示值分辨力引入的标准不确定度为：

u2(Fi)=a3=0.05 N3=0.03 N

C.2.2.3 由于重复性引入的标准不确定度大于分辨力引入的标准不确定度，为避免重复计算，取重复性引入的标准不确定度作为转向盘力角仪校准装置转向力引入的标准不确定度。

u(Fi)=u1(Fi)=0.04 N

- C.2.2.4 标准测力仪的示值误差引入的标准不确定度

由标准测力仪示值允差为±0.1%，则分散区间的半宽度为a=0.1%，估计为均匀分布，包含因子k=3，则在校准转向力100N时，标准测力仪示值误差引入的标准不确定度为：

u(Fti)=100 N×a3=100 N×0.1%3=0.06 N

C.2.3 不确定度分量一览表

转向力示值误差测量结果不确定度分量表见表C-2。

表C-2 转向力示值误差测量结果不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向盘力角仪校准装置转向力测量重复性引入 | 0.04 N |  | 0.04% |
| 标准测力仪示值误差引入 | 0.06 N |  | 0.06% |

- C.2.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式(C-2)计算可得：

uc(δF)=0.07%

- C.2.6 扩展不确定度

- 包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Urel(δF)=k×uc(δF)=2×0.07%=0.14%

C.3 转向角示值误差测量不确定度的评估

C.3.1测量模型

Δi=αi−βi                               (C-4)

式中：

Δi——第i校准点转向角顺时针、逆时针方向示值误差（i= 1，2，3，4，5，6），°；

αi——第i校准点顺时针、逆时针方向转向盘力角仪校准装置转向角示值的算术平均值（i= 1，2，3，4，5，6），°；

βi——第i校准点正（反）方向标准角度测量仪示值（i= 1，2，3，4，5，6），°。

各输入量的不确定度互不相关时，其合成标准不确定度可用公式（C-5）表示：

uc(Δi)=c12u2(αi)+c22u2(βi)                 (C-5)

式中：

c1=∂(Δi)∂αi=1，c2=∂(Δi)∂βi=−1

uc(Δi)——转向盘力角仪校准装置转向角第i点示值误差的合成标准不确定度（i= 1，2，3，4，5，6），°；

u(αi)——转向盘力角仪校准装置第i点角度引入的标准不确定度，°；

u(βi)——标准角度测量仪第i点引入的标准不确定度，°。

- C.3.3 不确定度分量的评定

- C.3.3.1 转向盘力角仪校准装置转向角测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。10次重复测量结果如表C-3所示，用贝塞尔公式(C-6)计算实验标准差：

s(αij)=j=110(αij−αij)2n−1			                (C-6)

式中：

αij——转向盘力角仪校准装置第i点转向角多次测量值的平均值，°；

αij——转向盘力角仪校准装置第i点转向角测量值第j次测量值，°；

——重复测量的次数，此处n=10。

| 第j次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转向角示值/° | 10.1° | 10.2° | 10.1° | 10.0° | 10.1° | 10.2° | 10.1° | 10.1° | 10.2° | 10.1° |

表C-3 转向盘力角仪校准装置转向角10°点重复性测量数据

根据表1中的数据，可由公式（C-6）计算出10次重复测量的实验标准差：

s(αi)=0.06∘

实际测量时，取3次的平均值作为测量结果。

故有：

u1(αi)=0.06∘3 =0.04°

C.3.3.2 转向盘力角仪校准装置转向角示值分辨力引入的标准不确定度

转向盘力角仪校准装置转向角示值分辨力为0.1°，进行B类评定，那么其区间半宽度为a=0.05∘，估计为均匀分布，包含因子k=3，则转向盘力角仪校准装置转向角示值分辨力引入的标准不确定度为：

u2(αi)=a3=0.05∘3=0.03∘

C.3.3.3 由于重复性引入的标准不确定度大于分辨力引入的标准不确定度，为避免重复计算，取重复性引入的标准不确定度作为转向盘力角仪校准装置转向角引入的标准不确定度。

u(αi)=u1(αi)=0.04∘

- C.3.3.4 标准角度测量仪的示值误差引入的标准不确定度

由标准角度测量仪示值允差为±10′，则分散区间的半宽度为a=10'，估计为均匀分布，包含因子k=3，则在校准转向角10°时，标准角度测量仪示值误差引入的标准不确定度为：

u(βi)=a603=10'603=0.096∘

C.3.4 不确定度分量一览表

转向角示值误差测量结果不确定度分量表见表C-4。

表C-4 转向角示值误差测量结果不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 标准 不确定度 | 灵敏 系数 | 标准不确 定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向盘力角仪校准装置转向角测量重复性引入 | 0.04° | 1 | 0.04° |
| 标准角度测量仪示值误差引入 | 0.096° | -1 | 0.096° |

- C.3.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式(C-5)计算可得：

uc(Δi)=0.1∘

- C.3.6 扩展不确定度

- 包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(Δi)=k×uc(Δi)=2×0.1∘=0.2∘