中华人民共和国国家计量检定规程

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统

校准规范编写说明

《弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范》

编写组

2022年09月15日

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统

校准规范编写说明

## 制定的必要性

弱贯穿辐射包含β粒子和中低能能量光子，铀矿开采、核燃料生产及处理、反应堆检修、核医学、核应急、国防等众多领域均会涉及到它。尤其随着核电大发展，环境辐射剂量监测和人员剂量监测需求的不断增加，近年来对弱贯穿辐射个人剂量当量的溯源需求也快速增加。

然而目前国内用于个人和环境热释光剂量测量系统的量值传递的技术规范已经建立，但是对于弱贯穿辐射个人剂量当量热释光测量系统的量值传递的技术规范还是空白，为了保证弱贯穿辐射个人剂量当量的量值准确与统一，需要制定弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范。

国际上，先进国家在弱贯穿辐射个人剂量当量监测方面建立了较为完备的量传体系，为弱贯穿辐射个人剂量当量的准确测量提供计量保证。国际电工委员会在2020年出具IEC 62387《辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统》，国内外热释光剂量测量系统研发机构和生产厂家针对β辐射和中低能能量光子开展该设备的研制。国内根据2012年出具的IEC 62387标准建立了《JJG 593-2016 个人和环境检测用X、γ热释光剂量测量系统检定规程》，但是对于弱贯穿辐射个人剂量当量不能很好的覆盖，无法满足国内越来越多的应用单位对弱贯穿辐射个人剂量当量进行量值溯源的需求；目前我单位可以为这些用户提供弱贯穿辐射个人剂量当量的量传服务，但是这些客户对于弱贯穿辐射个人剂量当量的溯源需求无法得到满足。

随着我国核电产业的高速发展以及核测量仪器产业的成熟，市场上也不断出现各种针对弱贯穿辐射剂量监测的热释光剂量测量系统。目前，关于弱贯穿辐射编制全国统一的针对此类热释光剂量测量系统的校准规范任务就显得更为亟需。

经与全国电离辐射计量技术委员会的沟通协商，于2018年向原国家质检总局正式申请制订《弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范》，经国家质量监督检验检疫总局批准，该校准规范的制订工作也列入了2020~2022年的技术法规制修订计划。

## 编写过程

中国计量科学研究院作为本校准规范主要起草单位，中国测试技术研究院和中国疾病预防控制中心参与起草。起草小组同技术委员会负责人就校准规范的适用范围、采用的辐射量、编写依据、计量性能要求和通用技术要求等问题开展了深入讨论，确定了制定工作的具体内容。

本检定规程主要参照IEC 62387-2020 Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation （辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统）起草，初稿于2022年9月完成。经与技术委员会和有关专家多次讨论修改并补充，计划于2022年10月完成征求意见稿并发送至技术委员会全体委员在内的各位专家，广泛征求意见。

## 适用范围

本校准规范只适用于弱贯穿辐射外照射条件下的个人剂量当量Hp(0.07)热释光剂量测量系统的溯源，不适用于X、γ射线剂量当量(率)仪、中子辐射剂量当量（率）仪、β射线定向剂量当量（率）仪等仪器的溯源。当前国际标准规定对于X射线，个人剂量当量Hp(0.07)平均能量额定范围是8 keV~250 keV；对于β射线，个人剂量当量Hp(0.07)平均能量额定范围是70 keV~1.2 MeV。

因此，征求意见稿明确的本校准规范适用范围是：

辐射——X射线及β射线；

辐射量——个人剂量当量Hp(0.07)；

X射线能量——8 keV~250 keV；

β射线能量——70 keV~1.2 MeV；

仪器类型——热释光剂量测量系统；

使用场合——辐射防护监测。

## 编写依据

- 本检定规程主要参考下列国际标准

IEC 62387-2020 Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation （核辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统）确定弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光剂量测量系统的计量特性，以及校准项目与方法。

ISO 6980-3 Nuclear energy-Reference beta-Particle radiation-Part 3: Calibration of area and personal dosimeters and determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence （核能 β参考辐射第3部分:场所和个人剂量仪的校准以及能量和角响应的确定）确定β射线参考辐射校准过程中的配套设备和要求，例如校准用体模、参考吸收剂量到个人剂量当量的转换系数。

4037.3-2019 Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy —Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence（放射防护—校准剂量仪和剂量率仪以及确定其作为能量响应的X和γ参考辐射 第3部分：场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定），确定X射线参考辐射校准过程中的配套设备和要求，例如校准用体模、空气比释动能到个人剂量当量的转换系数。

## 有关条文的说明

### 引言

本校准规范引言中写明按照JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编写，编写的主要依据为JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1035-2006 《电离辐射计量术语及定义》和IEC 62387-2020 《辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统》该标准国际通行。

### 体模

针对不同用途、不同射线种类的剂量计采用不同类型的体模进行校准。由于该校准规范中未提及眼晶体校准用体模，无需区分眼晶体剂量计校准用柱模，因此将直径73 mm的PMMA充水圆柱直接称为“ISO柱状体模”。

GB/T 12164.3-2013标准中第6.3.1节中描述全身剂量计校准对于β射线而言，采用不小于100 mm×100 mm×10 mm的PMMA板替代，而新版的ISO 6980.3-2019第6.3.1节规定外形尺寸为200 mm×200 mm×20 mm。由于此次校准规范所采用的吸收剂量到个人剂量当量的转换系数来源于ISO 6980.3-2019，因此此次校准规范设置ISO平板水箱体模的外形尺寸为200 mm×200 mm×20 mm。

### 校准项目

热释光剂量测量系统的计量特性要求与方法均来自IEC 62387-2020标准，主要包含校准因子、非线性响应、变异系数、平均辐射能量和入射角的响应。

### 非线性响应

参考IEC 62387-2020标准中P36第11.3.2(b)节“at each limit of each order of magnitude of the measuring range, at approximately 30 % of each full order of magnitude, at the limits of the measuring range and, in addition, in the vicinity of range changes (if known). In total, n repeated measurements at each of the w dose values shall be performed.”内容。提出“照射的剂量当量为测量范围内每个数量级的下限、上限、以及该上限的30%”

非线性响应计量特性技术指标为：

判别方法为：

### 变异系数

参考IEC 62387-2020标准中P36第11.3.3节，对变异系数进行评判。

### 能量和入射角响应

参考IEC 62387-2020标准中P45第11.7.1.2节，对光子辐射的能量和入射角响应进行评判。

参考IEC 62387-2020标准中P45第11.7.1.2节，对β辐射的能量和入射角响应进行评判。

能量和入射角响应根据实际校准情况，只考虑选取入射角为0°和60°两个角度进行照射，照射的能量为热释光剂量测量系统额定能量范围内所要求的平均能量最低的能量点。

《弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范》编写组

2022年09月15日