标准软磁材料磁特性环检定规程

试  验  报  告

- 试验目的

测量软磁合金环形标准样品的相对幅值磁导率和比总损耗，实验验证标准样品磁参数的重复性、温度影响和次级电压波形影响。

- 试验环境条件

环境温度： 23℃

相对湿度： 35%

供电电源：电压（220 10）V，频率（50 0.5）Hz

试验地点：中国计量科学研究院2号楼310室。

- 试验方法：

试验中采用规程中7.2.2中规定的方法进行测量。

- 试验设备

使用检定规程中规定的标准检定设备为：中国计量科学研究院现有软磁材料音频磁特性标准样品检定装置，具体包含：

| 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽频电压电流功率表 | CH2335 | 52128 | 2V5mA~200V5000mA | Urel=510-4 (k=2) |
| 数字多用表 | 2001 | 0560960 | 20mV~200V | Urel=510-4 (k=2) |

- 试验样品

试验中选择了五个具有代表性的软磁合金样品，其参数见表1。在规定条件下测量硅钢、坡莫合金、非晶、纳米晶等环形样品相对幅值磁导率和比总损耗。重复性试验使用A1、

A2、A3和A4样品。温度影响试验使用A1、A2、A4和A5样品。

表1  试验所用软磁合金样品参数表

| 编号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 非晶 | 纳米晶 | 坡莫合金 | 硅钢 | 坡莫合金 |
| 外观和附件 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 外径D(mm) | 11.36 | 30.08 | 40.04 | 35.16 | 40.02 |
| 内径d(mm) | 8.78 | 23.78 | 32.06 | 29.66 | 32.08 |
| D/d | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | 1.25 |
| 质量m(g) | 1.2062 | 33.2529 | 32.1575 | 52.2624 | 32.5862 |
| 密度(g/cm3) | 7.2 | 7.25 | 8.6 | 7.65 | 8.85 |
| 生产厂家 | 安泰科技股份有限公司 | 安泰科技股份有限公司 | 北冶功能材料有限公司 | 中国计量科学研究院 | 北冶功能材料有限公司 |

- 试验结果

1.  测量重复性

按检定规程步骤，在相同条件下重复10次测量，对A1、A2、A3、A4每个样品选择两个不同的频率，在给定磁感峰值的条件下，统计相对幅值磁导率和比总损耗的测量结果，结果见表2。

从表2可以看出，硅钢A4样品和坡莫合金A3样品音频范围内测量重复性好，非晶A1样品和纳米晶A2样品的测量重复性稍差。实践证明，为了得到与试样所经历磁化历史无关的和稳定的真实磁特性，在每次测量之前必须对试样进行退磁，即回到磁中性状态。实际上交流退磁不会使退磁达到理想状态。在稳定度测量中包含了退磁影响和定点参数设置准确度的影响。为了分析方便，我们取相对标准差最大值，10次测量相对幅值磁导率相对标准差为0.5%，比总损耗相对标准差为0.5%。

表2  10次测量结果统计

| 编号 |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率(Hz) |  | 20k | 100k | 50k | 200k | 1k | 10k | 400 | 20 |
| 初级绕组匝N1 |  | 5 |  | 5 |  | 50 |  | 100 |  |
| 次级绕组匝N2 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 50 |  |
| 磁感峰值(mT) |  | 400 | 100 | 50 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 1500 |
| 波形因子Kf |  | 1.110 | 1.111 | 1.111 | 1.117 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.116 |
| 相对幅值磁导率 | 平均值 | 50682 | 15809 | 40762 | 17918 | 12907 | 3278.4 | 19382 | 11558 |
|  | 标准差 | 249 | 78 | 113 | 85 | 29 | 7.7 | 12 | 28 |
|  | 相对标准差 | 0.49% | 0.49% | 0.28% | 0.47% | 0.22% | 0.23% | 0.06% | 0.24% |
| 比总损耗 w/kg | 平均值 | 18.101 | 18.675 | 0.63192 | 33.496 | 4.0905 | 6.9614 | 5.3308 | 0.52447 |
|  | 标准差 | 0.081 | 0.086 | 0.00252 | 0.070 | 0.0096 | 0.0088 | 0.0052 | 0.0005 |
|  | 相对标准差 | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.21% | 0.24% | 0.13% | 0.10% | 0.10% |

2. 温度影响

表3  温度影响

| 编号 | F(Hz) | B(mT) | T1(℃) | T2(℃) | 相对幅值磁导率 |  |  | 比总损耗W/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | T1 | T2 | /℃ | T1 | T2 | /℃ |
| A1 | 100k | 100 | 25.9 | 27.9 | 5811 | 5819 | 0.07% | 38.899 | 38.832 | -0.09% |
| A2 | 20k | 500 | 28.0 | 34.6 | 68115 | 68396 | 0.06% | 16.765 | 16.744 | -0.02% |
| A4 | 400 | 1500 | 27.2 | 34.0 | 10900 | 10837 | -0.09% | 13.329 | 13.264 | -0.07% |
| A5 | 5k | 400 | 32.0 | 37.5 | 7622 | 7645 | 0.06% | 25.663 | 25.543 | -0.09% |

所有磁性参数均是温度的函数，由于材料在磁化过程中要消耗能量，因此温度升高。在正常测试过程中，测量速度要尽可能的快速，使得样品本身温度符合规程的规定，重复测试时，退磁后适当延长放置时间，使样品温度回落到室温。温度影响实验恰恰利用样品的损耗所带来的温度变化。在待测样品保护盒上打一个小孔，将温度探头深入其中，使探头贴紧软磁合金表面，设定给定条件，观察样品相对幅值磁导率和比总损耗随温度变化。数据见表3。从表3可以看出，相对幅值磁导率和比总损耗随温度变化估计为每度小于0.1%。

3. 次级电压波形影响

磁性材料的B和H关系是个非线形器件，由于测试电源具有内阻，所以二者一般不可能同时实现正弦波。在工频和音频范围，我国和国外多数国家规定以磁感波形正弦作为测试条件。在高频率下测试电源的内阻同样品阻抗比起来小得多，容易实现次级电压波形正弦。次级电压波形影响主要集中在低频率段。我们通过改变初级绕阻匝数，改变磁化回路中的阻抗比来改变次级电压波形。实验结果见表4。

表4  次级电压波形影响

| 编号 | F(Hz) | B(mT) | Kf | 相对幅值磁导率 | 相对幅值磁导率变化 | 比总损耗W/kg | 比总损耗变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | 1k | 1500 | 1.111 | 20599 | -0.61% | 30.738 | 0.99% |
|  |  |  | 1.122 | 20473 |  | 31.043 |  |
| A4 | 400 | 1300 | 1.111 | 17670 | 0.03% | 9.0505 | 0.40% |
|  |  |  | 1.119 | 17676 |  | 9.0869 |  |

从表4数据看出，次级电压波形变化1%，带来相对幅值磁导率和比总损耗的变化可以估计为1%。

四  试验结论

通过上述试验得出如下结论：

(1) 10次测量相对幅值磁导率相对标准差为0.5%，比总损耗相对标准差为0.5%。

(2) 相对幅值磁导率和比总损耗随温度变化估计为每度小于0.1%。

(3) 次级电压波形变化1%，带来相对幅值磁导率和比总损耗的变化可以估计为1%。

五 验证时间和人员

验证时间：2006年06月-2007年06月

验证人员：张志高、侯瑞芬