电工钢片(带)磁性测量仪校准

不确定度评定报告

《电工钢片(带)磁性测量仪校准规范》制定工作组

2022年5月

电工钢片(带)磁性测量仪校准

不确定度评定

- 概述

  - 测量依据

依据《电工钢片(带)磁性测量仪校准规范》。

  - 测量环境条件

环境温度为（23±5）℃，相对湿度不大于70%，工作区内没有影响测量结果的电磁干扰。

  - 测量标准

测量标准技术要求见表1。

表1 测量标准一览表

| 测量标准名称 | 主要计量特性 |
| --- | --- |
| 频率表 | 最大允许误差±0.01% |
| 电压表 | 在磁测仪输出电压范围内，电压平均值最大允许误差±0.02%，有效值最大允许误差±0.02%。 |
| 电流表 | 在磁测仪输出电流范围内，电流有效值最大允许误差±0.02%，峰值电流最大允许误差±0.2%。 |
| 功率表 | 在磁测仪实际功率因数和波形因数下，功率最大允许误差±（0.05%~0.1%）。 |
| 游标卡尺 | 最大允许误差±0.05mm |
| 标准样品 | 比总损耗不确定度0.5%（k=2）,磁极化强度峰值不确定度0.3%（k=2） |

  - 测量对象

电工钢片(带)磁性测量仪(以下磁测仪)，励磁机构以方圈为例，试样为取向硅钢片，设定频率为50Hz。

  - 测量方法

按照《电工钢片(带)磁性测量仪校准规范》7.2的方法进行。分别对测量条件设定、电参量、波形因数、空气磁通补偿、几何尺寸、磁性能参数的示值误差等进行校准。

- 频率示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和频率表，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响均可忽略，测量模型为式（1）：

（1）

式中：

——磁测仪设定频率的示值误差，Hz；

——磁测仪设定频率，Hz；

——标准频率表所测得的频率，Hz。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由磁测仪输出频率重复性引入的。采用A类评定方法。设置频率50Hz，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表2：

表2  磁测仪输出频率测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(Hz) | 50.011 | 50.010 | 50.012 | 50.011 | 50.011 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(Hz) | 50.010 | 50.011 | 50.010 | 50.012 | 50.011 |

单次测量的实验标准差：

= 0.000738 Hz

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由标准频率表最大允许误差引入的，采用B类评定方法。

标准频率表最大允许误差为±0.01%，对应频率50Hz时，其区间半宽度为0.005Hz，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表3。

表3  频率示值误差不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁测仪输出频率重复性 | 0.000738Hz | 正态分布 | C1=1 | 0.000738Hz |
| 标准频率表最大允许误差 | 0.00289Hz | 均匀分布 | C2=-1 | 0.00289Hz |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.006 Hz

- 磁极化强度峰值设定值示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

被校仪器的磁极化强度峰值设定值示值误差可表示为：

(A.1)

式中：

——磁极化强度峰值设定值误差，T；

—— 被校仪器的磁极化强度峰值示值（仪器示值），T；

——磁极化强度峰值设定值的测量值（标准值），T。

由电压表和频率表测量电压和频率，按公式（3）计算磁极化强度峰值设定值：

(A.1)

  - 标准不确定度来源

校准时，采用相同的质量、长度和密度，被测试样横截面积相同，忽略其带来的影响。方圈次级绕组的电阻Ri为1.8 Ω，被校磁测仪电压表的阻抗Rt为1 MΩ，并联的电压表的阻抗为1 MΩ。因此，忽略方圈次级绕组电阻和电压表阻抗的影响。

    - 被校仪器引入的标准不确定度，其包括；

——被校仪器测量重复性引入的标准不确定度

——被校仪器分辨力引入的标准不确定度

    - 磁极化强度测量引入的标准不确定度

——电压表引入的标准不确定度

——电压稳定性引入的标准不确定度

——频率表引入的标准不确定度

  - 合成标准不确定度

各不确定度来源互不相关，合成标准不确定度计算公式可表示为：

其中，

  - 灵敏系数

，

  - 标准不确定度的评定

    - 被校仪器测量重复性引入的标准不确定度

被校准仪器测量试样，频率50Hz、磁极化强度峰值设定值为1.7T，读取并记录被校仪器的显示值。被校仪器10次的读数如表A.1。

表A.1 磁极化强度峰值设定值测量重复性

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(T) | 1.7005 | 1.7002 | 1.7001 | 1.7002 | 1.7006 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(T) | 1.7003 | 1.7004 | 1.7001 | 1.7003 | 1.7005 |

测量的平均值

单次测量的实验标准偏差：

则：

== 0.00018 T

    - 被校仪器分辨力引入的标准不确定度

被校仪器在磁极化强度峰值设定值1.7 T下的分辨力为0.0001 T，在0.00005 T区间内为均匀分布，包含因子，则：

    - 磁极化强度峰值测量引入的标准不确定度

（1）电压表引入的标准不确定度

电压表经过校准，符合技术要求，最大允许误差为0.01%，均匀分布，在50Hz、1.7T下对应电压=12.9111V，电压最大允许误差为0.01%12.9111V=0.00129 V，区间半宽a=0.00129 V，服从均匀分布，包含因子，则：

（2）电压稳定性引入的标准不确定度

由被校仪器电压输出稳定性引起，被校仪器在50Hz下输出电压=12.9111V时，稳定性为0.02%，区间半宽a=0.02%12.19111 V=0.00244 V，服从正态分布，包含因子k=2，则：

（3）频率表引入的标准不确定度

频率表经过校准，最大允许误差0.01%，服从均匀分布，在f0=50Hz下，频率的最大允许误差为0.01%50 Hz=0.005 Hz，区间半宽a=0.005 Hz，服从均匀分布，包含因子，则：

磁极化强度峰值设定值测量引入的标准不确定度汇总见表A.2

表A.2 磁极化强度峰值设定值测量引入的标准不确定度汇总表

| 输入量 | 不确定度来源 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- |
|  | 电压表 | 0.00074 V |
|  | 电压稳定性 | 0.00141 V |
| f0 | 频率表 | 0.0029 Hz |

根据，计算得到磁极化强度峰值设定值测量引入的标准不确定度。

  - 标准不确定度分量汇总

标准不确定度分量汇总见表A.3。

表A.2 标准不确定度分量汇总表

| 输入量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定分量/T |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被校仪器测量重复性 | 1 | 0.00018 |
|  | 被校仪器分辨力 | 1 | 0.00003 |
|  | 磁极化强度峰值设定值测量 | -1 | 0.00041 |

  - 合成标准不确定度

依照合成标准不确定度计算公式可得：

  - 扩展不确定度

取k=2，则其扩展不确定：

- 磁场强度峰值设定值示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和标准电流表，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响均可忽略，测量模型为式（3）：

（3）

式中：

——磁场强度峰值设定值的示值误差，A/m；

——磁场强度峰值设定值，A/m；

——由标准电流表的峰值计算所得的磁场强度峰值，A/m。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由磁测仪磁场强度峰值设定值重复性引入的。采用A类评定方法。设置频率50Hz，磁场强度峰值设定值为800A/m，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表6：

表6  磁测仪磁场强度峰值设定值测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(A/m) | 800.1 | 800.5 | 800.2 | 800.7 | 800.6 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(A/m) | 800.3 | 800.5 | 800.4 | 800.6 | 800.5 |

单次测量的实验标准差：

= 0.190 A/m

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由标准峰值电流表最大允许误差引入的，采用B类评定方法。

标准峰值电流表最大允许误差为±0.1%，根据校准规范公式（2）计算磁场强度峰值，因为公式（2）中其他参数与被校磁测仪所用的参数相同，等同于常量，不确定度为零。

对应磁场强度峰值设定值为800A/m时，其区间半宽度为0.8A/m，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表7。

表7  磁极化强度设定峰值示值误差不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁测仪磁场强度峰值设定值重复性 | 0.190A/m | 正态分布 | C1=1 | 0.190A/m |
| 标准峰值电流表最大允许误差 | 0.462A/m | 均匀分布 | C2=-1 | 0.462A/m |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =1.0 A/m

- 电压平均值示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和标准电压表，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响均可忽略，测量模型为式（4）：

（4）

式中：

——电压平均值示值误差，V；

——磁测仪平均值示值，V；

——标准电压表所测得的平均值电压，V。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由磁测仪电压平均值的测量重复性引入的，采用A类评定方法，设置频率50Hz，磁场强度峰值设定值为800A/m，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表8：

表8  磁测仪电压平均值测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(V) | 24.982 | 24.982 | 24.981 | 24.982 | 24.981 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(V) | 24.981 | 24.982 | 24.982 | 24.981 | 24.982 |

单次测量的实验标准差：

= 0.000516 V

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是包含两部分：

一部分为标准电压表的测量重复性引入的，采用A类评定方法。设置频率50Hz，磁场强度峰值设定值为800A/m，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表9：

表9  标准电压表电压平均值测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(V) | 24.9815 | 24.9816 | 24.9817 | 24.9815 | 24.9813 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(V) | 24.9814 | 24.9817 | 24.9815 | 24.9813 | 24.9816 |

单次测量的实验标准差：

= 0.000145 V

另一部分由标准电压表最大允许误差引入的，采用B类评定方法。标准电压表最大允许误差为±0.03%，对应电压平均值为24.9815时，其区间半宽度为0.00749V，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表10。

表10  电压平均值示值误差不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁测仪电压平均值重复性 | 0.000516V | 正态分布 | C1=1 | 0.000516V |
| 标准值重复性 | 0.000145V | 正态分布 | C2=-1 | 0.00432V |
| 标准值最大允许误差 | 0.00432V | 均匀分布 |  |  |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.009V

- 功率示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和标准功率表，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响均可忽略，测量模型为式（5）：

（5）

式中：

——功率示值误差，W；

——磁测仪功率，W；

——标准功率表所测得的功率，W。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由磁测仪功率的测量重复性引入的。采用A类评定方法。设置频率50Hz，磁极化强度设定峰值为1.7T，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表11：

表11  磁测仪功率测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(W) | 1.4170 | 1.4171 | 1.4169 | 1.4170 | 1.4171 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(W) | 1.4171 | 1.4170 | 1.4171 | 1.4170 | 1.4170 |

单次测量的实验标准差：

= 0.0000675 W

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是包含两部分：

一部分为标准功率表的测量重复性引入的，采用A类评定方法。设置频率50Hz，磁极化强度设定峰值为1.7T，在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表12：

表12  标准功率表测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(W) | 1.41572 | 1.41576 | 1.41575 | 1.41574 | 1.41566 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(W) | 1.41574 | 1.41567 | 1.41570 | 1.41572 | 1.41579 |

单次测量的实验标准差：

= 0.0000401 W

另一部分由标准功率表最大允许误差引入的，采用B类评定方法。标准功率表最大允许误差为±0.1%，对应功率为1.41573W时，其区间半宽度为0.00142W，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表13。

表13  功率示值误差不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁测仪功率重复性 | 0.0000675W | 正态分布 | C1=1 | 0.0000675W |
| 标准值重复性 | 0.0000401W | 正态分布 | C2=-1 | 0.000821W |
| 标准值最大允许误差 | 0.000820W | 均匀分布 |  |  |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.0017W

- 波形系数不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于标准电压表，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响均可忽略，测量模型为式（7）：

（7）

式中：

——磁测仪的波形系数；

——标准电压表电压有效值，V；

——标准电压表电压平均值，V。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由标准电压表有效值最大允许误差引入的，采用B类评定方法。标准电压表最大允许误差为±0.03%，其区间半宽度为0.03%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度主要是由标准电压表电压平均值最大允许误差引入的，采用B类评定方法。标准电压表最大允许误差为±0.03%，其区间半宽度为0.03%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表17。

表17  波形系数不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效值最大允许误差 | 0.0289% | 均匀分布 | C1=1 | 0.0173% |
| 标准值最大允许误差 | 0.0289% | 均匀分布 | C2=1 | 0.0173% |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.049%

- 几何尺寸测量不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，用游标卡尺测量方圈内边缘组成的正方形边长，温度、湿度等带来的影响均可忽略，测量模型为式（8）：

（8）

式中：

——方圈内边缘组成的正方形边长，mm；

——游标卡尺测量边长值，mm；

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量。主要是包含两部分：

一部分为边长的测量重复性引入的，采用A类评定方法。在重复条件下进行连续10次测量，测量结果如表18：

表18  边长的测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(mm) | 220.22 | 220.24 | 220.26 | 220.24 | 220.22 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(mm) | 220.24 | 220.26 | 220.24 | 220.24 | 220.26 |

单次测量的实验标准差：

= 0.0148mm

另一部分由游标卡尺的最大允许误差引入的，采用B类评定方法。游标卡尺最大允许误差为±0.05mm，其区间半宽度为0.05mm，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k＝，则有：

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表19。

表19  边长不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 0.0148mm | 正态分布 | C1=1 | 0.0148mm |
| 最大允许误差 | 0.0289mm | 均匀分布 | C2=1 | 0.0289mm |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.08mm

- 比总损耗示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和标准样品，温度、湿度等带来的影响均可忽略，测量模型为式（9）：

（9）

式中：

——比总损耗示值误差，W/kg；

——被校仪器比总损耗测量值（仪器示值），W/kg；

——比总损耗的标准值，W/kg。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 被校仪器测量重复性引入的标准不确定度

被校准仪器测量试样，设定频率50Hz、磁极化强度峰值为1.7T，读取并记录被校仪器的显示值。被校仪器10次的读数如表20：

表20  磁测仪比总损耗测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(W/kg) | 1.938 | 1.937 | 1.939 | 1.938 | 1.938 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(W/kg) | 1.938 | 1.937 | 1.938 | 1.939 | 1.938 |

单次测量的实验标准差：

= 0.000667 W/kg

    - 被校仪器分辨力引入的标准不确定度

被校仪器的分辨力为0.001 W/kg，区间半宽为0.0005 W/kg，服从均匀分布，包含因子，则：

    - 标准样品引入的标准不确定度

标准样品经过校准。根据校准证书，Ps,0=1.931 W/kg，不确定度为Urel=0.5%，k=2。

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表21。

表21  比总损耗示值误差不确定度分量表

| 输入量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定分量W/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Ps | 测量重复性 | 1 | 0.000667 |
| Ps | 分辨力 | 1 | 0.00029 |
| Ps,0 | 标准样品不确定度 | -1 | 0.00483 |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.010W/kg

- 磁极化强度峰值示值误差不确定度的评定

  - 测量模型

在校准规范的规定条件下，对于磁测仪和标准样品，温度、湿度等带来的影响均可忽略，测量模型为式（10）：

（10）

式中：

——磁极化强度峰值示值误差，T；

——磁测仪磁极化强度峰值测量值，T；

——标准样品磁极化强度峰值给定值，T。

  - 标准不确定度来源及评定

测量不确定度主要来源于输入量和，两个输入量之间不相关。

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度是由磁测仪磁极化强度峰值测量重复性引起的，采用A类评定方法，设置频率50Hz，磁场强度峰值设定值为800A/m，在重复条件下进行连续10次测量。测量结果如表22：

表22  磁测仪磁极化强度峰值测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(T) | 1.759 | 1.759 | 1.760 | 1.760 | 1.759 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值(T) | 1.760 | 1.759 | 1.760 | 1.760 | 1.759 |

单次测量的实验标准差：

    - 标准不确定度

输入量的标准不确定度是由标准样品磁极化强度峰值的不确定度引起的，根据标准样品校准证书其不确定度为0.5%（k=2）。采用B类评定方法，设置频率50Hz，磁场强度峰值设定值为800A/m，标准样品的磁极化强度峰值为1.762T，

  - 合成标准不确定度

合成标准不确定度分量见表23。

表23  磁极化强度峰值示值误差不确定度分量表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁测仪测量结果不确定度 | 0.000527T | 正态分布 | C1=1 | 0.000527T |
| 标准样品不确定度 | 0.00441T | 正态分布 | C2=-1 | 0.00441T |

合成标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2,则其扩展不确定为

取 =0.0089T