地磁矢量场用磁通门磁力仪 校准规范

编写说明

中国地震局地球物理研究所 二○二三年五月

地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范

编写说明

- 任务来源及计划要求

根据《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2022〕70号），国家计量技术规范《地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范》的制定任务，由中国地震局地球物理研究所、中国计量科学研究院、江苏省地震局高邮地震台、天津市地震局等单位联合承担，计划要求2023年12月完成。

- 编写过程

  - 编写原则

根据计划要求，主要起草单位于2022年4月正式成立《规范》编写组，依据编写组的工作职责，制定了工作计划。参加编写的工作人员确定了《规范》的结构框架和如下编写原则：

- 适用性，规范内容应便于实施；

- 完整性，设置的条款应力求全面、实用，涵盖地磁矢量场用磁通门磁力仪（以下简称磁通门磁力仪）校准的全部要求；

- 正确性，文字简练，描述科学、准确。

  - 各阶段的主要工作

2022年4月：成立编写组，制定工作计划；

2022年5月～12月：完成调研与资料收集，完成《规范》初稿编写；

2023年1月～6月：在初稿基础上，听取专家意见，编写组内部多次讨论修改，形成《规范》征求意见稿，以及测量不确定度评定分析、验证试验等工作；

2023年7月～11月：根据对校准规范征求意见稿收集的意见情况，对规范进行修改完善，形成报审稿；

2023年12月：按全国地震专用计量测试技术委员的统一安排，组织对报审稿进行了预审。

- 征求意见情况

本规范编写过程中开展了大量的调研与资料收集，由主要起草单位向磁通门磁力仪的研制、生产、使用单位以及部分其他计量技术机构的技术调研，同时开展相应的性能测试实验。编写组内部针对校准规范的征求意见稿进行了多次讨论修改。

- 主要技术内容的说明

  - 磁通门磁力仪的原理与用途

利用高磁导率材料在交变磁场的饱和激励下其磁感应强度与磁场强度呈非线性，其缠绕在磁芯上的感应线圈的感应电动势与外磁场成一定函数关系的原理制成具有测量磁场强度大小和方向的测量仪器。用于观测地磁场水平南北、水平东西和垂直三分量磁场值和一分量观测环境的温度值，并按照H、D、Z、T（或X、Y、Z、T）输出四个分量信号。其最常见的用途为记录地磁矢量场的日变化，通过对其高质量的观测数据开展相应的地磁学研究工作。

  - 典型磁通门磁力仪的技术指标

目前我国常用的典型用于地磁矢量场观测的磁通门磁力仪的型号与技术指标见表1。

表1 典型质子磁强计一览表

| 序号 | 研制机构或厂家 | 型号 | 主要技术指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国地震局地球物理研究所 | GM3/GM4/GM4-LD | 补偿磁场范围：-62500nT～+62500nT； 测量范围：-2500nT～+2500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：0.1 nTRMS； 温度漂移：<1 nT/℃； 采样率：1次/秒； | 应用于“九五”“十五”“十一五”中国地磁台网中心，“子午”工程、台阵观测等 |
| 2 | 北京司南铭远科技有限责任公司 | FGM01 | 补偿磁场范围：-62500nT～+62500nT； 测量范围：-2500nT～+2500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：0.1 nTRMS； 温度漂移：<1 nT/℃； 采样率：1次/秒； |  |
| 3 | 北京地质仪器厂 | CTM/BS-1 | 补偿磁场范围：-62500nT～+62500nT； 测量范围：-2500nT～+2500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：0.1 nTRMS； 温度漂移：<1 nT/℃； 采样率：1次/秒； |  |
| 4 | 北京奥地探测仪器有限公司 | CTM/BS-2 | 补偿磁场范围：-62500nT～+62500nT； 测量范围：-2500nT～+2500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：0.1 nTRMS； 温度漂移：<1 nT/℃； 采样率：1次/秒； |  |
| 5 | 丹麦 | FGE | 补偿磁场范围：-62500nT～+62500nT； 测量范围：-2500nT～+2500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：0.1 nTRMS； 温度漂移：<0.25 nT/°C； 采样率：1 per s； | “十五”期间，应用于中国地磁台网的基准地磁台； |
| 6 | 乌克兰LVIV研究所 | LEMI-025、LEMI-018 | 补偿磁场范围：± 70000 nT； 测量范围：± 4000 nT 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：< 10 pT rms； 温度漂移：<0.2 nT/°C； 采样率：1 per s； 长期零漂：< ± 5 nT/year； |  |
| 7 | 英国Bartington公司 | MAG-03 | 测量范围：-62500nT～+62500nT； 示值分辨力：0.01 nT； 噪声：< 10 pT rms； 温度漂移：<0.20 nT/°C； |  |

  - 磁通门磁力仪的计量特性

- 磁场噪声

磁场噪声是指当输入磁场不变时，质子磁强计示值在短时间内的随机变化，噪声的大小一般与测量时间和采样频率有关。质子磁强计的噪声一般有峰峰值、有效值、功率谱密度等几种评价方式。

- 磁感应强度的最大允许误差

磁感应强度的最大允许误差的规定是对仪器示值误差的要求，是仪器示值与对应输入量的参考量值之差。在不同的磁场校准点，有不同的最大允许误差。

- 频带范围

测量仪器的幅频特性曲线的两截止频率（-3dB）之间的频率范围。因地磁场是缓慢变化的，主要关注低频段的平坦特性，一般从DC开始，其截至频率与仪器的采用频率直接相关。

4）零偏

当外磁场为零时，仪器的示值。因仪器架设过程需要仪器自身通过D分量确定方向，为了较少定向引入的安装误差，尤其关注D分量的零偏值。

5）正交度

三分量磁传感器各磁轴之间的夹角相对90°的偏差。因矢量场观测，若存在非正交度误差，则各分量之间有横向场分量，影响观测数据的质量。

6）温度系数

- 因磁通门磁力仪弊端为受观测环境温度的影响，即存在温漂。当外磁场保持不变时，磁通门磁力仪的示值随温度的变化。针对温度系数的测试可以通过地磁台站对比测试法校准磁通门磁力仪的温度系数，也可使用无磁高低温试验箱测试。

当该变化为线性时，可以用示值相对温度的变化率来表示质子磁强计的温漂，单位为纳特每摄氏度（nT/℃），用符号BT表示；当该变化为非线性时，可用示值随温度的最大变化量来表示磁通门磁力仪在该温度范围内的温漂，单位为纳特（nT），用符号δBT表示。

  - 校准环境条件

温度、相对湿度、供电电源均为常规要求。

弱磁感应强度检定系统，包括零磁空间装置、标准线圈、电流源等，产生用于检测的标准磁场。其磁场测量范围应覆盖被校磁通门磁力仪的磁场范围，均匀区应大于被校磁通门磁力仪的探头尺寸，均匀区内磁感应强度的最大允许误差不大于被校磁通门磁力仪最大允许误差的1/3，零磁空间内的剩余磁场强度不大于20nT，工作区内各点的磁场差值应不大于0.1 nT。

  - 校准方法

- 1）磁场噪声

用磁场屏蔽法校准磁通门磁力仪的磁场噪声。根据被校磁通门磁力仪的使用要求选定磁场校准点和采样时间间隔，保持磁场校准点不变，被校仪器连续采样读数，计算得到被校磁通门磁力仪的磁场噪声。

- 2）磁感应强度的最大允许误差

用直接测量法校准磁通门磁力仪的最大允许误差。一般应选择包含被校磁通门磁力仪测量范围上下限及中间值的12个磁场校准点，并使被校点平均分布在所选量程上，记录被校仪器的示值与标准磁场值，计算两者的差值。

- 3）频带范围

用直接测量法校准磁通门磁力仪的频带范围。通过恒流和交流电流源对标准线圈施加同幅度不同频点的标准磁场，通过计算被校磁通门磁力仪记录的恒定磁场和交变正弦波磁场峰峰值与标准磁场的峰峰的20LOG关系，查看3dB的截至频点。

4）零偏

用磁场屏蔽法校准磁通门磁力仪的零偏。保持零磁空间的磁场不变，查看被校分量传感器在标准线圈内正反向的示值。计算两者和的平均值即为被校分量传感器对的零偏。

5）正交度

用间接测量法校准磁通门磁力仪的非正交度。调整被校分量传感器的磁轴与标准线圈磁轴平行，并施加相应的磁场值，通过两次3分量示值的差值，利用公式计算3分量的非正交的角度值。

6）温度系数

- 可以通过地磁台站对比测试法校准磁通门磁力仪的温度系数，也可使用无磁高低温试验箱测试。查看校准磁通门磁力仪3分量示值随温度变化情况。

- 与国内相近计量技术规范的关系

按被检/被校计量器具考虑，与JJF 1519-2015《磁通门磁强计校准规范》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、DB/T 30.1-2008《地震观测仪器进网技术要求 地磁观测仪器 第1部分：磁通门磁力仪》有接近之处。本规范与与JJF 1519-2015《磁通门磁强计校准规范》相比，增加了转向差、时漂、梯度容限、温漂等4个校准项目；磁感应强度、噪声两个项目的方法基本相同。

按测量范围考虑，JJF 1519-2015《磁通门磁强计校准规范》覆盖本规范的适用磁场测量范围。但前者适用的磁通门磁强计是矢量磁强计，而本规范适用质子磁强计是标量磁强计。两者虽有个别检定/校准项目相同，但检定/校准方法不之一，不能互相参照执行，

- 与国外同类标准水平的对比分析

目前暂未查到其他国家正式发布的磁通门磁力仪校准方法，也未查到与磁通门磁力仪校准相关的国际建议。

- 参考资料清单

  - JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

  - JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

  - JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

  - JJG 2052-90《磁感应强度（恒定弱磁场）计量器具》

  - JJF 1013-1989《磁学计量常用名词术语及定义》

  - JJF 1519-2015《磁通门磁强计校准规范》

  - DB/T 30.1-2008《地震观测仪器进网技术要求 地磁观测仪器 第1部分：磁通门磁力仪》

- 其它情况说明

无。