uc2(y)=i=1nciu(xi)2uc2(ΔLi)=c12u2(Li)+c22u2(Lcal)

202X–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发  布

202X–XX–XX 发布

质子矢量磁力仪校准规范

Calibration Specification for Proton Vector Magnetometers

（征求意见稿）

质子矢量磁力仪校准规范

Calibration Specification for Proton Vector Magnetometers

JJF XXXX—XXXX

归  口 单 位：全国地震专用计量测试技术委员会

主要起草单位：江苏省地震局

中国科学院空天信息创新研究院

参加起草单位：中国地震局地球物理研究所

中国地震台网中心

本规范委托全国地震专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

居海华（江苏省地震局）

夏忠（江苏省地震局）

卢远添（中国科学院空天信息创新研究院）

参加起草人:

王晓美（中国地震局地球物理研究所）

范晓勇（中国地震局地球物理研究所）

刘高川（中国地震台网中心）

张骞（江苏省地震局）

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	2

5 计量特性	3

6 校准条件	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	5

8 校准结果表达	17

9 复校时间间隔	18

附录A	19

附录B	24

附录C	28

附录D	33

附录E	36

附录F	38

- 引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

质子矢量磁力仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于质子矢量磁力仪的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义

JJF 1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范

JJF 1210-2008 低速转台校准规范

GB/T 18207.2 防震减灾术语 第2部分：专业术语凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

GB/T 3102.7中规定的量和单位适用于本规范。

GB/T 18207.2、GB/T 19531.2、JJF 1001、JJF1013界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 地磁场geomagnetic field

地球的磁场，存在于地心到磁层边界的空间范围内，由主磁场、地壳磁场、变化磁场和感应磁场四部分构成。

[GB/T 18207.2－2005，定义4.2.1]

3.2 质子磁力仪protonr magnetometer

利用质子在地磁场中的旋进频率与地磁场总强度绝对值成正比原理，以人工或自动方式测量地磁场总强度绝对值的仪器。

[DB/T 30.2－2008，定义3.1]

3.3质子矢量磁力仪proton vector magnetometer

由质子磁力仪加分量线圈组成的磁力仪。

注：质子矢量磁力仪能完成地磁场的总强度绝对值F、水平分量绝对值H及磁偏角相对值D的组合观测，或总强度绝对值F、垂直分量绝对值Z及磁偏角相对值D的组合观测。

[DB/T 30.2－2008，定义3.4]

3.4分量线圈装置vector coil device

用于质子磁力仪测量磁场分量的装置，包括线圈、水平仪、转台及其调节装置的装置。

注：线圈磁轴指向竖直方向，用补偿法测量水平分量的线圈为水平线圈。线圈磁轴指向磁南北方向，用补偿法测量垂直分量的线圈为垂直线圈。线圈磁轴指向东西方向，用偏置法测量磁场东西向要素或磁偏角的线圈为偏置线圈。

3.5相对磁偏角relative magnetic declination

采用分量线圈装置和量子磁力仪组合测得的偏置线圈磁轴法线与磁子午线的夹角。

# 4 概述

质子矢量磁力仪是一种将质子磁力仪、分量线圈装置和恒定电流源结合成一体的用于地磁场总强度、水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角测量的仪器。它直接利用质子磁力仪获得地磁场的总强度，并利用分量线圈装置提供了复现磁场，采用补偿和偏置的方法，分别获得地磁场的水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角。

工作中的质子矢量磁力仪分量线圈装置和探头外形如图1所示。

图1  质子矢量磁力仪分量线圈装置和探头

# 5 计量特性

5.1总强度示值误差

在测量范围内总强度最大允许误差不超过±1 nT。

5.2 总强度温度稳定性

在工作温度范围内总强度温度稳定性不超过±0.05 nT/℃。

5.3 分量线圈装置转台轴回转误差

分量线圈装置转台轴回转误差不超过0.1′。

5.4 分量线圈装置转台角位置定位误差及重复性

分量线圈装置转台角位置定位误差不超过±1′。

分量线圈装置转台角位置定位重复性不超过0.3′。

5.5水平仪分度值误差

标称分度值不大于0.15mm/m。

标称分度值与任意一个实测分度值之差不大于标称分度值的20% [即实测分度值在（1±0.2）格内]。

5.6恒定电流源补偿电流温漂相对偏差

工作温度范围内恒定电流源补偿电流温漂相对偏差不超过±0.1%。

5.7恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差

恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差不超过±0.001%。

5.8 水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角示值误差

水平分量（或垂直分量）最大允许误差不超过±4nT。

相对磁偏角最大允许误差不超过±0.4′。

5.9重复性

仪器的总场、水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角的标准偏差，分别不超过0.3nT、0.5nT和0.08′。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

应在以下环境条件下进行校准：

——室内温度：10℃～30℃；

——相对湿度：10%~85%；

——磁场环境：短期磁扰动应不超过0.2nT。

## 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准磁场系统

磁场测量范围应覆盖被校质子矢量磁力仪总强度的磁场范围, 均匀区应大于被校质子矢量磁力仪的探头尺寸, 均匀区内磁感应强度最大允许误差不大于被校质子矢量磁力仪总强度最大允许误差的1/4; 零磁空间内的剩磁不大于10 nT，磁场变化不大于0.2 nT。

6.2.2 标准质子磁强计

最大允许误差不超过被校质子矢量磁力仪总强度最大允许误差的1/4；探头尺寸不超过标准磁场系统磁场均匀区的1/3。

6.2.3 高低温系统

温度范围应覆盖被校质子矢量磁力仪的温度范围；温度最大允许误差±1℃ 。

6.2.4 信号发生器

频率范围覆盖500Hz~3500Hz；包含正弦波输出；正弦波输出稳定性不大于±1 ×10-3Hz/h。

6.2.5 直流标准电流表

分辨力不大于0.001mA；最大允许误差不大于±0.1mA。

6.2.6 电子水平仪

分度值不大于0.05mm/m。

6.2.7 光电自准直仪

分度值不大于1″。

6.2.8 棱体

不少于12面的四等多面棱体。

# 7 校准项目和校准方法

# 7.1 校准项目

质子矢量磁力仪的校准项目见表1。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总强度示值误差 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | 总强度温度稳定性 | 5.2 | 7.2.2 |
| 3 | 分量线圈装置转台轴回转误差 | 5.3 | 7.2.3 |
| 4 | 分量线圈装置转台角位置定位误差及重复性 | 5.4 | 7.2.4 |
| 5 | 水平仪分度值误差 | 5.5 | 7.2.5 |
| 6 | 恒定电流源补偿电流温漂相对偏差 | 5.6 | 7.2.6 |
| 7 | 恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差 | 5.7 | 7.2.7 |
| 8 | 水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角示值误差 | 5.8 | 7.2.8 |
| 9 | 重复性 | 5.9 | 7.2.9 |
| 注: 根据被校质子矢量磁力仪的功能和客户要求选择校准项目和校准方法。 |  |  |  |

# 7.2 校准方法

7.2.1 总强度示值误差

总强度示值误差校准流程为：

a）一般应选择包含被质子矢量磁力仪总强度测量范围上下限及中间值的4个点作为校准点, 并使校准点平均分布在所选量程上。

b）将被校质子矢量磁力仪的探头放在标准磁场系统的磁场线圈的中心, 调整探头, 使探头磁轴与磁场线圈的磁轴平行。探头与主机正常连接，使得质子矢量磁力仪主机处于总强度手动测量状态。

c）调节标准磁场系统的稳流源输出电流, 使磁场线圈工作区复现第一个校准点的磁场。用被校质子矢量磁力仪测量标准磁场系统中均匀空间的磁场，记录不少于10次被校质子矢量磁力仪总强度的示值，并计算平均值。保持标准磁场系统不变，采用标准质子磁强计替换被校仪器，测量标准磁场系统中均匀空间的磁场，记录不少于10次标准质子磁强计示值，并计算平均值。

d）按式（1）计算被校质子矢量磁力仪总强度的示值误差。

（1）

式中：

——被校质子矢量磁力仪总强度示值误差，nT

——被校质子矢量磁力仪总强度示值平均值，nT

——标准质子磁强计示值平均值，nT

e）在其他校准点, 重复操作。

7.2.2 总强度温度稳定性

7.2.2.1总强度温度稳定性标准磁场系统校准方法

总强度温度稳定性标准磁场系统校准方法校准流程为：

a）根据被校质子矢量磁力仪的技术要求选择磁场校准点；如技术要求没有给出磁场校准点,可选择45000 nT附近点。

b）根据被校质子矢量磁力仪的技术要求选择温度点；如技术要求没有给出温度点, 一般选不少于均匀分布在温度范围内的5个温度点且应覆盖其上下限。

c）将被校质子矢量磁力仪的探头放入标准磁场系统工作区的中心，在工作区内复现选定的磁场。主机放入高低温度系统，探头与主机连接，设置为地磁总强度测量模式，高低温度系统内温度至第一个温度点并保持5分钟后，记录不少于10次被校质子矢量磁力仪的示值，并计算平均值。

d）保持工作区的磁场不变, 改变高低温系统的工作温度至其他温度点，并保持5分钟后测量地磁总强度, 每个温度点记录不少于10次被校质子矢量磁力仪总强度的示值，计算平均值。

e）按式（2）计算被校质子矢量磁力仪在至温度区间总强度温度稳定性。

（2）

式中:

——在至温度区间总强度温度稳定性，nT/℃；

——温度点总强度示值的平均值，nT；

——温度点总强度示值的平均值，nT；

f）所有相对温度点的总强度温度稳定性中，取绝对值最大所对应的总强度温度稳定性，为被校质子矢量磁力仪总强度温度稳定性校准结果。

7.2.2.2总强度温度稳定性模拟旋进信号频率校准方法

总强度温度稳定性模拟旋进信号频率校准方法校准流程为：

a）使用信号发生器和感应线圈，按照图2方式接线。将被校质子矢量磁力仪的探头放入感应线圈的中心，探头与主机连接，设置为地磁总强度测量模式。调节信号发生器输出幅度，直到磁力仪主机能够测得感应的模拟旋进信号对应的磁场值。

b）一般选择信号发生器输出频率为2000 Hz作为校准点。

c）根据被校质子矢量磁力仪的技术要求选择温度点；如技术要求没有给出温度点, 一般选不少于均匀分布在温度范围内的5个温度点, 应覆盖其上下限。

d）将主机放入高低温度系统高低温度系统内，调节系统温度至第一个温度点并保持5分钟后，记录不少于10次被校质子矢量磁力仪的示值，并计算平均值。

e）保持信号发生器的输出频率不变, 改变高低温系统的工作温度至其他温度点，并保持5分钟后测量地磁总强度, 每个温度点记录不少于10次被校质子矢量磁力仪总强度的示值，计算平均值。

f）按式（3）计算被校质子矢量磁力仪在至温度区间总强度温度稳定性。

（3）

式中:

——在至温度区间总强度温度稳定性，nT/℃；

——温度点总强度示值的平均值，nT；

——温度点总强度示值的平均值，nT；

g）所有相对温度点的总强度温度稳定性中，取绝对值最大所对应的总强度温度稳定性，为被校质子矢量磁力仪总强度温度稳定性。

图2  总强度温度稳定性模拟旋进信号频率校准方法模拟旋进信号装置接线图

7.2.3 分量线圈装置转台轴回转误差

按照JJF 1210-2008，7.1.1规定的校准方法进行校准。

7.2.4 分量线圈装置转台角位置定位误差及重复性

按照JJF 1210-2008，7.3规定的校准方法进行校准。

7.2.5 水平仪分度值误差

7.2.5.1 水平仪分度值误差水平仪检定器校准方法

按照JJF 1084-2002，6.2.5规定的校准方法进行校准。

7.2.5.2 水平仪分度值误差台站现场校准方法

水平仪分度值误差台站现场校准方法校准流程为：

a）将电子水平仪放置在被校水平仪安装的台面上，并与被校水平仪平行。转动转台使水平仪对准底部水平调节装置的一个底脚螺丝。

b）调整被水平仪的调整螺丝, 使被校水平仪的气泡对准水准泡左边 (或右边) 的起始线。然后依次调节被水平仪对准的底脚螺丝，改变电子水平仪标准器的示值, 每次改变量为被校水平仪的标称分度值, 待气泡稳定后, 在气泡的一端进行读数, 取其两次读数的平均值,,,…,。以同样的方法校准水准泡另一边。为了消除螺杆空程影响，底脚螺丝应按同一方向旋转。

c）按式（4）计算水平仪的实测平均分度值。

（4）

式中:

——被校水平仪的实测平均分度值，mm/m；

——电子水平仪的示值变化量，格；

——被校水平仪气泡的实测位移量，格；

——水平仪检定器的分度值，mm/m。

d）被校水平仪如果标称分度值与实测平均分度值之差的绝对值超过标称分度值的10%，而气泡的位移量呈线性变化时, 可重新确定它的分度值, 并按新的分度值计算分度值误差。

e）按式（5）计算分度值误差。

（5）

式中:

——被校水平仪分度值误差，格

——被校水平仪第次读数，格

7.2.6 恒定电流源补偿电流温漂相对偏差

恒定电流源补偿电流温漂相对偏差校准流程为：

a）使用标准电流表按照图3接线。负载采用补偿线圈或与补偿线圈相同阻值的电阻。

b）使用中的质子矢量磁力仪器，一般选择被校仪器校准前恒定电流源设置的补偿电流值作为校准点；新仪器一般按照校准地区磁垂直分量的概值除以补偿线圈常数，计算出补偿电流概值，作为校准点。

c）根据被校质子矢量磁力仪的技术要求选择温度点；如技术要求没有给出温度点, 一般选不少于均匀分布在温度范围内的5个温度点, 应覆盖其上下限, 可选择室温或接近室温的温度点作为起始温度。

d）将主机放入高低温度系统，设置恒定电流源补偿电流为校准点电流值，调节高低温系统的工作温度到起始温度，高低温度系统内温度至起始温度并保持5分钟后，记录不少于10次标准电流表示值，计算平均值。

e）保持主机工作状态不变, 改变高低温系统的工作温度, 在其他温度点每个点记录不少于10次标准电流表示值，计算平均值。

f）按式（6）计算恒定电流源补偿电流温漂相对偏差。

（6）

式中:

——恒定电流源补偿电流温度为T时温漂相对偏差；

——恒定电流源补偿电流在温度为T时标准电流表示值的平均值，mA；

——恒定电流源补偿电流在起始温度时标准电流表示值的平均值，mA；

——恒定电流源补偿电流校准点电流值，mA。

图3  恒定电流源补偿电流温度稳定性校准接线图

7.2.7 恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差

恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差校准流程为：

a）使用标准电流表按照图4接线。负载采用偏置线圈或与偏置线圈相同阻值的电阻。

b）一般应选择包含被校电流源偏置电流的上下限及中间值的2个点作为校准点, 并使被校点平均分布在所选量程上。

c）在第一个校准点设置被校电流源偏置电流值。调节被校电流源偏置电流为正向偏置，输出电流稳定后, 记录不少于10次标准电流表示值，计算平均值。调节被校电流源偏置电流为反向偏置，输出电流稳定后, 记录不少于10次标准电流表示值，计算平均值。

d）按式（7）计算被校质子矢量磁力仪偏置电流正反向输出相对偏差。

（7）

式中：

——恒定电流源偏置电流正反向输出相对偏差；

——恒定电流源偏置电流正向偏置时标准电流表示值的平均值，mA；

——恒定电流源偏置电流反向偏置时标准电流表示值的平均值，mA；

——恒定电流源偏置电流校准点电流值，mA。

图4  恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差校准接线图

在其他校准点, 重复c）-d）操作。

7.2.8 水平分量（垂直分量）和相对磁偏角示值误差

7.2.8.1 水平分量示值误差

水平分量示值误差校准流程为：

a）根据被校质子矢量磁力仪功能，测量分量中包含水平分量时，可对其开展水平分量校准。校准时宜采用被校仪器中的质子磁力仪、恒定电流源和水平仪开展校准。

b）按照附录A中的操作步骤和技术要求，按式（8）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向失调角。

（8）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角，rad；

——水平仪分度值, mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁南北水平仪的水泡位移量，格。

c）按照附录A中的操作步骤和技术要求，选定补偿电流，完成水平线圈调整。被校质子矢量磁力仪磁南北向水平线圈装置误差按式（9）计算：

（9）

式中：

——磁南北向水平线圈装置误差，nT；

——水平线圈在初始角位置的水平分量测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置旋转180°后的水平分量测量值，nT。

d）垂直分量按式（10）计算：

（10）

式中：

——垂直分量计算值，nT；

——总强度测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置的水平分量测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置旋转180°后的水平分量测量值，nT。

e）被校质子矢量磁力仪分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的水平分量误差按式（11）计算：

（11）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的水平分量误差，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角，rad；

——垂直分量计算值，nT。

f）被校质子矢量磁力仪水平分量示值误差按式（12）计算：

（12）

式中：

——水平分量示值误差，nT；

——磁南北向水平线圈装置误差，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的水平分量误差，nT。

7.2.8.2相对磁偏角示值误差

相对磁偏角示值误差校准流程为：

a）按照附录A中的操作步骤和技术要求，按式（13）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角。

（13）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角，rad；

——水平仪分度值, mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁东西向水平仪的水泡位移量，格。

b）分量线圈装置转台磁东西向失调量按式（14）计算：

（14）

式中：

——分量线圈装置转台磁东西向失调量，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角，rad；

——垂直分量计算值，nT。

c）按照附录A中的操作步骤和技术要求，水平线圈的磁东西方向装置误差按（15）计算：

（15）

式中：

——水平线圈的磁东西方向装置误差，nT；

——分量线圈在初始角位置下顺时针旋转90°后角位置的水平分量测量值，nT；

——分量线圈在初始角位置下顺时针旋转270°后角位置的水平分量测量值，nT。

d）被校质子矢量磁力仪相对磁偏角的示值误差按式（16）计算：

（16）

式中：

——相对磁偏角的示值误差，′；

——分量线圈转台磁东西向失调量，nT；

——水平线圈的磁东西方向装置误差，nT；

——水平分量测量值，nT。

7.2.8.3 垂直分量示值误差

垂直分量示值误差校准流程为：

a）根据被校质子矢量磁力仪功能，测量分量中包含垂直分量时，可对其开展垂直分量校准。校准时宜采用被校仪器中的质子磁力仪、恒定电流源和水平仪开展校准。

b）按照附录B中的操作步骤和技术要求，按式（17）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向失调角。

（17）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角，rad；

——水平仪分度值, mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁南北水平仪的水泡位移量，格。

c）按照附录B中的操作步骤和技术要求，对垂直线圈进行定向和调整，并选定补偿电流。被校质子矢量磁力仪磁南北向垂直线圈装置误差按式（18）计算:

（18）

式中：

——磁南北向垂直线圈装置误差，nT；

——垂直线圈在初始角位置的垂直分量测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置旋转180°后的垂直分量测量值，nT。

d）水平分量按式（19）计算：

（19）

式中：

——水平分量计算值，nT；

——总强度测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置的垂直分量测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置旋转180°后的垂直分量测量值，nT。

e）被校质子矢量磁力仪分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的垂直分量误差按式（20）计算：

（20）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的垂直分量误差 ，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角， rad；

——水平分量计算值，nT。

f）被校质子矢量磁力仪垂直分量示值误差按式（21）计算：

（21）

式中：

——垂直分量示值误差，nT；

——磁南北向垂直线圈装置误差，nT；

——分量线圈转台磁南北向失调角引入的垂直分量误差，nT。

7.2.9总强度、水平分量（垂直分量）和相对磁偏角的重复性

总强度、水平分量（垂直分量）和相对磁偏角的重复性校准流程为：

a）将两台质子矢量磁力仪分别安装在符合GB/T 19531.2及DB/T 9要求的同一个地磁场观测场地内，两台仪器探头距离不小于30米。两台仪器经校时后开展连续自动观测。

b）将两台质子矢量磁力仪的一天的分钟观测数据一一对应求同步差值、（）、的分钟值数据。

c）取其中一个小时的地磁总强度同步差值数据，，……，，计算总强度同步差平均值。以同样的方法计算出水平分量（垂直分量）、相对磁偏角同步差平均值（）、。

d）按式（22）计算被校质子矢量磁力仪磁场总场度第小时的重复性。

（22）

式中：

——总场度第小时的重复性，nT；

——第小时总强度第分钟的同步差，nT；

——第小时总强度同步差算术平均值，nT；

——测量次数，连续分钟测量时，=60。

e）根据仪器功能，按式（23）计算被校质子矢量磁力仪磁场水平分量第小时的重复性，或按式（24）计算被校质子矢量磁力仪磁场垂直分量第小时的重复性。

（23）

式中：

——水平分量第小时的重复性，nT；

——第小时水平分量第分钟的同步差，nT；

——第小时水平分量同步差算术平均值，nT；

——测量次数，连续分钟测量时，=60。

（24）

式中：

——垂直分量第小时的重复性，nT；

——第小时垂直分量第分钟的同步差，nT；

——第小时垂直分量同步差算术平均值，nT；

——测量次数，连续分钟测量时，=60。

f）按式（25）计算被校质子矢量磁力仪相对磁偏角第小时的重复性。。

（25）

式中：

——相对磁偏角第小时的重复性，′；

——第小时相对磁偏角第分钟的同步差，′；

——第小时相对磁偏角同步差算术平均值，′；

——测量次数，连续分钟测量时，=60。

g）取其他各小时的同步差值数据，分别计算出各小时的总场度、水平分量（垂直分量）和磁偏角的重复性。

# 8 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a）标题,如 “校准证书”；

b）证书的编号、页码及总页数；

c）校准实验室的名称和地址；

d）进行校准的日期；

e）进行校准的地点（如果与校准实验室的地址不同）；

f）客户的名称和地址；

g）被校质子矢量磁力仪的型号、规格及出厂编号；

h）本规范的名称及代号；

i）本次校准所用测量标准溯源性及有效性的说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识,以及签发日期；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。

校准原始记录格式见附录C, 校准证书（报告）内页格式见附录D。

# 9 复校时间间隔

水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角建议复校间隔一般不超过3个月，其他项目建议复校间隔一般不超过2年。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

水平分量和相对磁偏角校准操作步骤和技术要求

根据被校质子矢量磁力仪功能，测量分量中包含水平分量时，可对其开展水平分量校准。校准时宜采用被校仪器中的质子磁力仪、恒定电流源和水平仪开展校准。

A.1测量分量线圈装置转台磁南北向失调角

被校仪器宜安装于地磁观测台站记录墩上，并初步定向，记录当前仪器转台初始的角位置。对台站使用中的仪器进行水平分量校准时，可直接开展校准工作，仪器校准时转台角位置为初始的角位置。检查转台在任意角位置及其任意角位置旋转180°后的角位置水平仪气泡行程，应不大于1格，否则分别调整水平调整机构和水平仪一端调节装置直至达到要求。选定转台初始角位置下磁南北向水平仪水泡的位置为参考位置，将转台旋转180°，读取磁南北向水平仪水泡偏离参考位置的位移量，水平仪水泡向南偏移时为正，向北偏移为负。

按式（A.1）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向失调角：

（A.1）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角，rad；

——水平仪分度值, mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁南北水平仪的水泡位移量，格。

A.2选定补偿电流

宜采用补偿法选择补偿电流。采用补偿法选择补偿电流时，宜按照三点抛物线法进行选择。

按照下列要求选择补偿电流的测试电流：

在仪器初次选择时，按式（A.2）计算补偿电流概值，并作为第一测试电流值。

（A.2）

式中：

——补偿电流第一测试电流值，mA；

——水平线圈匝数；

——水平线圈半径，cm；

——测点地磁场垂直分量值或其估计值，nT。

在台站运行的仪器初次选择时，宜采用仪器工作补偿电流作为补偿电流第一测试电流。

分别选择补偿电流的第二和第三测试电流，使得，，且、产生的磁场强度与产生的磁场强度差约1500 nT。

补偿电流分别设置补偿电流测试值，测量对应水平分量，每个测试点记录不不少于2次水平分量示值，分别计算平均值、和。

按式（A.3）计算出当前选定补偿电流计算值：

（A.3）

式中：

——补偿电流计算值，mA；

——补偿电流第一测试电流值，mA；

——补偿电流第二测试电流值，mA；

——补偿电流第三测试电流值，mA；

——补偿电流为时水平分量测量值，nT；

——补偿电流为时水平分量测量值，nT；

——补偿电流为时水平分量测量值，nT。

按照三点抛物线法选择不少于3次，每次补偿电流计算值相互偏差应不大于0.1%，否则重新进行补偿电流选定，直至满足要求。选定结果可选择计算结果的均值或任意一次计算值。

A.3测量水平线圈的磁南北向装置误差和线圈调整

保持分量线圈装置在初始角位置，测量总强度和水平分量，记录不少于5次总强度和水平分量示值，计算平均值、。将分量线圈装置旋转180°后，再次测量水平分量，记录不少于5次水平分量示值，计算平均值。总体测量时间不大于2分钟。

被校质子矢量磁力仪水平线圈的磁南北向装置误差按式（A.4）计算:

（A.4）

式中：

——水平线圈的磁南北向装置误差，nT；

——水平线圈在初始角位置的水平分量测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置旋转180°后的水平分量测量值，nT。

检查水平分量线圈磁南北向装置误差，应小于50nT，否则调整水平分量线圈的姿态调节装置，重复A.2-A.3步骤，直到达到要求。

A.4计算分量线圈转台磁南北向失调角引入的水平分量误差

垂直分量按式（A.5）计算：

（A.5）

式中：

——垂直分量计算值，nT；

——总强度测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置的水平分量测量值，nT；

——水平线圈在初始角位置旋转180°后的水平分量测量值，nT。

被校质子矢量磁力仪分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的水平分量误差按式按式（A.6）计算：

（A.6）

式中：

——分量线圈装置转台失调角引入的水平分量误差，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角， rad；

——垂直分量计算值，nT。

A.5计算水平分量示值误差

被校质子矢量磁力仪水平分量示值误差按式（A.7）计算：

（A.7）

式中：

——水平分量示值误差，nT；

——磁南北向水平线圈装置误差，nT；

——分量线圈装置转台失调角引入的水平分量误差，nT。

A.6测量转台磁东西向失调角

将分量线圈装置转回转到初始角位置，选定转台初始角位置下磁东西向水平仪水泡的位置为参考位置，将转台旋转180°，读取磁东西向水平仪水泡偏离参考位置的位移量，水平仪水泡向东偏移时为正，向西偏移为负。

按式（A.8）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角：

（A.8）

式中：

——分量线圈装置转台在磁东西向的失调角，rad；

——水平仪分度值，mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁东西向水平仪的水泡位移量，格。

A.7计算分量线圈装置转台磁东西向失调量

分量线圈装置转台磁东西向失调量按式（A.9）计算：

（A.9）

式中：

——分量线圈装置转台磁东西向失调量，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角，rad；

——垂直分量计算值，nT。

A.8测量水平线圈的磁东西方向装置误差

在线圈初始角位置，将线圈装置顺时针旋转90°，测水平分量，记录不少于2次水平分量示值，计算平均值，再将线圈装置旋转180°，测水平分量，记录不少于2次水平分量示值，计算平均值，每个位置测量时间不大于1分钟。再将线圈装置转回初始角位置。

水平线圈的磁东西方向装置误差按（A.10）计算：

（A.10）

式中：

——水平线圈的磁东西方向装置误差，nT；

——分量线圈在初始角位置下顺时针旋转90°后角位置的水平分量测量值，nT；

——分量线圈在初始角位置下顺时针旋转270°后角位置的水平分量测量值，nT。

被校质子矢量磁力仪相对磁偏角的示值误差按式（A.11）计算：

（A.11）

式中：

——质子矢量磁力仪相对磁偏角的示值误差，′；

——分量线圈转台磁东西向失调量，nT；

——水平线圈的磁东西方向装置误差，nT；

——水平分量测量值，nT。

# 附录B

垂直分量校准操作步骤和技术要求

根据被校质子矢量磁力仪功能，测量分量中包含垂直分量时，可对其开展垂直分量校准。校准时宜采用被校仪器中的质子磁力仪、恒定电流源和水平仪开展校准。

B.1测量分量线圈装置转台磁南北向失调角

被校仪器宜安装于地磁观测台站记录墩上，并初步定向，记录当前仪器转台初始的角位置。对台站使用中的仪器进行水平分量校准时，可直接开展校准工作，仪器校准时转台角位置为初始的角位置。检查转台在任意角位置及其任意角位置旋转180°后的角位置水平仪气泡行程，应不大于1格，否则分别调整水平调整机构和水平仪一端调节装置直至达到要求。选定转台初始角位置下磁南北向水平仪水泡的位置为参考位置，将转台旋转180°，读取磁南北向水平仪水泡偏离参考位置的位移量，水平仪水泡向南偏移时为正，向北偏移为负。

按式（A.1）计算出分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向失调角：

（B.1）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角， rad；

——水平仪分度值, mm/m；

——转台初始角位置下与旋转180°后磁南北水平仪的水泡位移量，格。

B.2分量线圈装置定向

宜采用三点抛物线法进行定向。在初始定向的基础上，分别设置、角位置点,使得、以初始定向为中心，距离角位置5°左右。分别在、、角位置测量垂直分量，每个角位置上记录不少于5次垂直分量示值，测量时间不大于10分钟，计算平均值、、 。按式（B.2）计算出定向位置角。

（B.2）

式中：

——定向角位置计算值，°

——初始定向角位置，°

——初始定向角位置小5°左右的角位置，°

——初始定向角位置大5°左右的角位置，°

——分量线圈装置在角位置垂直分量测量值，nT

——分量线圈装置在角位置垂直分量测量值，nT

——分量线圈装置在角位置垂直分量测量值，nT

将分量线圈装置调至位置角位置，并对定向结果进行验证，采用三点抛物线法计算出， 应不大于10分，否则重复B.2步骤直至符合要求。

B.3选定补偿电流

宜采用补偿法选择补偿电流。采用补偿法选择补偿电流时，宜按照三点抛物线法进行选择。

按照下列要求选择补偿电流的测试电流：

在仪器初次选择时，按式（B.3）计算补偿电流概值，并作为第一测试电流值。

（B.3）

式中：

——补偿电流第一测试电流值，mA；

——水平线圈匝数；

——水平线圈半径，cm；

——测点地磁场垂直分量值或其估计值，nT。

在台站运行的仪器初次选择时，宜采用仪器工作补偿电流作为补偿电流第一测试电流。

分别选择补偿电流的第二和第三测试电流，使得，，且、产生的磁场强度与产生的磁场强度差约1500nT。

补偿电流分别设置补偿电流测试值，测量对应水平分量，每个测试点记录不少于2次垂直分量示值，分别计算平均值为、和。

按式（B.4）计算出当前选定补偿电流计算值：

（B.4）

式中：

——补偿电流计算值，mA；

——补偿电流第一测试电流值，mA；

——补偿电流第二测试电流值，mA；

——补偿电流第三测试电流值，mA；

——补偿电流为时垂直分量测量值，nT；

——补偿电流为时垂直分量测量值，nT；

——补偿电流为时垂直分量测量值，nT。

按照三点抛物线法选择不少于3次，每次补偿电流计算值相互偏差应不大于0.1%，否则重新进行补偿电流选定，直至满足要求。选定结果可选择计算结果的均值或任意一次计算值。

B.4测量磁南北向垂直线圈装置误差和线圈调整

保持分量线圈装置在初始角位置，记录不少于5次总强度和垂直分量示值，计算平均值。将分量线圈装置旋转180°后，再次测量垂直分量，记录不少于5次垂直分量示值，计算平均值。测量时间不大于2分钟。

被校质子矢量磁力仪磁南北向垂直线圈装置误差按式（B.5）计算:

（B.5）

式中：

——磁南北向垂直线圈装置误差，nT；

——垂直线圈在初始角位置的垂直分量测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置旋转180°后的垂直分量测量值，nT。

检查磁南北向垂直线圈装置误差，应小于50nT，否则调整垂直分量线圈的姿态调节装置，重复B.2-B.3步骤，直到达到要求。

B.5计算分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的垂直分量误差

水平分量按式（B.6）计算：

（B.6）

式中：

——水平分量计算值，nT；

——总强度测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置的垂直分量测量值，nT；

——垂直线圈在初始角位置旋转180°后的垂直分量测量值，nT。

被校质子矢量磁力仪分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的垂直分量误差按式（B.7）计算：

（B.7）

式中：

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的垂直分量误差 ，nT；

——分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角， rad；

——水平分量计算值，nT。

B.6计算垂直分量示值误差

被校质子矢量磁力仪垂直分量示值误差按式（B.8）计算：

（B.8）

式中：

——垂直分量示值误差，nT；

——磁南北向垂直线圈装置误差，nT；

——分量线圈转台磁南北向失调角引入的垂直分量误差，nT。

# 附录C

校准结果记录表样式

被校仪器名称：

型号规格：				制造商：				出厂编号：

校准所使用的主要测量标准：

| 名称 | 型号规格 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C.1地磁总强度示值误差

| 标准磁力仪示值 /nT | 被校质子矢量磁力仪总强度示值 /nT | 示值误差 /nT | 测量不确定度 /nT |
| --- | --- | --- | --- |

C.2地磁总强度温度稳定性

| 温度 T/℃ | 被校质子矢量磁力仪总强度示值 /nT | 温度稳定性 /nT/℃ | 测量不确定度 / nT/℃ |
| --- | --- | --- | --- |

C.3分量线圈装置转台轴回转误差

| 被测轴角位置 | 水平仪1读数 | 水平仪2读数 | 回转转误差 |
| --- | --- | --- | --- |

C.4分量线圈装置转台角位置定位误差及重复性

| 正向旋转 |  | 反向旋转 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光管读数 | 转台读数 | 光管读数 | 转台读数 |
| 结果 |  |  |  |

C.5水平仪分度值误差

| 校准 序号 | 左边 |  |  | 右边 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检定器的示值 | 水平仪的读数 | 实测分度值 | 检定器的示值 | 水平仪的读数 | 实测分度值 |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |

C.6恒定电流源补偿电流温漂相对偏差

| 温度 T/℃ | 标准电流表示值的平均值 /mA | 恒定电流源补偿电流温漂相对偏差 | 测量不确度 |
| --- | --- | --- | --- |

C.7恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差

| 偏置电流校准点 /mA | 正向偏置时标准电流表示值的平均值 /mA | 反向偏置时标准电流表示值的平均值 /mA | 偏置电流正反向输出相对偏差 | 测量不确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C.8水平分量（垂直分量）和相对磁偏角示值误差

C.8.1水平分量示值误差

| 水平分量校准 | 结果 |
| --- | --- |
| 分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角/rad |  |
| 磁南北向水平线圈装置误差/ nT |  |
| 垂直分量计算值/ nT |  |
| 分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角引入的水平分量误差/ nT |  |
| 水平分量示值误差/ nT |  |
| 测量不确定度/nT |  |

C.8.2垂直分量示值误差

| 垂直分量校准 | 结果 |
| --- | --- |
| 分量线圈装置转台初始角位置下磁南北向的失调角/rad |  |
| 磁南北向垂直线圈装置误差/nT |  |
| 水平分量计算值/nT |  |
| 分量线圈转台磁南北向失调角引入的垂直分量误差/nT |  |
| 垂直分量示值误差/nT |  |
| 测量不确定度/nT |  |

C.8.3相对磁偏角示值误差

| 相对磁偏角校准 | 结果 |
| --- | --- |
| 分量线圈装置转台初始角位置下磁东西向的失调角/rad |  |
| 分量线圈装置转台磁东西向失调量/ nT |  |
| 垂直分量计算值/ nT |  |
| 水平线圈的磁东西方向装置误差/ nT |  |
| 相对磁偏角的示值误差/ ′ |  |
| 测量不确定度 |  |

C.9重复性

| 时段 | 总强度重复性 /nT | 水平分量（或垂直分量）重复性 （或）/nT | 相对磁偏角重复性 /′ |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1个小时 |  |  |  |
| 第2个小时 |  |  |  |
| 第3个小时 |  |  |  |
| 第4个小时 |  |  |  |
| 第5个小时 |  |  |  |
| 第6个小时 |  |  |  |
| 第7个小时 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 第24个小时 |  |  |  |

# 附录D

校准证书内页格式

证书编号××××××－××××

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1的要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 地点 |  |  |
| 相对湿度 |  | 其他 |  |  |
| 校准依据的技术文件（代号、名称）: |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量标准器： |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 | 不确度度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 （YYYY-MM-DD） |

第×页  共×页

证书编号××××××－××××

校 准 结 果

1. 总强度 标准磁场 /nT; 被校质子矢量磁力仪总强度示值 /nT; 示值误差 /nT; 测量不确定度 /nT. 2. 总强度温度稳定性= ，测量不确定度= （k=2）。 3.轴回转误差：W= ″。 4.角位置定位及重复性：角位置定位误差 ″，转台角位置定位重复性 ″ 。 5.水平仪标称分度值 mm/m，标称分度值与任意一个实测分度值之差 标称分度值的20%。 6.恒定电流源补偿电流温漂相对偏差 温度 T/℃; 标准电流表示值的平均值 /mA; 恒定电流源补偿电流温漂相对偏差; 测量不确度. 7.恒定电流源偏置电流正反向电流输出相对偏差 偏置电流校准点 /mA; 偏置电流正反向输出相对偏差; 测量不确度. 8.水平分量（或垂直分量）和相对磁偏角: 水平分量（或垂直分量）示值误差（或）= nT，U= nT （k=2），相对磁偏角示值误差= ′，U= ′（k=2）。 9.重复性 时段; 总强度重复性 /nT; 水平分量（或垂直分量）重复性 （或）/nT; 相对磁偏角重复性 /nT. 第1个小时. 第2个小时. 第3个小时. 第4个小时. 第5个小时. 第6个小时. 第7个小时. ……. ……. ……. 第24个小时.

校 准 员:                                   核 验 员:

第×页  共×页

# 附录E

总强度示值误差测量不确定度评定示例

将标准磁力仪探头置于标准磁场系统均匀区，采用替换法，校准被校质子矢量磁力仪总强度。以某一个型号质子矢量磁力仪在20000nT校准点为例进行总强度示值误差测量不确定度评定。

E.1测量模型

（E.1）

式中：

——被校质子矢量磁力仪在校准点总强度示值误差，nT；

——被校质子矢量磁力仪在校准点总强度示值的均值，nT；

——标准质子磁强计在校准点示值平均值，nT。

E.2测量不确定度的主要来源

测量不确定度的主要来源包括：

- 测量重复性引入的不确定度；

- 标准磁力仪引入的不确定度；

- 标准磁场波动度引入的不确定度。

E.3标准不确定度评定

E.3.1测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量进行评定。 多次重复测量结果如表E.1所示。

表E.1  总强度重复性测量数据

| 第次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/nT | 20001.1 | 20001.4 | 20001.2 | 20000.9 | 20000.8 |
| 第次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/nT | 20001.3 | 20001.2 | 20001.0 | 20001.2 | 20000.9 |

用贝塞尔公式 （E.2）计算实验标准差：

(E.2)

式中：

——总强度测量重复性实验标准偏差，nT；

——第次测量的总强度示值，nT；

——第次测量的总强度示值的算术平均值，nT；

——测量次数。

计算得=0.194 nT，则=0.19 nT。

E.3.2 标准磁力仪引入的标准不确定度

标准磁力仪经校准符合使用要求，其最大允许误差为±0.2nT，假设为均匀分布，引入的不确定度为：

E.3.3 标准磁场波动度引入的标准不确定度分量

根据零磁空间和均匀磁场生成装置的技术手册，在校准点产生的标准磁场波动范围为±0.2nT，假设为均匀分布，则由标准磁场波动度引入的不确定度为：

E.4合成不确定度

标准不确定度分量见表E.2。

表E.2 总强度示值误差测量不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分布类型 | 值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | 0.194nT |
|  | 标准磁力仪引入的不确定度 | 均匀 |  | 0.115nT |
|  | 标准磁场波动度引入的不确定度 | 均匀 |  | 0.115nT |

各个测量不确定度分量独立不相关，合成标准不确定度为：

E.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则U=0.5nT。

# 附录F

总强度温度稳定性校准结果不确定度评定示例

以某一个型号质子矢量磁力，采用磁场总强度温度稳定性模拟旋进信号频率校准方法，信号发生器输出频率为2000Hz，各温度区间总强度差值绝对值最大值对应的温度区间为初始温度20℃至30℃为例，进行总强度温度稳定性校准结果不确定度评定。

F.1测量模型

（2.1）

式中:

——总强度温度稳定性，nT/℃；

——30℃温度点磁场总强度示值的平均值，nT；

——20℃温度点磁场总强度示值的平均值，nT。

对公式2.1求偏导数，得灵敏系数：

，

F.2测量不确定度的主要来源

由于的值远小于10，忽略高低温系统温度误差引入的不确定度。测量不确定度的主要来源包括：

输入量引入的不确定度：

- 测量重复性引入的不确定度；

- 测量分辨力引入的不确定度；

注：当，不重复计入。

输入量引入的不确定度：

- 测量重复性引入的不确定度；

- 测量分辨力引入的不确定度。

注：当，不重复计入。

F.3标准不确定度评定

F.3.1 输入量引入的不确定度

F.3.1.1测量重复性引入的不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量进行评定。30℃温度点多次重复测量结果如表2.1所示。

表2.1  30℃温度点总强度重复性测量数据

| 第次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/nT | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 |
| 第次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/nT | 46974.4 | 46974.5 | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 |

用贝塞尔公式 （2.2）计算实验标准差：

(2.2)

式中：

——30℃温度点总强度测量重复性实验标准偏差，nT；

——30℃温度点第次测量的总强度示值，nT；

——30℃温度点次测量的总强度示值的算术平均值，nT；

——测量次数。

计算得=0.032nT，则=0.032nT。

F.3.1.2 测量分辨力引入的不确定度

根据技术手册可得，总强度测量分辨力为0.1nT，那么其区间半宽度为0.05nT，按照B类进行评定，假设为均匀分布，引入的不确定度为：

F.3.1.3 测量引入的不确定度

为了避免重复计算，测量结果的重复性和分辨力引入的不确定度取其中最大值作为测量引入的不确定度。

=0.032nT。

F.3.2 输入量引入的不确定度

F.3.2.1 测量重复性引入的不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量进行评定。20℃温度点多次重复测量结果如表2.3所示。

表2.3  40℃温度点总强度重复性测量数据

| 第次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/nT | 46974.4 | 46974.4 | 46974.5 | 46974.4 | 46974.4 |
| 第次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/nT | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 | 46974.4 |

用贝塞尔公式 （2.3）计算实验标准差：

(2.3)

式中：

——20℃温度点总强度测量重复性实验标准偏差，nT；

——40℃温度点第次测量的总强度示值，nT；

——40℃温度点次测量的总强度示值的算术平均值，nT；

——测量次数。

计算得=0.032nT，则=0.032nT。

F.3.1.2 测量分辨力引入的不确定度

根据技术手册可得，总强度测量分辨力为0.1nT，那么其区间半宽度为0.05nT，按照B类进行评定，假设为均匀分布，引入的不确定度为：

F.3.1.3 测量引入的不确定度

为了避免重复计算，测量结果的重复性和分辨力引入的不确定度取其中最大值作为测量引入的不确定度。

=0.032nT。

F.4合成不确定度

标准不确定度分量见表2.4。

表2.4 总强度温度稳定性校准结果不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分布类型 | 值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | 0.032nT |
|  | 测量分辨力引入的不确定度 | 均匀 |  | 0.028nT |
|  | 输入量引入的不确定度 | 0.032nT |  |  |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | 0.032nT |
|  | 测量分辨力引入的不确定度 | 均匀 |  | 0.028nT |
|  | 输入量引入的不确定度 | 0.032nT |  |  |

各个测量不确定度分量独立不相关，合成标准不确定度为：

F.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则U=0.006nT/℃。