| 贵州省地方计量技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JJF（黔）XXXX-2024 |  |  |  |  |  |
| 真空干燥箱校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Specification for Vacuum Ovens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （报批稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \ | XXXX-XX-XX 发布 |  |  |  | XXXX-XX-XX 实施 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省市场监督管理局 |  |  |  |  | 发 布 |  |  |

| 真空干燥箱校准规范 |  |  | JJF(黔) XXXX—2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibration Specification for Vacuum Ovens |  |  |  |
|  | 归 口 单 位： | 贵州省市场监督管理局 |  |
|  | 主要起草单位： | 六盘水市检验检测中心 安顺市质量技术监督检测所 |  |
|  | 参加起草单位： | 六盘水市农业农村局 |  |

本规范委托六盘水市检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

邱  凯（六盘水市检验检测中心）

杨皓莹（六盘水市检验检测中心）

李祖明（安顺市质量技术监督检测所）

参加起草人：

田  芬（六盘水市农业农村局）

李梅静（六盘水市检验检测中心）

杨  鲁（六盘水市检验检测中心）

冯清艳（六盘水市检验检测中心）

目    录

## 引言	（II）

## 1  范围	（1）

## 2  引用文件	（1）

## 3  术语和计量单位	（1）

- 3.1  术语	（1）

- 3.2  计量单位	（1）

## 4  概述	（2）

## 5  计量特性	（2）

- 5.1  真空密封性	（2）

- 5.2  压力示值误差	（2）

- 5.3  温度偏差	（2）

- 5.4  温度波动度	（2）

## 6  校准条件	（2）

- 6.1  环境条件	（3）

- 6.2  测量标准及配套设备	（3）

## 7  校准项目和校准方法	（3）

- 7.1  校准项目	（3）

- 7.2  校准方法	（3）

## 8  校准结果表达	（7）

- 8.1  校准结果	（7）

- 8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定	（7）

## 9  复校时间间隔	（8）

## 附录A  校准原始记录格式	（9）

## 附录B  校准证书内页格式	（11）

## 附录C  校准不确定度评定示例	（12）

- 引    言

本规范按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJF 1101—2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 29251—2012《真空干燥箱》编制而成。

真空干燥箱校准规范

1  范围

本规范适用于真空干燥箱的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 52  弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJF 1101  环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GB/T 29251  真空干燥箱

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  真空密封性  vacuun leakproofness

在达到极限真空度下，一定时间间隔内保持真空压力的能力。

3.1.2  压力示值误差  pressure indication

真空干燥箱稳定状态下，在规定的时间间隔内，真空干燥箱压力示值平均值与实测压力值平均值的差值。

3.1.3  温度偏差  temperature deviation

真空干燥箱在温度保持稳定的工作状态下，各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上下偏差。

3.1.4  温度波动度  temperature fluctuation

真空干燥箱稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点温度随时间的

变化量。

3.2  计量单位

压力单位为帕（Pa），或倍数单位千帕（kPa）、兆帕（MPa）；温度单位为摄氏度（℃）。

4  概述

真空干燥箱（以下简称真空箱）是用于干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的一种干燥设备。真空箱的加热原理分为捆绑式加热法、隔板加热法两种。真空箱主要结构由加热管或加热隔板、工作室、温度传感器、压力真空表等组成，结构示意图见图1。

加热管

隔板上表面

隔板

加热元件

工作室

隔板下表面

工作室

a）捆绑式加热法                           b）隔板式加热

图1  结构示意图

5  计量特性

5.1  真空密封性

在60 min内，压力下降不超过0.5 kPa。

5.2  压力示值误差

压力示值误差应不大于真空箱压力表的允许误差。

5.3  温度偏差

a）最高工作温度不超过200 ℃的真空箱，温度偏差应不超过±3 ℃。

b）最高工作温度超过200 ℃的真空箱，温度偏差应不超过最大工作温度的±1.5％。

5.4  温度波动度

温度波动度应不超过±1 ℃。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（5～35）℃。

6.1.2  环境湿度：不大于80%RH。

6.1.3  大气压力：（75～106）kPa。

6.1.4  真空箱周围应无强烈振动等机械性或电磁干扰，无气流、爆炸性气体、高浓度粉尘或腐蚀性物质存在，应避免阳光直射或其他冷、热源影响。

6.2  测量标准及配套设备

校准用测量标准及配套设备见表1。

表1  校准用测量标准及配套设备

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力测量标准 | 准确度等级不低于0.2级，分辨力不小于0.1 kPa，测量范围为（0～100）kPa（绝压）或（-100～0）kPa（表压） | 校准真空密封性及压力示值误差 |
| 2 | 温度测量标准 | 分辨力不低于0.1 ℃，最大允许误差为±0.5 ℃ | 校准温度偏差及温度波动度 |
| 3 | 电子秒表 | 测量范围：（0～9600）s，分辨力不低于0.1 s | 计时 |
| 4 | 绝缘电阻表 | 额定电压 500 V，准确度等级不低于10级 | 绝缘电阻测量 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目一览表见表2

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 真空密封性 |
| 2 | 压力示值误差 |
| 3 | 温度偏差 |
| 4 | 温度波动度 |

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  外观检查

目测检查真空箱外观，其上应有名称、型号、制造厂名称、出厂编号和电源电压等信息。外观应完好，结构和附件应完整，开关、旋钮和按键等应灵活可靠，不应有影响使用的明显缺陷。

7.2.1.2  绝缘电阻检测

采用工作电压为500 V的绝缘电阻表，测量真空箱电源端与机壳之间的绝缘电阻，其值应不小于1 MΩ。

7.2.2  真空密封性

7.2.2.1  校准点选取

真空密封性校准点选取真空箱极限真空度附近处，极限真空度按当地大气压90%以上选取，也可根据用户实际需要选择校准点。

7.2.2.2  校准步骤

a）当压力测量标准采用无线压力数据采集仪时，可放置在真空箱内隔板的任意位置。当采用其他压力测量标准时，可如图2所示使用三通装置将压力测量标准连接在真空泵和真空箱之间，并保证连接处的密封性。

真空干燥箱

压力测量标准

真空泵

图2  其他压力标准校准示意图

b）真空密封性校准应在规定的环境温度下进行，按照a）的规定布放压力测量标准，关闭箱门，保证密封。开启真空泵，抽真空至真空箱极限真空处，待压力稳定后读取压力测量标准示值，先关闭真空阀，再关闭真空泵。待60 min后再次读取压力测量标准示值。若采用图2所示的其他压力标准校准时，应将真空泵吸气口与压力测量标准间连接胶管处于断路状态，同时关闭真空泵和真空阀，待60 min后打开真空阀，再次读取压力测量标准示值。

c）真空密封性按照公式（1）计算。

ΔP ' = PS - PF                            （1）

式中：

ΔP '——真空密封性，kPa；

PF——60 min内真空箱压力最终值，kPa；

PS——60 min内真空箱压力初始值，kPa。

7.2.3  压力示值误差

7.2.3.1  校准点选取

压力示值误差的校准点为-72 kPa，或根据当地大气压90%以上选取极限真空处为校准点，也可根据用户实际需要选取校准点。

7.2.3.2  校准步骤

a）按照7.2.2.2a）要求布放压力测量标准。

b）将压力设定或控制在选择的压力点上，当压力稳定时，同时读取真空压力示值和压力测量标准示值，重复测量3次，取平均值。

c）压力示值误差按照公式（2）计算。

ΔP= P1–P0                                                  （2）

式中：

ΔP——压力示值误差，kPa；

P1——真空箱压力表的示值平均值，kPa；

P0——压力测量标准的示值平均值，kPa。

7.2.4  温度偏差

7.2.4.1  校准点选取

温度校准点选取60 ℃，或根据用户需要选择常用的温度点进行。

7.2.4.2  校准步骤

a）真空箱温度校准时的测量点位置如图3所示，布置在真空箱工作室内每层隔板的中心位置。

b）在真空箱每层隔板的中心位置布置温度传感器测量温度，将真空箱温度控制器设定到所选温度点进行升温加热，待真空箱温度达到稳定后，开始记录采集的各测量点温度数据，每2 min记录所测温度测量点的数据1次，在30 min内共测量16次。

c）温度上偏差按照公式（3）计算，温度下偏差按照公式（4）计算。

Δtmax=tmax-ts                             （3）

Δtmin=tmin-ts                             （4）

式中：

Δtmax——温度上偏差，℃；

Δtmin——温度下偏差，℃；

tmax——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

tmin——各测量点规定时间内测量的最低温度，℃；

ts——真空箱的设定温度，℃。

测量点1

测量点2

测量点j

图3  测量点位置图

7.2.5  温度波动度

7.2.5.1  校准点选取

温度校准点选取60 ℃，或根据用户需要选择常用的温度点进行。

7.2.5. 2  校准步骤

a）按照7.2.4.2 a）选择测量点。

b）在稳定状态下，对每层隔板中的测量点在30 min内，每隔2 min测量1次，共测量16次，实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号。

c）温度波动度按公式（5）计算。

Δtf=±[（tfmax-tfmin）/2]                              （5）

式中：

Δtf——温度波动度，℃；

tfmax——测量点在16次测量中的最高温度，℃；

tfmax——测量点在16次测量中的最低温度，℃。

8  校准结果表达

- 8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明。

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，校准不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

| - 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 出厂编号 |  |  |  |  | - 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 技术依据 |  |  |  |  |  |
| - 标准器 - 信息 | - 名称 |  |  |  | - 编号 |  |  |  | - 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  | - 证书编号 |  | - 有效期至 |  |  |  |
| - 温 度 | - ℃ |  |  |  | - 相对湿度 |  |  |  | - %RH |  |  |  |  |  | - 校准地点 |  |  |  |  |  |
| - 校准员 |  |  |  |  | - 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 校准日期 |  |  |  |  |  |
| - 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 真空密封性的校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 初始压力值PS/kPa |  |  |  |  |  |  | - 最终压力值PF/kPa |  |  |  |  |  |  |  | - 真空密封性ΔP ’/kPa |  |  |  |  |  |
| - 压力示值误差的校准： （压力校准点： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 读数1（kPa） |  |  |  | - 读数2（kPa） |  |  |  | - 读数3（kPa） |  | - 平均值（kPa） |  |  |  | - 压力示值误差（kPa） |  |  | - U（kPa） - k=2 |  |
| - 压力表显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温度参数的校准： （温度校准点： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 次数 |  |  | - 温度实测值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 测量点1 |  |  |  |  | - 测量点2 |  |  |  |  |  | - … |  |  |  | - 测量点j |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |
| - 温度偏差 | - 温度上偏差（℃） |  |  |  |  |
|  | - 温度下偏差（℃） |  |  |  |  |
| - 波动度（℃） |  |  |  |  |  |
| - 压力示值误差的测量不确定度：U= kPa（k=2） - 温度偏差的测量不确定度：U= ℃（k=2） |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

一、温度测量点布点图

测量点1

测量点2

测量点j

二、校准结果

| 设定温度(℃) | 位置 |  | 温度偏差 |  |  | 温度波动度 （℃） | 温度偏差的扩展不确定度U（℃），k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度上偏差（℃） | 温度下偏差 （℃） |  |  |  |
|  | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量点j |  |  |  |  |  |  |
| 真空密封性（kPa/30min） |  |  |  | 真空密封性扩展不确定度U（kPa），k=2 |  |  |  |
| 压力校准点（kPa） |  |  | 压力示值误差（kPa） |  | 压力示值误差扩展不确定度U（kPa），k=2 |  |  |

附录C

校准不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件

温度：（5～35）℃，相对湿度：不大于80%RH，大气压力：（75～106）kPa。

C.1.2  被测对象

真空干燥箱：压力测量范围（-100～0）kPa，分辨力2 kPa，准确度等级2.5级；温度示值分辨力为0.1 ℃。

C.1.3  测量标准

C.1.3.1  压力测量标准：测量范围（-100～0）kPa，分辨力0.01 kPa，准确度等级0.05级。

C.1.3.2  温度测量标准：分辨力0.01 ℃，扩展不确定度U=0.08 ℃，k=2。

C.2  压力示值误差测量不确定度评定

C.2.1  测量方法

采取直接比较法校准。对真空箱进行抽真空操作，选取-72 kPa进行校准，使用三通装置将压力测量标准连接在真空泵和真空箱之间，并保证连接处的密封性，待真空箱达到预设稳定工作状态后，读取真空箱压力示值和压力测量标准示值，重复3次，取平均值,按公式（C.1）计算压力示值误差。

C.2.2  测量模型

ΔP = P1–P0                                 （C.1）

式中：

ΔP——压力示值误差，kPa；

P1 ——真空箱压力表的示值平均值，kPa；

P0——压力测量标准的示值平均值，kPa。

C.2.3  不确定度传播率

方差：uc2=u2sP1cP12+u2sP0cP02

灵敏系数：cP1=∂ΔP∂P1=1，cP0=∂ΔP∂P0=−1

C.2.4  不确定度来源

不确定度来源主要包括：

a）真空箱压力示值重复性引入的标准不确定度分量us1；

b）真空箱压力示值显示分辨力引入的标准不确定分量us2；

c）压力测量标准最大允许误差引入的标准不确定分量us3。

C.2.5  标准不确定度分量的评定

C.2.5.1  真空箱压力示值重复性引入的标准不确定度分量us1

采用A类方法评定，在压力校准点-72 kPa进行10次重复测量，记为Pl1、Pl2、……Pl10，平均值记为Pl，压力示值测量结果见表C.1。

表C.1  压力示值测量结果

| 测量次数 | 真空箱压力示值/kPa |
| --- | --- |
| 1 | -72.4 |
| 2 | -72.8 |
| 3 | -72.4 |
| 4 | -73.2 |
| 5 | -72.8 |
| 6 | -72.4 |
| 7 | -72.4 |
| 8 | -72.4 |
| 9 | -72.8 |
| 10 | -72.4 |

单次测量实验标准差为：

s=i=1nPli−Pl2n−1=0.29kPa

实际测量结果取3次测量值的平均值，则重复性引入的标准不确定度为：

us1=s3=0.17kPa

C.2.5.2  真空箱压力示值显示分辨力引入的标准不确定度分量us2

采用B类方法评定，真空箱压力示值显示分辨力按分度值的1/5估读，估读误差0.4 kPa，区间半宽为0.2 kPa，按均匀分布，包含因子为3，则显示分辨力引入的标准不确定度为：

us2=0.2kPa3=0.12kPa

压力示值重复性引入的标准不确定度大于压力示值显示分辨力引入的标准不确定度，因此，真空箱压力示值显示分辨力引入的标准不确定度可忽略。

C.2.5.3  压力测量标准最大允许误差引入的标准不确定分量us3

采用B类方法测评定，压力测量标准最大允许误差为±0.05 kPa，区间半宽为0.05 kPa，按均匀分布，包含因子为3，则最大允许误差引入的标准不确定度为：

us3=0.05kPa3=0.029kPa

C.2.6  不确定度分量一览表

压力示值误差不确定度分量一览表见表C.2。

表C.2  压力示值误差不确定度分量一览表

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 包含因子 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空箱压力示值重复性引入 | us1 | 0.29 kPa | A类 | 正态分布 | 3 | 1 | 0.17 kPa |
| 真空箱压力示值显示分辨力引入 | us2 | 0.2 kPa | B类 | 均匀分布 | 3 | 1 | 0.12 kPa |
| 压力测量标准最大允许误差引入 | us3 | 0.05 kPa | B类 | 均匀分布 | 3 | -1 | 0.029 kPa |

C.2.7  合成标准不确定度

由于各分量独立不相关，则合成标准不确定度评定为：

uc=u2s1cs12+u2s3cs32=0.18kPa

C.2.8  扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则压力示值误差的扩展不确定度为：

U=uc×k=0.36kPa

C.3  真空干燥箱温度偏差测量不确定度评定

C.3.1  测量方法

采取直接比较法校准，真空箱温度偏差分为上偏差和下偏差，以上偏差进行校准。将真空箱温度控制器设定到所选温度点进行升温加热，选取60 ℃进行校准，待真空箱温度达到稳定后，开始记录采集的各测量点温度数据，每2 min记录所测温度测量点的数据1次，在30 min内共测量16次。按公式（C.2）计算温度上偏差。

C.3.2  测量模型

Δtmax=tmax−ts                          （C.2）

式中：

Δtmax——温度上偏差，℃；

tmax——各温度测量点30min内的最高温度，℃；

ts——设定的温度值，℃。

C.3.3  不确定度传播率

方差：uc2=u2stmaxctmax2+u2stscts2

灵敏系数：ctmax=∂Δtmax∂tmax=1，cts=∂Δtmax∂ts=−1

C.3.4  不确定度来源

不确定度来源主要包括：

a）温度测量重复性引入的标准不确定度分量ut1

b）温度测量标准分辨力引入的标准不确定度分量ut2

c）温度测量标准修正值引入的标准不确定度分量ut3

d）真空箱温度显示分辨力引入的标准不确定度分量ut4

C.3.5  标准不确定度分量的评定

C.3.5.1  温度测量重复性引入的标准不确定分量ut1

采用A类方法评定，在温度校准点60 ℃进行10次重复测量，记为tl1、tl2、……tl10，平均值记为tl，温度测量结果见表C.3。

表C.3  温度测量结果

| 测量次数 | 温度测量值/℃ |
| --- | --- |
| 1 | 61.40 |
| 2 | 61.32 |
| 3 | 61.28 |
| 4 | 61.22 |
| 5 | 61.29 |
| 6 | 61.30 |
| 7 | 61.33 |
| 8 | 61.37 |
| 9 | 61.41 |
| 10 | 61.42 |

单次测量实验标准差为：

s=i=1ntli−tl2n−1=0.07℃

则重复性引入的标准不确定度为：

ut1=0.07℃

C.3.5.2  温度测量标准分辨力引入的标准不确定度分量ut2

采用B类方法评定，温度测量标准分辨力为0.01 ℃，区间半宽为0.005 ℃，按均匀分布，包含因子为3，则温度测量标准分辨力引入的标准不确定度为：

ut2=0.005℃3=0.0029℃

温度测量重复性引入的标准不确定度大于温度测量标准分辨力引入的标准不确定度，因此，温度测量标准分辨力引入的标准不确定度可忽略。

C.3.5.3  温度测量标准修正值引入的标准不确定分量ut3

采用B类方法评定，温度测量标准修正值的不确定度为U=0.08℃,k=2，则温度测量标准修正值引入的标准不确定度为：

ut3=0.08℃2=0.04℃

C.3.5.4  真空箱温度显示分辨力引入的标准不确定度分量ut4

采用B类方法评定，真空箱温度显示分辨力为0.1 ℃，区间半宽为0.05 ℃，按均匀分布，包含因子为3，则真空箱温度显示分辨力引入的标准不确定度为：

ut4=0.05℃3=0.029℃

C.3.6  标准不确定度分量一览表

温度偏差不确定度分量一览表见表C.4。

表C.4  温度偏差不确定度分量一览表

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 包含因子 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度测量重复性引入 | ut1 | 0.07 ℃ | A类 | 正态分布 | 1 | 1 | 0.07 ℃ |
| 温度测量标准分辨力引入 | ut2 | 0.005 ℃ | B类 | 均匀分布 | 3 | 1 | 0.0029 ℃ |
| 温度测量标准修正值引入 | ut3 | 0.08 ℃ | B类 | 正态分布 | 2 | 1 | 0.04 ℃ |
| 真空箱温度显示分辨力引入 | ut5 | 0.05 ℃ | B类 | 均匀分布 | 3 | -1 | 0.029 ℃ |

C.3.7  合成标准不确定度

由于各分量独立不相关，则合成标准不确定度评定为：

uc=u2t1ct12+u2t3ct32+u2t4ct42=0.08℃

C.3.8  扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则温度偏差的扩展不确定度为：

U=uc×k=0.16℃

JJF（黔） XXXX—XXXX