贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XX-XXXX

摩擦系数测定仪校准规范

Calibration Specification for Coefficient of Friction Tester

（报批稿）

20XX-XX-XX 发布                                  20XX-XX-XX 实施

JJF（黔）XX—XXXX

摩擦系数测定仪校准规范

Calibration Specification for

Coefficient of Friction Tester

归口单位： 黔东南州市场监督管理局

主要起草单位： 黔东南州质量技术监督检测所

遵义市产品质量检验检测院

贵州省计量测试院

参加起草单位：

本规范委托黔东南州质量技术监督检测所负责解释

本规范主要起草人：

杨  鹏（黔东南州质量技术监督检测所）

程  宏（遵义市产品质量检验检测院）

付欣艳（贵州省计量测试院）

参加起草人：

陈  亮（黔东南州质量技术监督检测所）

陈良坤（黔东南州质量技术监督检测所）

王  伟（黔东南州质量技术监督检测所）

陈秋里（遵义市产品质量检验检测院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和定义	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  摩擦力	（2）

5.2  滑块总质量	（2）

5.3  弹簧弹性系数	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果表达与处理	（5）

9  复校时间间隔	（6）

附录A  校准原始记录格式	（7）

附录B  校准证书内页格式	（9）

附录C  校准结果的不确定度评定示例	（10）

引   言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范文件进行制定。

本规范主要参考GB/T 10006-2021 《塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定》编制而成。

摩擦系数测定仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于用以平面滑动方式进行摩擦系数测定的摩擦系数测定仪的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 10006-2021  塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1  摩擦力  friction

克服摩擦所需要的力。

3.2  法向力  normal force

垂直施加于两个接触表面的力。

3.3  摩擦系数  coefficient of friction

摩擦力与法向力之比。摩擦系数与表面的粗超度有关，与接触面积的大小无关。

- 4  概述

摩擦系数测定仪（以下简称测定仪）是用于以平面滑动方式测定塑料薄膜、薄片、纸张、纸板或其他物品动、静摩擦系数的专用测量仪器。其工作原理是将试验样品分别固定于水平试验台和滑块上，在一定的接触压力（法向力）下，驱动机构驱动滑块或试验台移动，即使试验样品表面作相对运动，通过力传感器测得摩擦力的大小，并与法向力进行比较计算得到试验样品的摩擦系数。摩擦系数测定仪结构组件包括基座、测力系统、滑块、水平试验台、驱动机构及显示装置等。其结构示意图见图1。

图1 摩擦系数测定仪结构示意图

1——基座；2——测力传感器；3——弹簧（可选）；4——滑块；5——显示装置；6——水平试验台。

5  计量特性

- 5.1  摩擦力示值误差

摩擦力示值误差应不超过±2%。

5.2  摩擦力示值重复性

摩擦力示值重复性应不超过2%。

- 5.3  滑块总质量

滑块总质量应为（200±2）g。

- 5.4  滑块移动速度偏差

滑块移动速度偏差应不超过±10 mm/min。

- 5.5  弹簧弹性系数

测力系统的弹簧弹性系数应为（2±1）N/cm。

注：以上技术指标要求不用于合格性判定，仅供参考。

- 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  校准环境温度（20±5）℃，相对湿度不大于80%。

6.1.2  周围无影响校准结果的振动、冲击、磁场及其他干扰源。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  砝码，准确度不低于M1等级。

6.2.2  卡尺，最大允许误差不超过±0.03 mm。

6.2.3  电子秒表，分辨力不低于0.1 s。

6.2.4  电子天平，分度值0.01g，准确度等级不低于级。

6.2.5  框式水平仪，分度值0.02mm/m。

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1  校准项目

- 校准项目见表1。

- 表1  校准项目

| - 序号 | - 校准项目 |
| --- | --- |
| - 1 | - 摩擦力示值误差 |
| - 2 | - 摩擦力示值重复性 |
| - 3 | - 滑块总质量 |
| - 4 | - 滑块移动速度偏差 |
| - 5 | - 弹簧弹性系数 |

- 7.2  校准方法

- 7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  检查测定仪外观、显示和各部分相互作用，确定无影响校准的因素。

- 7.2.1.2  用框式水平仪检查水平试验台，并保证其水平处于水平状态后方可进行校准。

7.2.2  摩擦力示值误差

在测量范围内选择大致均匀分布的5个校准点，逐点加载相应质量砝码，记录各载荷下测定仪摩擦力示值。每个校准点重复测量3次，每次加载前均应置零，取摩擦力3次测量示值平均值，按公式（1）计算摩擦力示值误差。

（1）

式中：

ΔF ——摩擦力示值误差；

——摩擦力3次测量示值平均值，N；

m ——加载的砝码质量，kg；

g ——重力加速度，取g＝9.8N/kg。

7.2.3  摩擦力示值重复性

与7.2.2同时进行，按公式（2）计算摩擦力示值重复性。

（2）

式中：

b ——摩擦力示值重复性；

——同一校准点三次测量摩擦力示值最大值，N；

——同一校准点三次测量摩擦力示值最小值，N；

7.2.4  滑块总质量

用电子天平直接称量滑块（包括附着在滑块上的弹性材料），以称量结果作为滑块总质量校准结果。

7.2.5  滑块移动速度偏差

选择常用试验速度为校准点，测定仪上设定试验速度，在滑块行程内用卡尺量出约三分之二行程的距离，做好标记。启动试验，用秒表测量滑块在该移动距离上的移动时间，每个校准点重复测量3次，取滑块移动时间3次测量结果平均值，按公式（3）计算滑块移动速度偏差。

（3）

式中：

—— 滑块移动速度偏差，mm/min；

—— 滑块移动距离，mm；

—— 滑块移动时间三次测量结果平均值，s；

—— 滑块移动速度设定值，mm/min。

- 7.2.6  弹簧弹性系数

将弹簧垂直悬挂并处于自由状态，测量弹簧自由状态的长度，再在弹簧端部悬挂加载0.1 kg砝码，测量弹簧伸长后的长度，按公式（4）计算弹簧弹性系数。

（4）

式中：

——弹簧弹性系数，N/cm；

——弹簧伸长后的长度，cm；

——弹簧自由状态的长度，cm；

- 8  校准结果表达与处理

8.1  校准结果的处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期或校准证书的生效日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i）校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）校准员及核验员的签名；

m）校准证书批准人的签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，校准结果的不确定度评定示例见附录C。

- 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

摩擦系数测定仪校准原始记录

A.1  委托单位信息

委托单位名称：                     委托单位地址：

A.2  设备信息

名称：           型号/规格：        出厂编号：         制造厂：

A.3  校准用测量仪器

| 名称 | 型号/规格 | 编号 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.4  校准环境条件

温度：    ℃；相对湿度：    %

A.5  校准依据

A.6  校准项目及校准结果

（1）摩擦力示值误差和重复性

| 校准点 | 砝码质量 | 摩擦力示值 |  |  |  | 摩擦力 示值误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

（2）滑块总质量：    g。

（3）滑块移动速度偏差

| 校准点（设定值） | 滑块移动距离 | 时间 |  |  |  | 滑块移动速度 | 滑块移动速度偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

（4）弹簧弹性系数

| 自由长度 | 拉伸后长度 | 弹性系数 |
| --- | --- | --- |

（5）校准结果不确定度

校准员：                  核验员：                     校准日期：

附录B

校准证书内页格式

B.1  摩擦力示值误差和重复性

| 校准点 | 示值误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- |

B.2  滑块总质量：

B.3  滑块移动速度偏差

| 校准点 | 滑块移动速度偏差 |
| --- | --- |

B.4  弹簧弹性系数:

B.5  校准结果不确定度：

附录C

校准结果的不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度不大于80%。

C.1.2  测量对象：摩擦系数测定仪。

C.1.3  测量标准

a）砝码：质量100 g，M1等级；

b）电子天平：最大值Max＝500 g，分度d＝0.01 g；

c）游标卡尺：测量范围（0～200）mm；

d）电子秒表：分辨力0.01 s。

C.2  摩擦力示值误差的不确定度评定

C.2.1  测量方法

将摩擦系数测定仪测力传感器取下放置成校准状态，并使传感器受力方向与重力方向保持一致，测定仪示值置零，将100g砝码置于力传感器受力面，读取摩擦力示值并计算示值误差。

C.2.2  测量模型

测量模型按式（C.1）建立。

ΔF＝F－m×g                                    （C.1）

式中：

ΔF —— 摩擦力示值误差，%；

F —— 摩擦力示值，g；

m —— 砝码质量，kg。

g —— 重力加速度，取g＝9.8 N/kg。

C.2.3  方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：；N/kg

C.2.4  各输入量的标准不确定度评定

C.2.4.1  输入量F的标准不确定度u（F）的评定

输入量F的标准不确定度主要来源于示值分辨力和测量重复性。

a）示值分辨力引入的不确定度u1（F）

该摩擦系数测定仪的示值分辨力为0.01N，区间半宽为0.005 N，按均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度为：

u1（F）＝＝0.0029 N

b）测量重复性引入的标准不确定度u2（F）

用100g砝码对测力传感器施加标准载荷，读取摩擦力示值，在相同条件下，重复测量10次，摩擦力示值测量结果见表C.1。

表C.1  摩擦力示值测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/N | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |

按贝塞尔公式法，则：

s＝0.00483 N

日常校准取三次测量结果平均值为测量力测量结果，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u2（F）＝＝0.0028 N

因为重复性引入的不确定度小于分辨力引入的不确定度，两者取较大者，则输入量F的标准不确定度为：

u（F）= u1（F）=0.0029 N

C.2.4.2  输入量m的标准不确定度u（m）的评定

输入量m的标准不确定度主要来源于砝码质量偏差。M1等级100g砝码的最大允许质量偏差为±5×10-6 kg：区间半宽为5×10-6 kg，按均匀分布，则输入量m的标准不确定度为：

kg

C.2.4.3  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.2。

表C.2  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值ui | 灵敏系数ci | ∣ci∣×ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值分辨力 | 0.0029 N | 1 | 0.0029 N |
| 砝码质量偏差 | 2.9×10-6 kg | -9.8 N/kg | 2.9×10-5 N |

C.2.5  合成标准不确定度

表C.2中分量独立不相关，则合成标准不确定度：

＝0.003 N

C.2.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则摩擦力示值误差的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝2×0.003 N＝0.006 N≈0.01 N

Urel＝0.006 N/0.98N＝0.6%

C.3  滑块总质量的不确定度评定

C.3.1  测量方法

用电子天平直接称量摩擦系数测定仪滑块（含滑块上的附作物），称量结果即为滑块总质量。

C.3.2  测量模型

测量模型按式（C.2）建立。

M＝m                                    （C.2）

式中：

M —— 滑块总质量，g；

m —— 电子天平示值，g。

C.3.3  方差

因该测量为简单直接测量，且各不确定度分量ui相互间不相关，则方差：

C.3.4  输入量的标准不确定度评定

C.3.4.1 电子天平示值分辨力引入的不确定度u1（m）

校准用电子天平的示值分辨力为0.01 g，区间半宽为0.005 g，按均匀分布，则示值分辨力引入的不确定度为：

u1（m）＝＝0.0029 g

C.3.4.2  测量重复性引入的标准不确定度u2（m）

用电子天平对滑块进行称量，在相同条件下，重复测量10次，滑块质量测量结果见表C.3。

表C.3  滑块总质量测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/g | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 200.29 |

按贝塞尔公式法，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u2（m）＝s＝0.00 g

C.3.4.3  电子天平准确度引入的标准不确定度u3（m）

校准用电子天平准确度等级为级，检定分度值e＝0.1g，200.29g时最大允许误差为±0.15 g，区间半宽为0.15 g，按均匀分布，则电子天平准确度引入的标准不确定度为：

g

C.3.4.4 偏载引入的标准不确定度u4（m）

电子天平的偏载误差不超过相应载荷的最大允许误差，即±0.15g，区间半宽为0.15 g，按均匀分布，则偏载引入的标准不确定度为：

g

C.3.4.5  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.4。

表C.4  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值ui | 灵敏系数ci | ∣ci∣×ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子天平示值分辨力 | 0.0029 g | 1 | 0.0029 g |
| 测量重复性 | 0.00 g | 1 | 0.00 g |
| 电子天平准确度 | 0.09 g | 1 | 0.09 g |
| 偏载 | 0.09 g | 1 | 0.09 g |

C.3.5  合成标准不确定度

表C.4中各分量独立不相关，则合成标准不确定度：

＝0.13 g

C.3.6扩展不确定度

取包含因子k＝2，则滑块总质量的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝2×0.13 g＝0.26 g

C.4  滑块移动速度偏差的不确定度评定

C.4.1  测量方法

设置位移速度100mm/min；在滑块行程内用卡尺量出约50 mm的距离，做好首位标记，启动试验，用秒表测量滑块在该移动距离上的移动时间，计算滑块移动速度偏差。

C.4.2  测量模型

测量模型按式（C.3）建立。

（C.3）

式中：

—— 滑块移动速度偏差，mm/min；

—— 滑块移动距离，mm；

T —— 滑块移动时间三次测量结果平均值，min；

—— 滑块移动速度设定值，mm/min；

C.4.3  方差和灵敏系数

方差：

取L＝50 mm；T≈30 s,则

灵敏系数：min-1； mm·min-1·s-1；。

C.4.4  各输入量的标准不确定度评定

C.4.4.1  输入量L的标准不确定度u（L）的评定

输入量L的标准不确定度主要来源于游标卡尺的示值误差和标记误差。

a）游标卡尺示值误差引入的不确定度u1（L）

校准所用的游标卡尺示值误差为±0.03 mm，区间半宽为0.03 mm，按均匀分布，则游标卡尺示值误差引入的不确定度为：

（mm）

b）标记误差引入的标准不确定度u2（L）

做移动距离首位标记时，估计存在±0.5 mm的误差，区间半宽为0.5 mm按均匀分布，则标记误差引入的标准不确定度为：

mm

C.4.4.2  输入量T的标准不确定度u（T）的评定

输入量T的标准不确定度主要来源于电子秒表的示值误差、示值分辨力、测量重复性和计时操作误差。

a）电子秒表示值误差引入的标准不确定度u1（T）。

电子秒表在10s～60s内时示值误差为±0.07 s，区间半宽为0.07 s，按均匀分布，则电子秒表示值误差引入的标准不确定度为：

s

b）电子秒表示值分辨力引入的标准不确定度u2（T）

电子秒表的示值分辨力为0.01 s，区间半宽为0.005 s，按均匀分布，则电子秒表示值分辨力引入的标准不确定度为：

u2（T）＝＝0.0029 s

c）测量重复性引入的标准不确定度u3（T）

用电子秒表测量滑块在标记的移动距离的移动时间，在相同条件下，重复测量10次，滑块移动时间测量结果见表C.5。

表C.5 滑块移动时间测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/s | 29.63 | 29.21 | 29.47 | 29.63 | 29.21 | 29.47 | 29.63 | 29.21 | 29.47 | 29.63 |

按贝塞尔公式法，则：

s＝0.18 s

日常校准取三次测量结果平均值为计算测量结果，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u3（T）＝=0.11 s

因为分辨力引入的不确定度小于测量重复性引入的不确定度，分辨力引入的标准不确定度可以舍去。

d）计时操作误差引入的标准不确定度u4（T）

测量移动时间时，因为需要校准员眼睛观察滑块到达距离标记时作出计时动作，估计存在±0.5 s的计时操作误差，区间半宽为0.5 s，按均匀分布，则计时操作误差引入的标准不确定度为：

u4（T）＝＝0.29 s

C.4.4.3  输入量v的标准不确定度u（v）的评定

因为v是设定值，可取u（v）＝0 mm/min。

C.4.4.4  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.6。

表C.6 不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值ui | 灵敏系数ci | ∣ci∣×ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡尺示值误差 | 0.02 mm | 2 min-1 | 0.04 mm/min |
| 标记误差 | 0.29 mm | 2 min-1 | 0.58 mm/min |
| 电子秒表示值误差 | 0.04 s | 0.333 mm·min-1·s-1 | 0.013 mm/min |
| 电子秒表分辨力（舍去） | 0.0029 s | 0.333 mm·min-1·s-1 | 0.001 mm/min |
| 滑块移动时间测量重复性 | 0.11 s | 0.333 mm·min-1·s-1 | 0.037 mm/min |
| 计时操作误差 | 0.29 s | 0.333 mm·min-1·s-1 | 0.097 mm/min |
| 滑块移动速度设定 | 0 mm/min | -1 | 0 mm/min |

C.4.5  合成标准不确定度

表C.6中各分量独立不相关，则合成标准不确定度：

＝0.59 mm/min

C.4.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则滑块移动速度偏差的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝1.2 mm/min

C.5  弹簧弹性系数的不确定度评定

C.5.1  测量方法

将弹簧垂直悬挂并处于自由状态，测量弹簧自由状态的长度，再在弹簧端部悬挂砝码，测量弹簧伸长后的长度，计算弹簧弹性系数。

C.5.2  测量模型

测量模型按式（C.4）建立。

（C.4）

式中：

——弹簧弹性系数，N/cm；

m ——加载的砝码质量，kg。

g ——重力加速度，取g＝9.8N/kg。

——弹簧伸长后的长度，cm；

——弹簧自由状态的长度，cm；

C.5.3  方差和灵敏系数

令Δl＝ls－l0，则公式（C.4）可演化为公式（C.5）：

（C.5）

则方差：

取m＝0.1 kg；Δl≈0.5 cm,则

灵敏系数： N·kg-1·cm-1；  N·cm-2。

C.5.4  各输入量的标准不确定度评定

C.5.4.1  输入量m的标准不确定度u（m）的评定

输入量m的标准不确定度主要来源于砝码的质量误差。校准所用的0.1 kg砝码为M1等级，质量允差为±5 mg，区间半宽为5 mg按均匀分布，则输入量m的标准不确定度为：

kg

C.5.4.2  输入量Δl的标准不确定度u（Δl）的评定

输入量Δl的标准不确定度主要来源于游标卡尺的示值误差、示值分辨力和测量重复性。

a）游标卡尺示值误差引入的标准不确定度u1（Δl）

校准所用的游标卡尺示值误差为±0.03 mm，区间半宽为0.03 mm，按均匀分布，则游标卡尺示值误差引入的不确定度为：

cm

b） 游标卡尺示值分辨力引入的标准不确定度u2（Δl）

游标卡尺的示值分辨力为0.02  mm，区间半宽为0.01 mm，按均匀分布，则游标卡尺示值分辨力引入的标准不确定度为：

cm

c）测量重复性引入的标准不确定度u3（Δl）

用游标卡尺测量弹簧受力伸长量，在相同条件下，重复测量10次，弹簧受力伸长量测量果见表C.7。

表C.7 弹簧受力伸长量测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/cm | 0.524 | 0.516 | 0.506 | 0.520 | 0.528 | 0.512 | 0.532 | 0.546 | 0.522 | 0.532 |

按贝塞尔公式法，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u3（Δl）＝s＝0.012 cm

因为分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，分辨力引入的标准不确定度可以舍去。

C.5.4.3  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.8。

表C.8 不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值u（x） | 灵敏系数ci | ∣ci∣×u（x） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砝码质量偏差 | 2.9×10-6 kg | 19.6 N·kg-1·cm-1 | 5.7×10-5 N/cm |
| 游标卡尺示值误差 | 0.002 cm | 3.92 N·cm-2 | 0.008 N/cm |
| 游标卡尺示值分辨力（舍去） | 0.0006 cm | 3.92 N·cm-2 | 0.003 N/cm |
| 测量重复性 | 0.012 cm | 3.92 N·cm-2 | 0.047 N/cm |

C.5.5  合成标准不确定度

表C.8中各分量独立不相关，则合成标准不确定度：

＝0.05 N/cm

C.5.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则弹簧弹性系数的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝0.1 N/cm

JJF(黔) XX-XXXX