贵州省地方计量技术规范

JJF（黔） XX-2024

脉冲式电火花检漏仪校准规范

Calibration Specification for Pulsed Spark Leak Detector

（报批稿）

2024-XX-XX发布         　　　         2024-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局 发 布

JJF（黔）XX-2024

脉冲式电火花检漏仪校准规范

Calibration Specification for

Pulsed Spark Leak Detector

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

参加起草单位：黔东南州质量技术监督检测所

成都市计量检定测试院

山东锐智科电检测仪器有限公司

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

王庆举（贵州省计量测试院）

杜鸿程（贵州省计量测试院）

杨  鹏（贵州省计量测试院）

参加起草人：

董  昱（贵州省计量测试院）

高富银（山东锐智科电检测仪器有限公司）

王  安（成都市计量检定测试院）

目    录

引言 .........................................................（Ⅱ）

1  范围........................................................（1）

2  引用文件....................................................（1）

3  术语和计量单位.............................. ...............（1）

4  概述........................................ ...............（1）

5  计量特性....................................................（2）

5.1  脉冲电压输出稳定度......................................（2）

5.2  脉冲电压示值误差................ .......................（2）

5.3  放电距离................................................（2）

6  校准条件................................... .................（2）

6.1  环境条件................................................（2）

6.2  测量标准及配套设备......................................（3）

6.3  其他条件................................................（3）

7  校准项目和校准方法............................ .............（3）

7.1  校准项目................................................（3）

7.2  校准方法................................................（3）

8  校准结果表达................................................（6）

9  复校时间间隔................................................（7）

附录 A  校准原始记录格式.......................................（8）

附录B  校准证书内页格式........................................（9）

附录 C  脉冲式电火花检漏仪示值误差测量不确定度评定示例.........（11）

引   言

本规范按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

本规范参考了GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求》编制而成。

脉冲式电火花检漏仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于输出电压范围为35 kV及以下的脉冲式电火花检漏仪的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 4793.1—2007  测量、控制和实验用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  放电距离  discharge distance

检漏仪高压输出端与接地线裸露点间的电火花产生距离。

# 4  概述

脉冲式电火花检漏仪（以下简称检漏仪）主要用于检测导电基体（如金属）上非导电涂层中的针孔、裂纹及其他损伤和缺陷。检漏仪通过对导电基体上非导电涂层表面加一定幅值的脉冲高压，当脉冲高压经过时，如有非导电涂层损伤或缺陷，会形成气隙击穿而产生火花放电，并经报警电路送出脉冲信号，报警器发出声音或光电报警，从而达到涂层质量检测的目的。

检漏仪由稳压电路、脉冲调制电路、升压整流电路和高压发生电路、显示器等组成。检漏仪原理框图如图1所示。

图1  检漏仪原理框图

# 5  计量特性

## 5.1  脉冲电压示值误差

## 数字式检漏仪示值误差用相对误差表示，指针式检漏仪示值误差用引用误差表示。准确度等级及最大允许误差见表1。

表1 准确度等级及最大允许误差

| ## 准确度等级 | ## 最大允许误差 |
| --- | --- |
| ## 2级 | ## ±2% |
| ## 5级 | ## ±5% |
| ## 10级 | ## ±10% |

## 5.2  脉冲电压输出稳定度

## 在规定时间1 min内，检漏仪脉冲电压输出值的变化量不应超过与其对应的最大允许误差的1/5。

## 5.3  放电距离

## 检漏仪工作电压为（0～35）kV。5 kV时放电报警距离不小于1 mm，量程上限35 kV时放电报警距离不小于12 mm；当量程上限为其他量值时，应符合检漏仪说明书中对应值的放电距离要求。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

## 6.1.1  环境温度：（5～35）℃。

## 6.1.2  相对湿度：（45～75）%。

## 6.1.3  供电电源：电压 （220±11）V，频率 （50±0.5）Hz。

## 6.1.4  实验室应配备接地线，校准场所应铺设绝缘胶垫，应配备避免外界干扰的隔离措施，且周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及配套设备

## 6.2.1  测量标准

## 选用满足测量范围的带存储功能的数字示波器及分压探头作为主标准器：

## a）示波器电压垂直测量最大允许误差应不超过被校检漏仪输出电压示值最大允许误差的1/3，带宽不小于100 MHz；

## b）分压探头衰减比1000:1，带宽不小于75 MHz，阻抗不小于100 MΩ衰减比最大允许误差±1%，峰值电压量程大于35 kV。

## 6.2.2  配套设备

## 配套设备及其技术要求见表2。

表2  配套设备及其技术要求

| 配套设备名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 量程 | 准度度等级或最大允许误差 |
| 游标卡尺 | （0～125） mm | ±0.03 mm |
| 绝缘电阻表 | 500 V | 不低于10级 |
| 耐电压测试仪 | 5 kV | 不低于5级 |

## 6.3  其他条件

校准检漏仪时，操作人员应配带绝缘手套等相应安全防护措施。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目一览表见表3。

表3   校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 脉冲电压示值误差 |
| 2 | 脉冲电压输出稳定度 |
| 3 | 放电距离 |

## 7.2  校准方法

## 7.2.1  校准前准备

## 7.2.1.1  通电及功能检查

## a）通电检查：开机预热后，指针式检漏仪指针应稳定并无阻滞现象，数字式检漏仪显示应清晰完整；

## b）声光报警功能检查：检漏仪按照说明书检查声音报警或光电报警功能，应工作正常。

## 7.2.1.2  绝缘电阻测试

## 检漏仪电源输入端与机壳施加500 V试验电压，其绝缘电阻不低于10 MΩ。连接高压发生器后，高压输出端及地之间绝缘电阻不低于100 MΩ。

## 7.2.1.3  工频耐压试验

## 检漏仪的所有测量线路与参考试验“地”之间，施加1.5 kV的工频电压历时1 min，不应出现击穿或飞弧现象。

## 7.2.2   脉冲电压示值误差

7.2.2.1  校准点选取

## a）多量程检漏仪选取误差限最小的量程为基本量程，其他量程为非基本量程。

## b）指针式检漏仪应对基本量程的所有带数字分度值的点进行校准，非基本量程只校准上限分度线。

## c）数字式检漏仪应在基本量程范围内均匀选取不少于5个校准点，非基本量程选取量程的两端和中间值作为校准点。也可根据用户要求选取基本量程、校准点等。

7.2.2.2  校准步骤

## a）按图2所示进行校准接线，启动仪器处于测量状态。

## b）调节检漏仪输出脉冲电压，设置数字示波器量程，同时读取并记录示波器所测量电压的峰峰值。

## c）按公式（1）计算脉冲电压示值绝对误差。

Δ=Ux-kU0                                （1）

## 式中：

Δ——脉冲电压示值绝对误差，kV

## Ux——检漏仪脉冲电压示值，kV；

## k——分压探头变比；

## U0——示波器测得的电压值，V。

d）按公式（2）计算指针式检漏仪示值误差的引用误差。

                            （2）

式中：

——指针式检漏仪示值误差的引用误差，%；

Us——指针式检漏仪量程上限值，kV。

e）按公式（3）计算数字式检漏仪示值误差的相对误差。

（3）

式中：

——数字式检漏仪示值误差的相对误差，%；

k——分压探头衰减比；

U0——示波器测得的电压值，V。

# 图 2  校准示意图

## 7.2.3  脉冲电压输出稳定度

## 选取检漏仪量程上限的50%电压输出点（也可根据用户要求选取）进行校准，按图2所示进行校准接线，在1 min内，读取并记录示波器相同时间间隔的10次峰值电压测量值，按公式（4）计算脉冲电压输出稳定度。

（4）

式中：

D——脉冲输出电压稳定度，%；

——在1 min时间内，10次测量值中的最大值，kV；

——在1 min时间内，10次测量值中的最小值，kV；

——检漏仪脉冲输出电压设定值，kV。

7.2.4  放电距离

将检漏仪接地线与检漏仪的金属连接杆连接，并与高压输出端处于同一水平直线，标记距高压输出端特定距离为1 mm和12 mm的位置，开启检漏仪，设定脉冲电压输出5 kV、35 kV，再将金属连接杆缓慢移向标记点，观察是否出现放电及声光报警现象，有放电及声光报警现象符合要求，无放电及声光报警现象不符合要求。

# 8  校准结果表达

8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l）如果与校准结果的有效性和应用相关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明

n）校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8.2  校准记录和证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录 B，脉冲式电火花检漏仪示值误差测量不确定度评定示例见附录 C。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为一年。

附录 A

校准原始记录格式

脉冲式电火花检漏仪校准原始记录

第   页    共   页

| 委托单位 |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 型号规格 |  |
| 出厂编号 |  | 制造单位 |  |
| 校准地点 |  | 校准依据 |  |
| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | ％ |

校准用计量标准

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 准确度等级/不确定度 /最大允许误差 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.校准前检查

1.1通电及功能：□符合要求  □不符合要求

1.2绝缘电阻：□符合要求□不符合要求

1.3工频耐压试验：□符合要求□不符合要求

2.脉冲电压输出稳定度(%)     设定值： kV

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umax： |  |  |  | Umin： |  |  |  | Δ： |  |  |

3.脉冲电压示值误差：

| 量程 | 检漏仪电压示值(kV). | 实测值(kV). | 示值误差γ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本量程 |  |  |  |
| 非基本量程 |  |  |  |

4、放电距离：

| 检漏仪输出电压示(kV) | 标记点 | 是否存在放电及报警现象 |
| --- | --- | --- |

测量结果的不确定度：

校准：                   核验：                   校准日期：

附录B

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | ％ |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

1.校准前检查:

1.1通电和功能：

1.2绝缘电阻：

1.3工频耐压试验：

2.脉冲电压输出稳定度：

3.脉冲电压示值误差：

| 量程 | 检漏仪电压示值（kV）. | 实测值 （kV）. | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本量程 |  |  |  |
| 非基本量程 |  |  |  |

4.放电距离：

| 检漏仪输出电压示值（kV） | 标记点 | 是否存在放电及报警现象 |
| --- | --- | --- |

以 下 空 白

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下1年校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。 3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。 第X页 共X页

附录C

脉冲式电火花检漏仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件

温度：22.0 ℃，相对湿度：46%。

C.1.2  测量标准

a）数字示波器：最大允许误差为±1%，带宽不小于100 MHz。

b）分压探头：衰减比1000:1，带宽不小于75 MHz，阻抗不小于100 MΩ。

C.1.3  被测对象

脉冲式电火花检漏仪：测量范围（0～35）kV，最大允许误差±5%。

C.1.4  测量方法

采用直接测量法，用脉冲式电火花检漏仪输出10 kV电压，用数字示波器记录被校脉冲式电火花检漏仪示值，计算示值误差。

C.2  测量模型

测量模型按公式（C.1）建立。

Δ=Ux-kU0                        （C.1）

## 式中：

## Δ——脉冲电压示值绝对误差，kV：

## Ux——检漏仪脉冲电压示值，kV；

## k——电压探头衰减比；

## U0——数字示波器测得的实际电压值，V。

C.3  标准不确定分量评定

C.3.1  测量重复性引入的标准不确定分量u1

采用 A类方法评定，调节检漏仪输出电压至10 kV，记录测量标准的电压值，重复测量10 次。电压测量结果见表C.1。

表C.1  电压测量结果

| 测量 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/kV | 10.78 | 10.78 | 10.65 | 10.65 | 10.69 | 10.65 | 10.65 | 10.78 | 10.69 | 10.69 |

单次测量结果的实验标准偏差为：

则测量重复性引入的标准不确定度为：

C.3.2  测量标准引入的标准不确定度分量u2

C.3.2.1  数字示波器垂直测量最大允许误差引入的标准不确定度分量u0

采用 B类方法评定，数字示波器垂直测量最大允许误差为±1%，区间半宽a为1%。，按均匀分布，包含因子为，则最大允许误差引入的标准不确定度为：

C.3.2.2  分压探头衰减误差引入的不确定度分量uk

采用 B类方法评定，最大允许误差为±1%，区间半宽a为1%，按均匀分布，包含因子为，则衰减误差引入的标准不确定度为：

C.3.2.3  测量标准引入的不确定度u2

数字示波器测得电压值为10 V，分压探头衰减比为1000:1，则测量标准引入的不确定度分量为：

C.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.2。

表C.2  标准不确定度分量一览表

| 不确定度类型 | 不确定度来源. | 灵敏系数. | 不确定度分量. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 测量重复性引入的不确定度u1 | 1 | 0.057 kV |
| B | 测量标准引入的不确定度u2 | -1 | 0.082 kV |

C.5  合成标准不确定度

以上各项标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为：

C.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则示值误差的扩展不确定度为：

JJF(黔) XXXX-XXXX