# JJG

中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG xxxx―xxxx

光谱透射比计量器具

Measuring Instruments for Spectral Transmittance

xxxx-xx-xx发布              xxxx-xx-xx实施

国家市场监督管理总局 发布

- 光谱透射比计量器具检定系统表

Verification Scheme of Measuring Instruments for Spectral Transmittance

JJG××××_××××

本检定系统表经国家市场监督管理总局于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

（征求意见稿）

归 口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位： 中国计量科学研究院

本检定系统表委托全国光学计量技术委员会负责解释

主要起草人：

郑春弟（中国计量科学研究院）

冯国进（中国计量科学研究院）

目录

1范围    ……………………………………………………………………………………………1

2计量基准……………………………………………………………………………………………1

2.1光谱透射比国家基准  …………………………………………………………………………1

2.2光谱透射比工作基准……………………………………………………………………………1

3计量标准……………………………………………………………………………………………2

4工作计量器具………………………………………………………………………………………2

5光谱透射比计量器具检定系统框图………………………………………………………………3

光谱透射比计量器具检定系统表

- 1范围

本检定系统表适用于光谱透射比计量器具的检定，它规定了光谱透射比国家基准的用途，基准所包括的全套基本计量器具，基准的计量学参数和借助于工作基准和标准滤光器向工作计量器具传递光谱透射比单位量值的程序，及基本检定方法和不确定度等。

2计量基准

2.1光谱透射比国家基准装置

a. 光谱透射比国家基准用于复现光谱透射比单位的量值，通过光谱透射比工作基准把量值传递给各级光谱透射比计量器具，以保证全国光谱透射比量值的统一。

b. 光谱透射比国家基准由下列计量器具组成：

光谱透射比量值复现装置。

基准装置的波长范围：380nm~1000nm，波长准确度为0.03nm；杂散辐射小于10－5。

c. 光谱透射比国家基准的技术指标：

380nm ~ 400nm：

透射比量值范围（1.00~0.01],  U=1.9E-03(k=2)；

透射比量值范围(0.01~0.0001],  U=1.4E-04(k=2)；

400nm ~ 1000nm：

透射比量值范围（1.00~0.20],  U=1.1E-03(k=2)；

透射比量值范围（0.20~0.05],  U=5.4E-04(k=2)；

透射比量值范围（0.05~0.01],  U=3.2E-04(k=2)；

透射比量值范围（0.01~0.0001],  U=1.4E-04(k=2)。

2.2光谱透射比工作基准

a. 光谱透射比工作基准的量值由光谱透射比基准装置直接复现，并用于光谱透射比量值的保存和传递。光谱透射比计量工作基准采用直接比较法对光谱透射比计量标准进行检定或校准。

b. 光谱透射比工作基准组成:

光谱透射比工作基准由一组（不少于3片）工作基准滤光器。

c. 光谱透射比工作基准的技术指标：

工作基准装置的波长范围：380nm~1000nm；

透射比范围：1.00~0.001

不确定度：U=2.0 E-03 (k =2)

3计量标准器具

- 光谱透射比计量标准用于检定或校准光谱透射比工作计量器具。光谱透射比计量标准器具与光谱透射比计量工作基准相比具有更宽的光谱范围，计量标准的不确定度由工作基准器的不确定度、工作基准装置量值传递不确定度和标准器固有计量特性组成。采用直接比较法对谱透射比工作计量器具进行检定或校准。

- 计量标准器具的组成：

一组（不少于3片）透射比标准滤光器；

光谱光度计。

光谱光度计的波长准确度为0.1nm，光电探测器响应线性优于±0.1%，杂散辐射小于10-5。

- 光谱透射比计量标准器具技术指标：

计量标准器具装置的波长范围：380nm~1000nm；

透射比范围：1.00~0.001

不确定度：U= 2.2E-03~ 3.0E-03 (k =2)

4工作计量器具

- 光谱透射比计量器具包括光谱光度计；分光光度计；透射比测量仪；透过率测量仪；太阳镜透射比测量仪；不透光烟度计；水分析仪；酶标仪；生化分析仪等多种类型。根据计量器具应用的需要其几何条件和光谱条件应符合相应的行业标准。

- 光谱光度计类的光谱透射比不确定度U= 5.0E-03 (k =2)。

光谱透射比计量器具检定系统表框图

规则光谱透射比基准装置

380nm ~ 400nm

透射比量值范围（1.00~0.01],      U=1.9E-03(k=2)；

透射比量值范围(0.01~0.0001],    U=1.4E-04(k=2)；

400nm ~ 1000nm

透射比量值范围（1.00~0.20],     U=1.1E-03(k=2)；

透射比量值范围（0.20~0.05],     U=5.4E-04(k=2)；

透射比量值范围（0.05~0.01],     U=3.2E-04(k=2)；

,透射比量值范围（0.01~0.0001],   U=1.4E-04(k=2)。

传递比较法

传递比较法

传递比较法

光谱透射比工作基准

光谱范围380nm~1000nm

量值范围1.00～0.01，不确定度:2.0 E-03 (k=2)

光谱透射比工作计量器具

光谱范围200nm~3000nm

量值范围1.00～0.01，不确定度: 5.0E-03 (k=2)

光谱透射比计量标准

光谱范围200nm~3000nm

量值范围1.00～0.01，不确定度:2.2 E-03~ 3.0E-03 (k=2)