《超硬磨料冲击韧性测定仪校准规范》

编制说明

规程起草小组

2025年 03 月

一、任务来源

《超硬磨料冲击韧性测定仪校准规范》（以下简称本规范）是由XXXXXX有限公司根据超硬磨料及制品行业计量校准工作的需要，提出的2024年度计量技术规范制定项目。

2024年05月31日，国家市场监督管理总局办公厅发布市监计量发〔2024〕40号《2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，将本规范列入2024年国家计量技术规范制定（修订）计划，在全国振动冲击转速计量技术委员会的指导下，完成了本规范的制定。

二、制定依据

本技术规范依据JJF 1001-2011《通用计量名词术语与定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写原则》编写制定。

本技术规范主要参考GB/T 6408 《超硬磨料 立方氮化硼》、GB/T 33144 《超硬磨料 冲击韧性测定方法》编制而成。

- 编制过程

冲击韧性是超硬磨料（人造金刚石和立方氮化硼）重要的物理性能技术性能指标，是超硬磨料产品质量检验、分级和应用的重要依据，人造金刚石和立方氮化硼产品标准均做了明确的规定，并也制定了相应的测定方法和检测仪器设备的技术条件。在冲击韧性的测定中，测定仪器设备的测定条件的准确和统一，才能保证产品测量结果的准确、一致。制定计量技术规范并依据规范开展计量溯源，统一测量结果量值，意义重大。

（1）2024年06月成立了规范制定工作组，对工作组人员工作任务进行了分配及制定了工作计划。

（2）2024年07月~09月工作组按计划开展了制定校准规范资料收集、校准方案、校准试验和校准规范初稿的编写。

（3）2024年10月参加了全国振动冲击转速计量技术委员会对本规范的预评审。

（4）2024年11月~12月，工作组对预评审的评审意见进行了讨论，对采纳的意见进行了修订，并对规范中一些其他内容进行了完善。

（5）2025年3月初，完成了规范的修订稿，作为征求意见稿，提交全国振动冲击转速计量技术委员会进行意见征求。

- 规范主要内容说明

4.1关于适用范围

本规范适用于超硬磨料冲击韧性测定仪的校准。

4.2关于引用文献

本次规范制定中，引用了下列文件：

GB/T 6408  超硬磨料 立方氮化硼

GB/T 33144  超硬磨料 冲击韧性测定方法

4.3关于概述

简述了测定仪的用途和基本结构。

4.3.1用途

超硬磨料冲击韧性测定仪是测定人造金刚石和立方氮化硼冲击韧性的专用仪器。

4.3.2基本结构

测定仪的组成包括试样管、连杆、驱动轮、电机、摇臂、钢球和电控装置。

4.4 关于计量性能要求

- 计量性能要求中主要引用了GB/T 6408《超硬磨料 立方氮化硼》、GB/T33144 -2016《超硬磨料 冲击韧性测定方法》中的技术指标要求。

- 1．试样管振动频率；

- 2．试样管振动振幅；

- 3．冲击次数；

- 4．试样管内部尺寸。

- GB/T33144中另有钢球和试样管垫片的技术要求，但均作为超硬磨料样品检测时的消耗品使用，钢球每次换新、垫片单面只用五次，所以不列做校准项目开展周期校准，并在校准项目的校准检查说明应使用符合GB/T33144的钢球和试样管垫片。

- 4.5关于校准条件和测量标准器具

- 4.5.1环境条件

- 引用的技术文件中规定的使用环境和仪器工作环境，采用了引用文件作为校准的环境条件要求。

- 4.5.2测量标准器具

- 按照测量标准器具与测定仪计量性能的技术要求的1/3原则，确定了校准用测量标准以及其技术要求。

- 4.6校准项目和校准方法

- 4.6.1校准前检查

- 测定仪应有铭牌，铭牌上应标明产品名称、规格型号、制造单位（商标）、出厂编号等信息。仪器的启动、停止按钮，功能开关灵活可靠，通电运行正常。测定仪振动半径不小于100mm，钢球和试样管垫片的使用应符合GB/T 33144。

- 4.6.2试样管振动频次，用转速测量仪校准。校准方法中详细写明了具体的测量方法和校准数据计算方法，其中根据转速测量惯例，转速测量一般不少于5次，故每个测量点测量5次。在

- 4.6.3试样管振动幅度，用千分表校准，校准方法中详细写明了具体的测量方法和校准数据计算方法。人工手动转动测定仪，方便计量人员操作。

- 4.6.4冲击次数用计数器校准，使用计数器测量冲击次数，校准方法中详细写明了具体的测量方法和数据计算方法。

- 4.6.5 试样管内部尺寸，由于在用的试样管的式样与GB/T 33144标准中式样不同，分为了非标试样管和标准试样管，并分别详细写明了测量方法和校准数据计算方法。试样管深度由于非标试样管的结构，使用深度千分尺不能直接测量，增加了测量垫片的方法，分成三步测量再计算的方法。

4.7 按校准项目编制了校准记录。

4.8 依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对全部校准项目进行了测量不确定度评定。